## Slide 1
8
Paramètres
Q2(R2)
Selon ICH
HPLC
Type méthode
≥ 2024
Statuts
VALIDATION DE MÉTHODE
HPLC
Guide Pratique — 8 Paramètres
Conformément à l'ICH Q2(R2) — Approche statistique avec Minitab®
Rachid BERKANI · Expert Qualité & Statistiques Pharmaceutiques
ICH Q2(R2)
USP <1225>
FDA Guidelines
Minitab® 21
HPLC / UPLC
Spécificité · Linéarité · Justesse · Fidélité · LOD / LOQ · Robustesse · Incertitude de mesure

## Slide 2
00
VUE D'ENSEMBLE — Les 8 Paramètres ICH Q2(R2)
PARAMÈTRES QUANTITATIFS
Assay — Dosage
✓ Spécificité / Sélectivité
✓ Linéarité
✓ Justesse (Accuracy / Trueness)
✓ Fidélité (Precision)
• Répétabilité
• Fidélité intermédiaire
✓ Limite de détection (LOD)
✓ Limite de quantification (LOQ)
✓ Robustesse
✓ Incertitude de mesure (nouveau)
PARAMÈTRES IDENTIFICATION
Tests d'identité
✓ Spécificité uniquement
L'identité repose sur la reconnaissance
exclusive de l'analyte
PARAMÈTRES LIMITES
Dosage des impuretés
✓ Spécificité
✓ Linéarité (plage réduite)
✓ Justesse (au LOQ et spéc.)
✓ Fidélité (au LOQ et spéc.)
✓ LOD / LOQ
✓ Robustesse
NOMENCLATURE ICH Q2(R2)
Spécificité
Aptitude à mesurer l'analyte sans interférence
Linéarité
Proportionnalité réponse / concentration
Justesse
Accord avec la valeur vraie (récupération)
Fidélité
Répétabilité + Fidélité intermédiaire
LOD
Plus faible quantité détectable
LOQ
Plus faible quantité quantifiable
Robustesse
Stabilité face aux variations mineures
Incertitude
Quantification de l'erreur globale (nouveau)
Validation de Méthode HPLC · ICH Q2(R2) · Rachid BERKANI — Expert Qualité & Statistiques Pharmaceutiques

## Slide 3
P1
PARAMÈTRE 1 — Spécificité / Sélectivité
« La spécificité est la capacité à évaluer sans ambiguïté l'analyte en présence de composants susceptibles d'être présents. »
APPROCHES DE VALIDATION
Solution de dégradation forcée
Acide · Base · Oxydation · Chaleur · UV
Superposition des chromatogrammes avant/après stress
Mélanges placebo + analyte
Vérifier l'absence d'interférence des excipients
Récupération ≥ 98 % sur matrice placebo enrichie
Résolution chromatographique Rs
Rs ≥ 1,5 entre l'analyte et le pic le plus proche
Facteur de queue T ≤ 2,0 (USP)
Pureté de pic (DAD / PDA)
Angle spectral ≤ 0,1° entre front et queue du pic
Corrobore l'absence de co-élution
CRITÈRES D'ACCEPTATION & TESTS STATISTIQUES
Rs (Résolution)
≥ 1,5 (séparation de base) · ≥ 2,0 (séparation complète)
Tailing factor T
≤ 2,0 (USP <621>) · ≤ 1,5 (méthodes critiques)
Récupération placebo
≥ 98,0 % de la concentration théorique
Pureté de pic
Angle spectral < 0,1° · Score similarité > 990
Stress testing
Séparation de tous les dégradants de l'analyte
Minitab : Stat › Basic Stats › 2-Sample t (récupération placebo) · Graph › Overlay Plot (chromatogrammes)
Validation de Méthode HPLC · ICH Q2(R2) · Rachid BERKANI — Expert Qualité & Statistiques Pharmaceutiques

## Slide 4
P2
PARAMÈTRE 2 — Linéarité & Domaine de validité
« La linéarité est la capacité à obtenir des résultats directement proportionnels à la concentration de l'analyte dans l'intervalle étudié. » — ICH Q2(R2) §5.2
PROCÉDURE EXPÉRIMENTALE
Nb niveaux
Minimum 5 niveaux de concentration (ICH Q2)
Plage standard
80 % – 100 % – 120 % de la concentration nominale
Plage élargie
50 % – 80 % – 100 % – 120 % – 150 % (recommandée)
Réplicats
2 à 3 injections par niveau de concentration
Ordre
Randomiser l'ordre d'injection (éviter biais systématiques)
Minitab : Stat › Regression › Regression › Fit Regression Model
CRITÈRES D'ACCEPTATION
R² (coeff. détermination)
R² ≥ 0,999
Pente (slope)
p-value < 0,05
Ordonnée à l'origine
IC contient 0
ANALYSE DES RÉSIDUS
Graphe résidus vs ajustés
Distribution aléatoire autour de 0 → linéarité confirmée
Normal Probability Plot
Résidus sur droite → normalité → modèle valide
Résidus vs ordre
Pas de tendance → indépendance des erreurs
%CV des résidus
≤ 2,0 % pour un dosage · ≤ 5,0 % pour des impuretés
Validation de Méthode HPLC · ICH Q2(R2) · Rachid BERKANI — Expert Qualité & Statistiques Pharmaceutiques

## Slide 5
P3
PARAMÈTRE 3 — Justesse (Accuracy / Trueness)
« La justesse exprime l'étroitesse de l'accord entre la valeur moyenne obtenue et une valeur de référence acceptée comme vraie. » — ICH Q2(R2) §5.3
PLAN EXPÉRIMENTAL
Niveaux de concentration
3 niveaux : 80 % · 100 % · 120 % de la concentration nominale
Réplicats par niveau
Minimum 3 réplicats indépendants par niveau (total ≥ 9)
Méthode de référence
Substance de référence certifiée (CRS/SRS) ou méthode validée
Matrice
Placebo enrichi avec la substance active (matrix effect)
Calcul récupération
% Récupération = (Mesuré / Théorique) × 100
Minitab : Stat › Basic Stats › 1-Sample t (µ₀ = valeur théorique) · One-Sample Wilcoxon (non normal)
CRITÈRES & TEST STATISTIQUE
98–102 %
% Récupération
Assay (dosage) — ICH Q2(R2)
± 2,0 %
IC 95 % de la moyenne
Autour de la valeur cible
p < 0,05
Test t (H₀ : µ = valeur théo.)
Reject H₀ → biais significatif
INTERPRÉTATION — TEST T À 1 ÉCHANTILLON
H₀ : µ = valeur théorique
IC 95 % contient la valeur théo. → pas de biais significatif ✅
H₁ : µ ≠ valeur théorique
p < 0,05 → biais significatif → investigation requise ❌
Plage d'acceptance
[98,0 % ; 102,0 %] pour un dosage pharmaceutique
Précision des critères
Adapter selon la phase (dev vs libération) et la matrice
Validation de Méthode HPLC · ICH Q2(R2) · Rachid BERKANI — Expert Qualité & Statistiques Pharmaceutiques

## Slide 6
P4
PARAMÈTRE 4 — Fidélité (Répétabilité & Fidélité intermédiaire)
« La fidélité exprime l'étroitesse de l'accord entre une série de mesures obtenues par application multiple de la procédure au même échantillon. » — ICH Q2(R2) §5.4
RÉPÉTABILITÉ (Intra-série)
Même analyste · même instrument · même jour · mêmes conditions
Plan
≥ 9 mesures (3 niveaux × 3 réplicats) ou 6 réplicats à 100 %
Indicateur clé
%CV = (s / x̄) × 100
Critère acceptation
% CV ≤ 1,0 % (assay) · ≤ 2,0 % (impuretés ≥ LOQ)
Test
Statistique descriptive · Test de Bartlett pour σ² uniforme
%CV = (σ / µ) × 100 · Minitab : Stat › Basic Stats › Display Descriptive Statistics
FIDÉLITÉ INTERMÉDIAIRE (Inter-série)
Différents analystes · instruments · jours · laboratoires
Plan
≥ 2 analystes × ≥ 2 jours × ≥ 3 réplicats / condition
Indicateur clé
sR (écart-type inter-séries) · %CVR (RSD inter-séries)
Critère acceptation
% CV ≤ 2,0 % (assay) · ≤ 5,0 % (impuretés ≥ LOQ)
Analyse ANOVA
Séparer la variance intra vs inter-séries
%GRR < 10% ✅ · Minitab : Stat › Quality Tools › Gage R&R Study (Crossed) → %GRR, ndc
Validation de Méthode HPLC · ICH Q2(R2) · Rachid BERKANI — Expert Qualité & Statistiques Pharmaceutiques

## Slide 7
P5
PARAMÈTRE 5 — Limites de Détection (LOD) & Quantification (LOQ)
LOD : Plus faible concentration détectable (non quantifiable) · LOQ : Plus faible concentration quantifiable avec exactitude et précision acceptables
Méthode 1 — Basée sur la régression
LOD = 3,3σ/S
LOQ = 10σ/S
σ = écart-type des résidus (régression)
S = pente de la droite d'étalonnage
Recommandée par ICH pour méthodes quantitatives
✓ Méthodes chromatographiques quantitatives
Méthode 2 — Signal/Bruit (S/N)
LOD : S/N ≈ 3
LOQ : S/N ≈ 10
Mesurer l'amplitude du bruit de base (N)
et du signal de l'analyte (S)
Adaptée aux détecteurs UV avec bruit mesurable
✓ HPLC-UV · HPLC-MS avec bruit résiduel
Méthode 3 — Écart-type du blanc
LOD = 3,3 × σ_blanc
LOQ = 10 × σ_blanc
σ_blanc = écart-type de n mesures du blanc
(n ≥ 10 mesures du blanc recommandé)
Alternative quand régression impossible
✓ Quand la régression n'est pas applicable
CRITÈRES DE VALIDATION LOD/LOQ — Injections de confirmation :
LOD : S/N ≥ 3 confirmé sur 5 injections · LOQ : %CV ≤ 10 % + % récupération 80–120 % sur 6 réplicats au LOQ · Minitab : Stat › Regression › Regression
Validation de Méthode HPLC · ICH Q2(R2) · Rachid BERKANI — Expert Qualité & Statistiques Pharmaceutiques

## Slide 8
P6
PARAMÈTRE 6 — Robustesse
« La robustesse évalue la capacité de la méthode à rester inchangée lors de petites variations délibérées des paramètres. » — ICH Q2(R2) §5.7
PARAMÈTRES HPLC À TESTER
%Acétonitrile (ou MeOH)
± 2 %
pH de la phase mobile
± 0,2 unité
Débit
± 0,1 mL/min
Température de colonne
± 5 °C
Longueur d'onde
± 2 nm
Marque / lot de colonne
2 colonnes différentes
PLAN PLACKETT-BURMAN & CRITÈRES
Plan d'expériences Plackett-Burman
12 essais pour 7 facteurs
Résolution III — effets principaux non confondus
Minitab DOE
Stat › DOE › Factorial › Create Factorial Design (2-level)
Analyse
Main effects plot · ANOVA sur les réponses critiques
Critères d'acceptation
Rs ≥ 1,5
Pour chaque variation — séparation maintenue
% CV ≤ 2,0 %
Fidélité non dégradée par la variation
% Récup. 98–102 %
Justesse maintenue sur toute la plage
Validation de Méthode HPLC · ICH Q2(R2) · Rachid BERKANI — Expert Qualité & Statistiques Pharmaceutiques

## Slide 9
SY
SYNTHÈSE — Checklist de Validation ICH Q2(R2)
PRÉPARATION
☐
Protocole de validation signé (paramètres, critères, plan expérimental)
☐
Substances de référence certifiées (CRS) disponibles et qualifiées
☐
Système de mesure validé (MSA / Gage R&R < 10 % GRR)
☐
Plateforme analytique qualifiée (IQ/OQ/PQ)
EXÉCUTION
☐
Spécificité : stress testing + placebo enrichi
☐
Linéarité : ≥ 5 niveaux · R² ≥ 0,999 · analyse résidus
☐
Justesse : 3 niveaux × 3 réplicats · % récupération 98–102 %
☐
Fidélité : répétabilité + fidélité intermédiaire (Gage R&R)
☐
LOD/LOQ : méthode régression ou S/N · confirmation expérimentale
☐
Robustesse : Plackett-Burman sur 6 facteurs HPLC
DOCUMENTATION
☐
Rapport de validation (données brutes + analyses Minitab)
☐
Projets Minitab (.mtx) archivés avec version logiciel
☐
Certificats CRS archivés et traçables
☐
SOP méthode mise à jour avec les paramètres validés
MAINTENANCE
☐
Revalidation si changement significatif (instrument, matrice, spécification)
☐
CPV trimestriel (Cpk, taux de conformité SST)
☐
Revue annuelle du rapport de validation
☐
Formation des analystes documentée
« La validation n'est pas une contrainte réglementaire — c'est la démonstration que la méthode est digne de confiance. » — Rachid BERKANI
Validation de Méthode HPLC · ICH Q2(R2) · Rachid BERKANI — Expert Qualité & Statistiques Pharmaceutiques