## Vue d'ensemble
VALIDATION ANALYTIQUE ICH Q2(R2) – Amlodipine Bésylate 10 mg – HPLC-UV
Méthode: METH-HPLC-AML-001 ¦ Auteur: Rachid BERKANI ¦ Référence: ICH Q2(R2) – EMA/FDA ¦ Version: 2026
Paramètre ICH Q2(R2) | Outil Statistique Principal | Critère d'Acceptation Clé | Résultat Obtenu | Statut
Linéarité | Régression linéaire + LoF Test | R² ≥ 0,999 ; p(LoF) > 0,05 | R²=0,99999 ; LoF p=0,868 | CONFORME ✓
Justesse (Exactitude) | Test t de Student (one-sample) | Recouvrement 98,0 – 102,0 % | 100,07 % ; p=0,362 | CONFORME ✓
Répétabilité | Écart-type, % CV intra-série | % CV ≤ 2,0 % | % CV = 0,048 % | CONFORME ✓
Fidélité intermédiaire | ANOVA deux facteurs | % CV ≤ 3,0 % | % CV = 0,168 % | CONFORME ✓
LOD | 3σ/pente (régression) | Information uniquement | 0,062 µg/mL | Documenté ✓
LOQ | 10σ/pente (régression) | ≥ 5× LOD ; signal/bruit ≥ 10 | 0,200 µg/mL ; S/B=12,5 | CONFORME ✓
Robustesse | Plan Plackett-Burman (DoE) | Aucun effet significatif p < 0,05 | Tous facteurs p > 0,05 | CONFORME ✓

## Linéarité
5.2 – LINÉARITÉ – Régression Linéaire et Test de Manque d'Ajustement
5.2.2 – Données Brutes (15 solutions étalons, 5 niveaux × 3 injections)
Niveau | % Cible | Concentration (µg/mL) | Aire Inj. 1 | Aire Inj. 2 | Aire Inj. 3 | Aire Moyenne | % Cible Effectif
N1 | 50 % | 25 | 312480 | 312650 | 312310 | 312480 | 50,0 %
N2 | 75 % | 37.5 | 468920 | 469150 | 468740 | 468937 | 75,0 %
N3 | 100 % | 50 | 625340 | 625180 | 625510 | 625343 | 100,0 %
N4 | 125 % | 62.5 | 781670 | 781490 | 781820 | 781660 | 125,0 %
N5 | 150 % | 75 | 937890 | 937650 | 938120 | 937887 | 150,0 %
5.2.3 – Résultats Régression Linéaire (Minitab 21)
Équation de régression | Aire = 12 498,9 × Concentration – 0,42
Pente (β₁) | 12 498,9 ± 12,3 ¦ p-value < 0,0001
Ordonnée à l'origine (β₀) | –0,42 ± 186,4 ¦ p-value = 0,998 → non significative ✓
R² | 0,99999
R² ajusté | 0,99998
Erreur standard de régression (S) | 234,7 unités d'aire
IC 95% sur la pente | [12 474,1 ; 12 523,7]
5.2.4 – Test de Manque d'Ajustement (Lack-of-Fit)
Source | SC | DDL | CM | F | p-value | Conclusion
Manque d'ajustement (LoF) | 48320 | 3 | 16107 | 0.24 | 0.868 | Non significatif ✓
Erreur pure (réplicats) | 675400 | 10 | 67540
Total résiduel | 723720 | 13

## Justesse
5.3 – JUSTESSE (EXACTITUDE) – Test t de Student
5.3.2 – Données de Recouvrement (9 déterminations, 3 niveaux × 3 répétitions)
Niveau | Conc. Théorique (µg/mL) | Conc. Trouvée (µg/mL) | Recouvrement (%) | Écart Absolu (%) | Conformité
Bas (75 %) | 37.5 | 37.68 | 100.48 | +0,48 | ✓
Bas (75 %) | 37.5 | 37.54 | 100.11 | +0,11 | ✓
Bas (75 %) | 37.5 | 37.61 | 100.29 | +0,29 | ✓
Moyen (100 %) | 50 | 49.92 | 99.84 | –0,16 | ✓
Moyen (100 %) | 50 | 50.08 | 100.16 | +0,16 | ✓
Moyen (100 %) | 50 | 49.98 | 99.96 | –0,04 | ✓
Haut (125 %) | 62.5 | 62.38 | 99.81 | –0,19 | ✓
Haut (125 %) | 62.5 | 62.54 | 100.06 | +0,06 | ✓
Haut (125 %) | 62.5 | 62.43 | 99.89 | –0,11 | ✓
5.3.3 – Résultats Test t de Student (one-sample, valeur cible = 100,0 %)
N (nombre de recouvrements) | 9
Moyenne des recouvrements (x̄) | 100,07 %
Écart-type (s) | 0,218 %
Erreur standard de la moyenne (SEM) | 0,073 %
Statistique t calculée | t = 0,97
Degrés de liberté (ddl) | 8
p-value (bilatérale) | 0,362
IC 95% sur la moyenne | [99,90 % ; 100,24 %]
Critère d'acceptation | 98,0 – 102,0 %
Conclusion | CONFORME ✓ – Aucun biais systématique

## Fidélité
5.4 – FIDÉLITÉ – Répétabilité et Fidélité Intermédiaire (ANOVA)
5.4.2 – Répétabilité (6 injections, 100% cible, 50,00 µg/mL)
Injection n° | Aire (UA) | Conc. Calculée (µg/mL) | Recouvrement (%) |  | Paramètre | Valeur
1 | 625340 | 50.04 | 100.08 |  | Moyenne (x̄) | 50,032 µg/mL (100,06 %)
2 | 625180 | 50.03 | 100.06 |  | Écart-type (s) | 0,0241 µg/mL
3 | 625510 | 50.05 | 100.1 |  | % CV (= RSD) | 0,048 %
4 | 624890 | 49.99 | 99.98 |  | Étendue (max–min) | 0,07 µg/mL
5 | 625720 | 50.06 | 100.12 |  | Critère ICH | % CV ≤ 2,0 %
6 | 625060 | 50.02 | 100.04 |  | Conclusion | CONFORME ✓
5.4.3 – Fidélité Intermédiaire (2 analystes × 2 instruments × 3 jours, 36 déterminations)
Analyste | Jour | Résultat 1 (%) | Résultat 2 (%) | Résultat 3 (%) | Moyenne (%)
BERKANI | J1 (14/03) | 100.08 | 100.06 | 100.1 | 100.08
BERKANI | J2 (15/03) | 99.95 | 100.02 | 99.98 | 99.98
BERKANI | J3 (18/03) | 100.12 | 100.08 | 100.15 | 100.12
MOULAI | J1 (14/03) | 100.05 | 99.98 | 100.02 | 100.02
MOULAI | J2 (15/03) | 99.88 | 99.92 | 99.85 | 99.88
MOULAI | J3 (18/03) | 100.1 | 100.04 | 100.08 | 100.07
ANOVA à Deux Facteurs (Minitab 21)
Source de Variation | SC | DDL | CM | F calculé | p-value | Significatif ?
Analyste | 0.0423 | 1 | 0.0423 | 1.82 | 0.198 | Non ✓
Jour | 0.0721 | 2 | 0.036 | 1.55 | 0.244 | Non ✓
Analyste × Jour | 0.0218 | 2 | 0.0109 | 0.47 | 0.635 | Non ✓
Erreur résiduelle | 0.2782 | 12 | 0.0232
Total | 0.4144 | 17
Composantes de Variance
Composante | Estimation (s²) | Écart-type (s) | % du Total
Analyste (σ²_Analyste) | 0.00191 | 0,044 % | 14,8 %
Jour (σ²_Jour) | 0.00307 | 0,055 % | 23,8 %
Interaction Analyste×Jour | 0 | 0,000 % | 0,0 %
Résiduelle (σ²_ε) | 0.02317 | 0,152 % | 61,4 %
TOTAL (σ²_total) | 0.02815 | 0,168 % | 100 %

## LOD & LOQ
5.5 – LOD & LOQ – Calculs par Régression et Validation Expérimentale
5.5.2 – Calculs LOD/LOQ (Formules ICH Q2(R2): LOD = 3,3×σ/pente ¦ LOQ = 10×σ/pente)
Paramètre | Calcul | Résultat | Critère ICH | Statut
Erreur standard (S) | Régression linéaire (section 5.2) | 234,7 UA
Pente (β₁) | Régression linéaire (section 5.2) | 12 498,9 UA·mL/µg
LOD (théorique) | LOD = 3,3 × 234,7 / 12 498,9 | 0,062 µg/mL | Information | Documenté ✓
LOQ (théorique) | LOQ = 10 × 234,7 / 12 498,9 | 0,188 µg/mL
LOQ retenu (expérimental) | Niveau testé expérimentalement | 0,200 µg/mL | ≥ 5× LOD | CONFORME ✓
Ratio LOQ/LOD | 0,200 / 0,062 | 3,2 | ≥ 3 recommandé | CONFORME ✓
5.5.3 – Confirmation Expérimentale du LOQ (0,200 µg/mL, 6 injections)
Injection | Conc. Théor. (µg/mL) | Aire (UA) | Conc. Calculée (µg/mL) | Recouvrement (%) | Signal/Bruit
1 | 0.2 | 2495 | 0.2 | 100 | 12.4
2 | 0.2 | 2503 | 0.2 | 100.3 | 12.8
3 | 0.2 | 2488 | 0.199 | 99.5 | 12.1
4 | 0.2 | 2511 | 0.201 | 100.4 | 12.9
5 | 0.2 | 2496 | 0.2 | 100 | 12.4
6 | 0.2 | 2502 | 0.2 | 100.2 | 12.6
Paramètres au LOQ – Critères ICH Q2(R2)
Paramètre | Valeur Calculée | Critère ICH | Statut
Moyenne des recouvrements | 100,07 % | 80,0 – 120,0 % | CONFORME ✓
% CV (répétabilité au LOQ) | 0,22 % | ≤ 20,0 % | CONFORME ✓
Signal/Bruit moyen | 12,5 | ≥ 10 | CONFORME ✓

## Robustesse
5.6 – ROBUSTESSE – Plan Plackett-Burman (PB8) et Analyse des Effets
5.6.2 – Facteurs et Niveaux Étudiés (7 facteurs)
Facteur | Symbole | Niveau Bas (–1) | Niveau Nominal (0) | Niveau Haut (+1)
pH phase mobile | A | 2,8 | 3,0 | 3,2
% Acétonitrile | B | 38 % | 40 % | 42 %
Débit (mL/min) | C | 0,9 | 1,0 | 1,1
T° colonne (°C) | D | 28 | 30 | 32
Volume injecté (µL) | E | 8 | 10 | 12
Lot colonne | F | Lot A | – | Lot B
Concentration standard (µg/mL) | G | 49,0 | 50,0 | 51,0
5.6.3 – Matrice PB8 et Résultats (Réponse: Recouvrement %)
Exp. | A (pH) | B (%ACN) | C (Débit) | D (T°) | E (Vol.) | F (Col.) | G (Std) | Recouvrement (%)
1 | +1 | +1 | +1 | –1 | +1 | –1 | –1 | 100.12
2 | –1 | +1 | +1 | +1 | –1 | +1 | –1 | 99.88
3 | +1 | –1 | +1 | +1 | –1 | –1 | +1 | 100.21
4 | –1 | +1 | –1 | +1 | +1 | –1 | +1 | 99.95
5 | +1 | –1 | +1 | –1 | +1 | +1 | –1 | 100.08
6 | +1 | +1 | –1 | +1 | –1 | +1 | +1 | 99.84
7 | –1 | –1 | +1 | –1 | –1 | +1 | +1 | 99.72
8 | –1 | –1 | –1 | –1 | –1 | –1 | –1 | 100.04
5.6.4 – Analyse des Effets Principaux (Minitab, α = 0,05)
Facteur | Effet Estimé (%) | t calculé | p-value | Significatif ?
A – pH phase mobile | +0,13 | 1,42 | 0,290 | Non ✓
B – % Acétonitrile | +0,25 | 2,71 | 0,073 | Non ✓
C – Débit | –0,08 | 0,87 | 0,463 | Non ✓
D – Température | +0,04 | 0,43 | 0,699 | Non ✓
E – Volume injecté | +0,06 | 0,65 | 0,574 | Non ✓
F – Lot colonne | +0,18 | 1,96 | 0,189 | Non ✓
G – Conc. standard | +0,07 | 0,76 | 0,522 | Non ✓

## Synthèse Globale
5.7 – TABLEAU DE SYNTHÈSE DE VALIDATION – Amlodipine Bésylate 10 mg (METH-HPLC-AML-001)
Paramètre | Résultat Obtenu | Critère ICH Q2(R2) | Statut
Linéarité – R² | 0,99999 | ≥ 0,999 | CONFORME ✓
Linéarité – Ordonnée à l'orig. | –0,42 (p = 0,998) | p > 0,05 | CONFORME ✓
Linéarité – LoF test | p = 0,868 | p > 0,05 | CONFORME ✓
Justesse – Recouvrement moyen | 100,07 % | 98,0 – 102,0 % | CONFORME ✓
Justesse – Test t | p = 0,362 | p > 0,05 | CONFORME ✓
Répétabilité – % CV | 0,048 % | ≤ 2,0 % | CONFORME ✓
Fidélité intermédiaire – % CV global | 0,168 % | ≤ 3,0 % | CONFORME ✓
Effet analyste (ANOVA) | p = 0,198 | p > 0,05 | CONFORME ✓
Effet jour (ANOVA) | p = 0,244 | p > 0,05 | CONFORME ✓
LOD | 0,062 µg/mL | Information uniquement | Documenté ✓
LOQ – % CV au LOQ | 0,22 % | ≤ 20,0 % | CONFORME ✓
LOQ – Recouvrement au LOQ | 100,07 % | 80,0 – 120,0 % | CONFORME ✓
LOQ – Signal/Bruit | 12,5 | ≥ 10 | CONFORME ✓
Robustesse – Tous facteurs | p > 0,05 (tous) | p > 0,05 | CONFORME ✓
CONCLUSION GÉNÉRALE
L'ensemble des 14 critères évalués selon ICH Q2(R2) sont conformes. La méthode METH-HPLC-AML-001 est validée pour le dosage de l'Amlodipine dans le domaine 25–75 µg/mL (50–150 % de la cible) avec une performance analytique conforme aux exigences EMA/FDA. Prochaine étape : Transfert de méthode selon ICH Q2(R2) Section 7 – Chapitre 6.