## Slide 1
RAPPORT FINAL
TRANSFERT DE MÉTHODE
ANALYTIQUE – HPLC
Conformément à ICH Q2(R2) – Section 7 / Chapitre 6
Principe Actif X – Dosage HPLC C18 – UV 254 nm | Site A → Site B
✅ TRANSFERT ACCEPTÉ
8 / 8 paramètres ICH Q2(R2) conformes | p-valeur t-test = 0.680 > 0.05
QC-TM-2025-001-RPT-v1.0 | 18 mars 2025 | CONFIDENTIEL

## Slide 2
00 | SOMMAIRE DU RAPPORT FINAL
01
Contexte et objectifs du transfert
ICH Q2(R2) Option B – Étude comparative
02
Plan expérimental et conditions HPLC
Design, matériaux, conditions chromatographiques
03
Résultats analytiques détaillés
Récupération, précision, linéarité par labo
04
Analyses statistiques – Minitab 21
t-test, ANOVA, F-test, régression, cartes contrôle
05
Synthèse des critères ICH Q2(R2)
8/8 paramètres – tableau de conformité complet
06
Décision finale et recommandations
Transfert accepté – Prochaines étapes
QC-TM-2025-001-RPT | ICH Q2(R2) §7 / Ch.6 | CONFIDENTIEL

## Slide 3
01 | RÉSUMÉ EXÉCUTIF
Décision et points clés
✅ TRANSFERT DE MÉTHODE ACCEPTÉ – SANS RESTRICTION
8 / 8 paramètres ICH Q2(R2) §7/Ch.6 conformes – Absence de différence statistiquement significative (p = 0.680)
PARAMÈTRES TESTÉS
8 / 8
CONFORMES ICH Q2
8 / 8
p-valeur t-test
0.680
RSD max récepteur
0.62 %
✓
Récupération :
100.12 % (E) / 100.04 % (R) – Δ = 0.08 % < tolérance 2.0 % → Critère 98–102 % ✓
✓
Précision :
RSD intra-jour max 0.62 % (R) / RSD inter-jours max 0.95 % (R) → Critères ≤2 % / ≤3 % ✓
✓
Linéarité :
R² = 0.9997–0.9998 sur gamme 50–150 % – Absence de non-linéarité (LOF p > 0.05) ✓
✓
Statistiques :
t(52) = 0.415, p = 0.680 – IC 95% différence = [-0.31 ; +0.47] → Équivalence démontrée ✓
QC-TM-2025-001-RPT | ICH Q2(R2) §7 / Ch.6 | CONFIDENTIEL

## Slide 4
03 | RÉSULTATS ANALYTIQUES – RÉCUPÉRATION & PRÉCISION
Données Minitab – 27 mesures par laboratoire
Niveau | Moy. Émetteur (%) | Moy. Récepteur (%) | RSD Émet. (%) | RSD Récept. (%) | Δ Moy. (%) | Statut
80 % | 100.18 ± 0.05 | 100.07 ± 0.06 | 0.45 | 0.62 | 0.11 | ✓ OK
100 % | 100.10 ± 0.04 | 100.02 ± 0.06 | 0.43 | 0.58 | 0.08 | ✓ OK
120 % | 100.08 ± 0.03 | 100.04 ± 0.04 | 0.31 | 0.44 | 0.04 | ✓ OK
GLOBAL | 100.12 ± 0.045 | 100.04 ± 0.055 | 0.45 | 0.62 | 0.08 | ✓ CONFORME
Précision Intra-jour
RSD Émetteur
0.45 %
RSD Récepteur
0.62 %
Critère ≤ 2.0 %
Précision Inter-jours
RSD Émetteur
0.82 %
RSD Récepteur
0.95 %
Critère ≤ 3.0 %
Linéarité R²
Émetteur
0.9998
Récepteur
0.9997
Critère ≥ 0.999
QC-TM-2025-001-RPT | ICH Q2(R2) §7 / Ch.6 | CONFIDENTIEL

## Slide 5
04 | ANALYSES STATISTIQUES – MINITAB 21
Confirmation statistique de l'équivalence inter-laboratoires
t-TEST BILATÉRAL À 2 ÉCHANTILLONS
Hypothèse H0 :
μ_Émetteur = μ_Récepteur
t-statistique :
0.415
Degrés de liberté :
52
t critique (α=0.05) :
2.006
p-valeur :
0.680 >> 0.05
IC 95% Δ :
[-0.31 ; +0.47 %]
Décision :
H0 NON REJETÉE → ÉQUIVALENCE
F-TEST VARIANCES
F = 1.897 < 2.86
Variances homogènes ✓
ANOVA ONE-WAY (Labo)
F(1,52) = 0.172
Pas d'effet labo (p=0.68) ✓
NORMALITÉ Shapiro-Wilk
W_E=0.984 / W_R=0.976
Distribution normale ✓
RÉGRESSION R²
0.9998 (E) / 0.9997 (R)
Linéarité confirmée ✓
QC-TM-2025-001-RPT | ICH Q2(R2) §7 / Ch.6 | CONFIDENTIEL

## Slide 6
05 | SYNTHÈSE DES CRITÈRES D'ACCEPTATION – ICH Q2(R2)
8 / 8 paramètres conformes
# | Paramètre Analytique | Critère ICH Q2 | Résultat Émet. | Résultat Récept. | Δ | Statut
1 | Exactitude (Récupération) | 98 – 102 % | 100.12 % | 100.04 % | 0.08 % | ✓
2 | Précision intra-jour (RSD) | ≤ 2.0 % | 0.45 % | 0.62 % | 0.17 % | ✓
3 | Précision inter-jours (RSD) | ≤ 3.0 % | 0.82 % | 0.95 % | 0.13 % | ✓
4 | Linéarité (R²) | ≥ 0.999 | 0.9998 | 0.9997 | 0.0001 | ✓
5 | Spécificité (Résolution Rs) | ≥ 1.5 | 2.3 | 2.2 | 0.1 | ✓
6 | Robustesse – Horwitz | ≤ 2×PRSD | 1.12 % | 1.24 % | 0.12 % | ✓
7 | LOD (%) | ≤ 0.05 % | 0.02 % | 0.02 % | = | ✓
8 | LOQ (%) | ≤ 0.10 % | 0.05 % | 0.05 % | = | ✓
BILAN | 8 / 8 Paramètres | TOUS CONFORMES | CONFORMES ✓ | CONFORMES ✓ | OK | ✅ 8/8
QC-TM-2025-001-RPT | ICH Q2(R2) §7 / Ch.6 | CONFIDENTIEL

## Slide 7
06 | DÉCISION FINALE ET RECOMMANDATIONS
✅ TRANSFERT DE MÉTHODE HPLC ACCEPTÉ
Décision unanime – Rapport approuvé le 18 mars 2025 – Réf. QC-TM-2025-001-RPT-v1.0
→ SOP :
Émettre et diffuser le SOP actualisé au Lab Récepteur dans les 10 jours ouvrés.
→ PQ Équipements :
Réaliser la qualification de performance (PQ) des équipements HPLC du Site B.
→ Archivage :
Archiver données brutes, chromatogrammes, carnets et fichiers Minitab (GLP).
→ Suivi routine :
Maintenir les cartes de contrôle Minitab sur les 6 premiers mois de routine.
→ Dossier AMM :
Transmettre le rapport à l'Assurance Qualité Réglementaire pour le dossier.
QC-TM-2025-001-RPT | 18 mars 2025 | CONFIDENTIEL