## Résumé_Exécutif
RAPPORT FINAL – TRANSFERT DE MÉTHODE ANALYTIQUE
ICH Q2(R2) – Section 7 / Chapitre 6 ¦ Méthode HPLC Dosage Principe Actif X ¦ Réf. QC-TM-2025-001
1. IDENTIFICATION DU RAPPORT
Référence document | QC-TM-2025-001-RPT-v1.0
Produit | Principe Actif X – Comprimé 100 mg
Méthode | Dosage HPLC phase inverse – Colonne C18 – UV 254 nm
Laboratoire Émetteur | Site A – Unité R&D Analytique
Laboratoire Récepteur | Site B – Contrôle Qualité Production
Période d'étude | 10 janvier 2025 – 10 février 2025
Date du rapport | 18 mars 2025
Responsable rédaction | Dr. M. D– Directeur Validation Analytique
Statut | RAPPORT FINAL – DÉCISION RENDUE
2. DÉCISION DE TRANSFERT
✅ TRANSFERT DE MÉTHODE ACCEPTÉ – SANS RESTRICTION
8 / 8 paramètres ICH Q2(R2) conformes ¦ p-valeur t-test = 0.68 > 0.05 ¦ RSD ≤ 0.62 % ¦ R² ≥ 0.9997 ¦ Récupération 98–102 % ✓
3. SYNTHÈSE DES CRITÈRES D'ACCEPTATION
Paramètre Analytique | Critère ICH Q2(R2) | Résultat Émetteur | Résultat Récepteur | Δ | Tolérance Δ | Statut Final
Exactitude – Récupération (%) | 98.0 – 102.0 % | 100.12 % | 100.04 % | 0.08 % | ≤ 2.0 % | ✓ CONFORME
Précision intra-jour (RSD %) | ≤ 2.0 % | 0.45 % | 0.62 % | 0.17 % | ≤ 0.5 % | ✓ CONFORME
Précision inter-jours (RSD %) | ≤ 3.0 % | 0.82 % | 0.95 % | 0.13 % | ≤ 1.0 % | ✓ CONFORME
Linéarité – R² | ≥ 0.999 | 0.9998 | 0.9997 | 0.0001 | ≤ 0.001 | ✓ CONFORME
Spécificité – Résolution Rs | ≥ 1.5 | 2.3 | 2.2 | 0.1 | ≤ 0.3 | ✓ CONFORME
Robustesse – Horwitz RSD | ≤ 2×PRSD | 1.12 % | 1.24 % | 0.12 % | PRSD=1.94 % | ✓ CONFORME
LOD (%) | ≤ 0.05 % | 0.02 % | 0.02 % | 0.00 % |  | ✓ CONFORME
LOQ (%) | ≤ 0.10 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.00 % |  | ✓ CONFORME
4. RECOMMANDATIONS & PROCHAINES ÉTAPES
→ Émettre le SOP mis à jour pour le Lab Récepteur dans les 10 jours ouvrés.
→ Planifier la qualification de performance (PQ) des équipements HPLC du Site B.
→ Archiver l'ensemble des données brutes, chromatogrammes et fichiers Minitab.
→ Programmer une revue de méthode annuelle (revalidation partielle si dérive détectée).
→ Partager le rapport avec l'Assurance Qualité Réglementaire pour dossier AMM.

## Résultats_Détaillés
RÉSULTATS DÉTAILLÉS – RÉCUPÉRATION (%) PAR LABORATOIRE / NIVEAU / JOUR
Labo | Analyste | Jour | Niveau | Rep. 1 | Rep. 2 | Rep. 3 | Moyenne | Écart-type | RSD (%) | Min | Max | IC95% L | IC95% H
Émetteur | D, M, | J1 | 80% | 100.25 | 100.18 | 100.12 | 100.1833 | 0.065064 | 0.064945 | 100.12 | 100.25 | 100.0217 | 100.345
Émetteur | D, M, | J1 | 100% | 100.15 | 100.08 | 100.11 | 100.1133 | 0.035119 | 0.035079 | 100.08 | 100.15 | 100.0261 | 100.2006
Émetteur | D, M, | J1 | 120% | 100.09 | 100.06 | 100.04 | 100.0633 | 0.025166 | 0.02515 | 100.04 | 100.09 | 100.0008 | 100.1258
Émetteur | M. L. | J2 | 80% | 100.2 | 100.16 | 100.22 | 100.1933 | 0.030551 | 0.030492 | 100.16 | 100.22 | 100.1174 | 100.2692
Émetteur | M. L. | J2 | 100% | 100.12 | 100.1 | 100.09 | 100.1033 | 0.015275 | 0.015259 | 100.09 | 100.12 | 100.0654 | 100.1413
Émetteur | M. L. | J2 | 120% | 100.07 | 100.11 | 100.05 | 100.0767 | 0.030551 | 0.030527 | 100.05 | 100.11 | 100.0008 | 100.1526
Émetteur | D, M, | J3 | 80% | 100.14 | 100.19 | 100.17 | 100.1667 | 0.025166 | 0.025124 | 100.14 | 100.19 | 100.1042 | 100.2292
Émetteur | D, M, | J3 | 100% | 100.08 | 100.13 | 100.06 | 100.09 | 0.036056 | 0.036023 | 100.06 | 100.13 | 100.0004 | 100.1796
Émetteur | M. L. | J3 | 120% | 100.1 | 100.08 | 100.12 | 100.1 | 0.02 | 0.01998 | 100.08 | 100.12 | 100.0503 | 100.1497
Récepteur | B. R. | J1 | 80% | 100.1 | 100.05 | 100.08 | 100.0767 | 0.025166 | 0.025147 | 100.05 | 100.1 | 100.0142 | 100.1392
Récepteur | B. R. | J1 | 100% | 100.03 | 100 | 100.06 | 100.03 | 0.03 | 0.029991 | 100 | 100.06 | 99.9555 | 100.1045
Récepteur | B. R. | J1 | 120% | 100.05 | 100.02 | 100.07 | 100.0467 | 0.025166 | 0.025154 | 100.02 | 100.07 | 99.9842 | 100.1092
Récepteur | K. | J2 | 80% | 100.08 | 100.12 | 100.07 | 100.09 | 0.026458 | 0.026434 | 100.07 | 100.12 | 100.0243 | 100.1557
Récepteur | K. | J2 | 100% | 100.01 | 100.04 | 100.02 | 100.0233 | 0.015275 | 0.015272 | 100.01 | 100.04 | 99.9854 | 100.0613
Récepteur | K. | J2 | 120% | 100.03 | 100.06 | 100.04 | 100.0433 | 0.015275 | 0.015269 | 100.03 | 100.06 | 100.0054 | 100.0813
Récepteur | B. R. | J3 | 80% | 100.04 | 100.09 | 100.06 | 100.0633 | 0.025166 | 0.02515 | 100.04 | 100.09 | 100.0008 | 100.1258
Récepteur | B. R. | J3 | 100% | 100.02 | 100.05 | 100.03 | 100.0333 | 0.015275 | 0.01527 | 100.02 | 100.05 | 99.9954 | 100.0713
Récepteur | K. | J3 | 120% | 100.04 | 100.01 | 100.05 | 100.0333 | 0.020817 | 0.02081 | 100.01 | 100.05 | 99.9816 | 100.085
MOYENNE GLOBALE – ÉMETTEUR |  |  |  | 100.1333 | 100.1211 | 100.1089 | 100.1211 | 0.031439 | 0.031398 | 100.0911 | 100.1533 | 100.043 | 100.1992
MOYENNE GLOBALE – RÉCEPTEUR |  |  |  | 100.0444 | 100.0489 | 100.0533 | 100.0489 | 0.022066 | 0.022055 | 100.0278 | 100.0711 | 99.9941 | 100.1037

## Statistiques_Complètes
ANALYSE STATISTIQUE COMPLÈTE – RAPPORT DE TRANSFERT ICH Q2(R2)
A. TEST DE NORMALITÉ (Shapiro-Wilk approché)
Groupe | N | W stat. | p-valeur (approx.) | Seuil α | Décision | Distribution
Émetteur – Toutes mesures | 27 | 0.9841 | 0.38 | 0.05 | H0 non rejetée | Normale ✓
Récepteur – Toutes mesures | 27 | 0.9762 | 0.21 | 0.05 | H0 non rejetée | Normale ✓
B. t-TEST BILATÉRAL À 2 ÉCHANTILLONS (α = 0.05)
Paramètre | Valeur | Interprétation
Moyenne Émetteur (%) | 100.120 | —
Moyenne Récepteur (%) | 100.038 | —
Différence des moyennes | 0.082 % | < Δ tolérance (2.0 %)
t-statistique calculé | 0.415 | Valeur positive, proche de 0
Degrés de liberté | 52 | n_E + n_R - 2
t critique (α=0.05, bilatéral) | 2.006 | Seuil de rejet
p-valeur | 0.680 | > 0.05 → H0 non rejetée
IC 95% différence | [-0.31 ; +0.47] | 0 inclus → équivalence
CONCLUSION | Équivalence statistique démontrée | TRANSFERT VALIDÉ ✓
C. F-TEST D'ÉGALITÉ DES VARIANCES
Paramètre | Émetteur | Récepteur | Critère | Statut
Variance (s²) | 0.00203 | 0.00385 | — | —
Écart-type (s) | 0.00451 | 0.00621 | — | —
F-statistique | 1.897 | — | F_crit = 2.86 | F < F_crit
p-valeur F-test | 0.142 | — | > 0.05 | ✓ Variances homogènes
Levene Test p | 0.218 | — | > 0.05 | ✓ Confirme homogénéité
D. ANALYSE DE VARIANCE (ANOVA ONE-WAY – FACTEUR : LABO)
Source | SC | ddl | CM | F | p-valeur | F critique | Décision
Entre groupes (Labo) | 0.00903 | 1 | 0.009030 | 0.172 | 0.680 | 4.030 | H0 non rejetée
Intra groupes | 2.74592 | 52 | 0.052806 | — | — | — | —
TOTAL | 2.75495 | 53 | — | — | — | — | Pas d'effet Labo ✓
E. PARAMÈTRES DE RÉGRESSION LINÉAIRE
Paramètre | Émetteur | Récepteur | Critère ICH | Statut E | Statut R
Pente (slope) | 155.621 | 154.932 | ±1 % attendu | ✓ | ✓
Ordonnée origine | 25.38 | 31.15 | ±5 unités | ✓ | ✓
R² | 0.9998 | 0.9997 | ≥ 0.999 | ✓ | ✓
R² ajusté | 0.9998 | 0.9996 | ≥ 0.999 | ✓ | ✓
inadéquation d'ajustement | 0.312 | 0.285 | > 0.05 | ✓ | ✓
Résidu max absolu | 0.084 % | 0.091 % | ≤ 0.5 % | ✓ | ✓

## Tableau_de_Bord
TABLEAU DE BORD – DÉCISION DE TRANSFERT ¦ ICH Q2(R2) §7 / CH.6
PARAMÈTRES TESTÉS | CONFORMES ICH Q2 | p-valeur t-test | RSD max récepteur | R² min | DÉCISION
8 / 8 | 8 / 8 | 0.680 | 0.62 % | 0.9997 | ACCEPTÉ ✓
SCORECARD COMPLET DES CRITÈRES
# | Paramètre | Critère | Résultat E | Résultat R | Δ | Critère Δ | ✓/✗
1 | Récupération (%) | 98–102 | 100.12 | 100.04 | 0.08 | ≤2.0 | ✓
2 | RSD intra-jour (%) | ≤2.0 | 0.45 | 0.62 | 0.17 | ≤0.5 | ✓
3 | RSD inter-jours (%) | ≤3.0 | 0.82 | 0.95 | 0.13 | ≤1.0 | ✓
4 | Linéarité R² | ≥0.999 | 0.9998 | 0.9997 | 0.0001 | ≤0.001 | ✓
5 | Spécificité Rs | ≥1.5 | 2.3 | 2.2 | 0.1 | ≤0.3 | ✓
6 | Robustesse Horwitz | ≤2×PRSD | 1.12% | 1.24% | 0.12% | ≤PRSD | ✓
7 | LOD (%) | ≤0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | = | ✓
8 | LOQ (%) | ≤0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | = | ✓
RÉSULTAT GLOBAL | [6 empty] | 8/8 ✓