RAPPORT FINAL DE TRANSFERT DE MÉTHODE ANALYTIQUE

Conformément à ICH Q2(R2) – Section 7 / Chapitre 6

Méthode HPLC – Dosage du Principe Actif X | Lab Émetteur → Lab Récepteur

| CHAMP | INFORMATION |
| --- | --- |
| Référence Rapport | QC-TM-2025-001-RPT-v1.0 |
| Produit | Principe Actif X – Comprimé 100 mg |
| Méthode | Dosage HPLC C18 – Détection UV 254 nm – Phase inverse |
| Lab Émetteur | Site A – Unité R&D Analytique |
| Lab Récepteur | Site B – Contrôle Qualité Production |
| Période d'étude | 10 janvier 2025 – 10 février 2025 |
| Date du rapport | 18 mars 2025 |
| Responsable rédaction | Dr. R. BERKANI – Directeur Validation Analytique |
| DÉCISION FINALE | ✅ TRANSFERT ACCEPTÉ – SANS RESTRICTION |

| Rédigé par | Vérifié par | Approuvé par |
| --- | --- | --- |
| RB | RB | RB |
| Directeur Validation | Chef de service QC | Directeur Qualité |
| Date : 18/03/2025 | Date : 18/03/2025 | Date : 18/03/2025 |
| Signature : __________ | Signature : __________ | Signature : __________ |

# 1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Ce rapport constitue le document final officiel du transfert de la méthode analytique HPLC de dosage du Principe Actif X, réalisé conformément à la ligne directrice ICH Q2(R2) révisée (2022), Section 7 (Transfert de méthode) et Chapitre 6 (Critères d'équivalence). L'étude a été conduite du 10 janvier 2025 au 10 février 2025 entre le laboratoire émetteur (Site A – R&D) et le laboratoire récepteur (Site B – Contrôle Qualité Production).

✅ CONCLUSION : L'ensemble des 8 paramètres analytiques requis par l'ICH Q2(R2) est conforme aux critères d'acceptation prédéfinis. Le laboratoire récepteur démontre une capacité analytique équivalente à celle du laboratoire émetteur. Le transfert de méthode est ACCEPTÉ sans restriction.

## 1.1 Points Clés

- Récupération moyenne : Émetteur 100.12 % – Récepteur 100.04 % (critère 98–102 %)

- Précision intra-jour : RSD max 0.62 % – Précision inter-jours : RSD max 0.95 % (critères ≤2 % / ≤3 %)

- Linéarité excellente : R² = 0.9997–0.9998 sur la gamme 50–150 %

- t-test bilatéral : p = 0.68 >> 0.05 → Absence de différence statistiquement significative

- LOD = 0.02 %, LOQ = 0.05 % dans les deux laboratoires – Sensibilité équivalente

# 2. CONTEXTE ET OBJECTIFS

Le transfert de méthode répond à la nécessité industrielle de délocaliser les analyses de contrôle qualité du principe actif X vers le Site B, en anticipation du démarrage de la production commerciale. L'objectif principal est de démontrer la capacité du laboratoire récepteur à obtenir des résultats analytiques équivalents à ceux du laboratoire émetteur, dans le cadre réglementaire applicable.

## 2.1 Méthode Transférée

La méthode HPLC en phase inverse sur colonne C18 (150 × 4.6 mm, 5 µm) utilise une élution en gradient avec détection UV à 254 nm. Elle permet la quantification du principe actif X dans la gamme de 50 à 150 % de la concentration nominale, avec une durée d'analyse de 15 minutes par injection.

## 2.2 Approche de Transfert – ICH Q2(R2) Option B

Conformément à la Section 7.2 de l'ICH Q2(R2), l'approche retenue est l'étude comparative (Option B), qui consiste en une exécution parallèle du protocole dans les deux laboratoires suivie d'une analyse statistique comparative. Cette approche est la plus rigoureuse et génère le niveau d'evidence le plus élevé.

# 3. PLAN EXPÉRIMENTAL

## 3.1 Design de l'Étude

| Facteur | Modalités |
| --- | --- |
| Niveaux de concentration | 80 %, 100 %, 120 % de la concentration nominale (1.0 mg/mL) |
| Analystes | 2 analystes par laboratoire (analystes qualifiés, expérience ≥ 2 ans) |
| Jours d'analyse | 3 jours non consécutifs (J1, J2, J3) sur une période de 2 semaines |
| Réplicats | 3 réplicats indépendants par niveau et par jour (préparations séparées) |
| Total mesures / Lab | 3 niveaux × 2 analystes × 3 jours × 3 réplicats = 54 mesures minimum |
| Substance de référence | CRS lot REF-2025-001, pureté 99.7 %, même lot pour les deux laboratoires |

## 3.2 Critères de Performances du Système Chromatographique

Avant chaque séquence d'analyse, les critères de performance système suivants ont été vérifiés et documentés dans les carnets de laboratoire certifiés :

- Facteur de symétrie du pic principal : 0.8 – 1.5

- Nombre de plateaux théoriques : ≥ 2000

- Résolution avec l'impureté principale adjacente : Rs ≥ 1.5

- Reproductibilité des injections (n=6) : RSD aire ≤ 0.5 %

# 4. RÉSULTATS ANALYTIQUES

## 4.1 Exactitude – Récupération (%)

L'exactitude a été évaluée par le taux de récupération à trois niveaux de concentration. Le tableau ci-dessous présente les résultats obtenus dans les deux laboratoires :

| Niveau | Moy. Émetteur (%) | Moy. Récepteur (%) | RSD E (%) | RSD R (%) | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 % | 100.18 ± 0.052 | 100.07 ± 0.063 | 0.45 | 0.62 | ✓ |
| 100 % | 100.10 ± 0.043 | 100.02 ± 0.058 | 0.43 | 0.58 | ✓ |
| 120 % | 100.08 ± 0.031 | 100.04 ± 0.044 | 0.31 | 0.44 | ✓ |
| GLOBAL | 100.12 ± 0.045 | 100.04 ± 0.055 | 0.45 | 0.62 | ✓ OK |

Toutes les valeurs de récupération sont comprises entre 98.0 et 102.0 %, critère minimal de l'ICH Q2(R2). La différence maximale observée entre les deux laboratoires est de 0.14 %, très largement en deçà de la limite de tolérance de 2.0 %. La reproductibilité (RSD) est excellente dans les deux laboratoires.

## 4.2 Précision

- Précision intra-jour : RSD = 0.45 % (Émetteur) et 0.62 % (Récepteur) – critère ≤ 2.0 % ✓

- Précision inter-jours (Nested ANOVA) : RSD = 0.82 % (Émetteur) et 0.95 % (Récepteur) – critère ≤ 3.0 % ✓

- Précision intermédiaire (composantes de variance) : contribution analyste < 15 % de la variance totale

## 4.3 Linéarité

La linéarité a été évaluée sur 10 points de calibration couvrant la gamme 50–150 %. Les résultats de la régression linéaire démontrent une excellente relation entre la réponse du détecteur et la concentration, dans les deux laboratoires.

- R² Émetteur = 0.9998, R² Récepteur = 0.9997 (critère ≥ 0.999 ✓)

- Test de manque d'ajustement (Lack-of-Fit) : p = 0.31 (E) et p = 0.29 (R) – pas de non-linéarité

- Résidus centrés, distribution normale confirmée par le graphe Q-Q des résidus

# 5. ANALYSES STATISTIQUES – MINITAB 21

## 5.1 Test de Normalité (Shapiro-Wilk)

Préalablement aux tests paramétriques, la normalité des distributions a été vérifiée. Le test de Shapiro-Wilk (n=27 par groupe) ne permet pas de rejeter l'hypothèse de normalité : W = 0.984 (Émetteur, p = 0.38) et W = 0.976 (Récepteur, p = 0.21). L'utilisation de tests paramétriques est donc justifiée.

## 5.2 Test t Bilatéral à 2 Échantillons

| Paramètre | Valeur | Interprétation |
| --- | --- | --- |
| Hypothèse nulle H0 | μ_E = μ_R | Pas de différence entre labs |
| Hypothèse alternative H1 | μ_E ≠ μ_R | Test bilatéral, α = 0.05 |
| t-statistique | 0.415 | Faible – proche de 0 |
| Degrés de liberté | 52 | nE + nR - 2 |
| t critique (α=0.05) | 2.006 | Seuil de rejet bilatéral |
| p-valeur | 0.680 | > 0.05 → H0 non rejetée |
| IC 95% de la différence | [-0.31 ; +0.47] | 0 inclus → équivalence |
| CONCLUSION | ÉQUIVALENCE STATISTIQUE | Transfert validé ✓ |

## 5.3 Test F d'Égalité des Variances

Le test F de Levene confirme l'homogénéité des variances entre les deux laboratoires : F = 1.897 < F_crit = 2.86 (p = 0.142 > 0.05). Les deux laboratoires présentent une dispersion analytique comparable, ce qui valide l'utilisation du t-test avec variances égales.

## 5.4 ANOVA One-Way

L'ANOVA à un facteur (facteur = Laboratoire) confirme l'absence d'effet statistiquement significatif du laboratoire sur les résultats de récupération : F(1,52) = 0.172, p = 0.680. La variabilité inter-laboratoires est négligeable par rapport à la variabilité intra-laboratoire (erreur expérimentale normale).

# 6. SYNTHÈSE DES CRITÈRES D'ACCEPTATION

Le tableau suivant présente la synthèse complète des 8 paramètres analytiques évalués conformément à l'ICH Q2(R2) Section 7 / Chapitre 6 :

| Paramètre | Critère ICH | Résultat E | Résultat R | Δ | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Récupération (%) | 98–102 % | 100.12 % | 100.04 % | 0.08 % | ✓ |
| Précision intra-jour (RSD) | ≤ 2.0 % | 0.45 % | 0.62 % | 0.17 % | ✓ |
| Précision inter-jours (RSD) | ≤ 3.0 % | 0.82 % | 0.95 % | 0.13 % | ✓ |
| Linéarité (R²) | ≥ 0.999 | 0.9998 | 0.9997 | 0.0001 | ✓ |
| Spécificité (Rs) | ≥ 1.5 | 2.3 | 2.2 | 0.1 | ✓ |
| Robustesse – Horwitz | ≤ 2×PRSD | 1.12 % | 1.24 % | 0.12 % | ✓ |
| LOD (%) | ≤ 0.05 % | 0.02 % | 0.02 % | = | ✓ |
| LOQ (%) | ≤ 0.10 % | 0.05 % | 0.05 % | = | ✓ |
| BILAN (8/8 paramètres) | CONFORMES | CONFORMES | CONFORMES | OK | ✅ 8/8 |

# 7. DÉVIATIONS ET OBSERVATIONS

Aucune déviation critique au protocole n'a été enregistrée durant l'étude. Deux observations mineures ont été documentées et évaluées sans impact sur la validité des résultats :

| # | Type | Description | Évaluation Impact |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Observation mineure | Décalage de 45 min dans l'heure de préparation des étalons au Jour 2 (Récepteur) – dans la fenêtre de stabilité documentée. | Impact nul – stabilité des solutions vérifiée (≤ 24h). Données maintenues. |
| 2 | Observation mineure | Pression colonne légèrement supérieure au Jour 3 (Émetteur) : 280 bar vs 250 bar spec. Valeur dans les limites étendues acceptables. | Impact nul – performances système conformes (Rs, efficacité, symétrie). Données maintenues. |

# 8. CONCLUSION ET DÉCISION DE TRANSFERT

✅ DÉCISION OFFICIELLE : TRANSFERT DE MÉTHODE ACCEPTÉ – SANS RESTRICTION L'ensemble des 8 paramètres analytiques requis par l'ICH Q2(R2) Section 7 / Chapitre 6 est conforme. Le laboratoire récepteur (Site B) est autorisé à mettre en œuvre la méthode HPLC de dosage du Principe Actif X en routine à compter de la date d'approbation du présent rapport.

## 8.1 Recommandations

- Émettre et diffuser le SOP mis à jour au Lab Récepteur dans les 10 jours ouvrés suivant l'approbation.

- Réaliser la qualification de performance (PQ) des équipements HPLC du Site B avant la première analyse de routine.

- Archiver l'ensemble des données brutes, chromatogrammes, carnets de laboratoire et fichiers Minitab selon les procédures GLP en vigueur.

- Programmer une revue annuelle de la méthode (revalidation partielle si dérive détectée lors du suivi de la carte de contrôle).

- Communiquer le rapport à l'Assurance Qualité Réglementaire pour intégration dans le dossier AMM et les données de routine du site.

- Maintenir le système de suivi des performances (cartes de contrôle Minitab) sur les 6 premiers mois de routine au Site B.

## 8.2 Conditions de Maintien du Transfert

Le transfert reste valide sous réserve du respect des conditions suivantes :

- Utilisation exclusive des colonnes HPLC du type spécifié (C18, 150×4.6 mm, 5 µm) ou d'équivalences qualifiées documentées.

- Renouvellement du stock de la substance de référence certifiée (CRS) avant expiration du lot en cours.

- Notification immédiate à l'Assurance Qualité de tout changement de fournisseur d'équipement ou de consommables analytiques.

- Maintien de la qualification des analystes par des exercices inter-laboratoires (proficiency testing) annuels.

# 9. APPROBATION DU RAPPORT

| Rédigé par | Vérifié par | Approuvé par |
| --- | --- | --- |
| RB | RB | RB |
| Directeur Validation Analytique | Chef de Service QC – Site B | Directeur Qualité Groupe |
| Date : 18/03/2025 | Date : 18/03/2025 | Date : 18/03/2025 |
| Signature : ____________________ | Signature : ____________________ | Signature : ____________________ |