## Carte_IMR_tR
CARTE I-MR – TEMPS DE RÉTENTION tR PRINCIPAL ¦ MSP/SPC Chapitre 8 ¦ Cardiostat® 40 mg ¦ Réf. MSP-HPLC-CARD-001
Paramètre surveillé : tR pic principal (min) ¦ Spécification : 12,45 ± 0,20 min ¦ Carte : I-MR avec règles Nelson ¦ Fréquence : Chaque série SST
LIMITES DE CONTRÔLE – Calculées sur données historiques (n=30 premières séries)
Paramètre | Valeur | Justification
Ligne centrale (μ) | 12,46 min | Moyenne des 30 premières séries conformes
UCL (μ + 3σ) | 12,51 min | Limite supérieure de contrôle – 99,73 % couverture
LCL (μ - 3σ) | 12,43 min | Limite inférieure de contrôle
UCL_alert (μ + 2σ) | 12,49 min | Limite d'alerte – Tests 5/6 Nelson
LCL_alert (μ - 2σ) | 12,44 min | Limite d'alerte – Tests 5/6 Nelson
USL (spécification) | 12,65 min | Limite supérieure spécification produit
LSL (spécification) | 12,25 min | Limite inférieure spécification produit
σ historique | 0,0163 min | Écart-type estimé sur données de base
Cpk | 2,45 | Processus très capable (Cpk > 1,33)
DONNÉES I-MR – 50 SÉRIES SST (Import Minitab® : colonnes tR_Principal et MR)
N° Série | Date | tR (min) | MR (min) | Règle Nelson | Statut | UCL | LCL
1 | 05/01/2026 | 12.4643 | 0 | — | ✓ OK | 12.514 | 12.43
2 | 08/01/2026 | 12.464 | 0.0003 | — | ✓ OK | 12.514 | 12.43
3 | 11/01/2026 | 12.4501 | 0.0139 | — | ✓ OK | 12.514 | 12.43
4 | 14/01/2026 | 12.4593 | 0.0092 | — | ✓ OK | 12.514 | 12.43
5 | 17/01/2026 | 12.4628 | 0.0035 | — | ✓ OK | 12.514 | 12.43
6 | 20/01/2026 | 12.4621 | 0.0007 | — | ✓ OK | 12.514 | 12.43
7 | 23/01/2026 | 12.4549 | 0.0072 | — | ✓ OK | 12.514 | 12.43
8 | 26/01/2026 | 12.4562 | 0.0013 | — | ✓ OK | 12.514 | 12.43
9 | 29/01/2026 | 12.4613 | 0.0051 | — | ✓ OK | 12.514 | 12.43
10 | 01/02/2026 | 12.4538 | 0.0075 | — | ✓ OK | 12.514 | 12.43
11 | 04/02/2026 | 12.459 | 0.0052 | — | ✓ OK | 12.514 | 12.43
12 | 07/02/2026 | 12.4515 | 0.0075 | — | ✓ OK | 12.514 | 12.43
13 | 10/02/2026 | 12.46 | 0.0085 | — | ✓ OK | 12.514 | 12.43
14 | 13/02/2026 | 12.4534 | 0.0066 | — | ✓ OK | 12.514 | 12.43
15 | 16/02/2026 | 12.4604 | 0.007 | — | ✓ OK | 12.514 | 12.43
16 | 19/02/2026 | 12.4669 | 0.0065 | — | ✓ OK | 12.514 | 12.43
17 | 22/02/2026 | 12.4671 | 0.0002 | — | ✓ OK | 12.514 | 12.43
18 | 25/02/2026 | 12.4659 | 0.0012 | — | ✓ OK | 12.514 | 12.43
19 | 28/02/2026 | 12.4513 | 0.0146 | — | ✓ OK | 12.514 | 12.43
20 | 03/03/2026 | 12.4629 | 0.0116 | — | ✓ OK | 12.514 | 12.43
21 | 06/03/2026 | 12.457 | 0.0059 | — | ✓ OK | 12.514 | 12.43
22 | 09/03/2026 | 12.4531 | 0.0039 | — | ✓ OK | 12.514 | 12.43
23 | 12/03/2026 | 12.4609 | 0.0078 | — | ✓ OK | 12.514 | 12.43
24 | 15/03/2026 | 12.4637 | 0.0028 | — | ✓ OK | 12.514 | 12.43
25 | 18/03/2026 | 12.4714 | 0.0077 | — | ✓ OK | 12.514 | 12.43
26 | 21/03/2026 | 12.4586 | 0.0128 | — | ✓ OK | 12.514 | 12.43
27 | 24/03/2026 | 12.4668 | 0.0082 | — | ✓ OK | 12.514 | 12.43
28 | 27/03/2026 | 12.4412 | 0.0256 | — | ✓ OK | 12.514 | 12.43
29 | 30/03/2026 | 12.458 | 0.0168 | — | ✓ OK | 12.514 | 12.43
30 | 02/04/2026 | 12.4598 | 0.0018 | — | ✓ OK | 12.514 | 12.43
31 | 05/04/2026 | 12.4566 | 0.0032 | — | ✓ OK | 12.514 | 12.43
32 | 08/04/2026 | 12.4654 | 0.0088 | — | ✓ OK | 12.514 | 12.43
33 | 11/04/2026 | 12.4586 | 0.0068 | — | ✓ OK | 12.514 | 12.43
34 | 14/04/2026 | 12.4653 | 0.0067 | — | ✓ OK | 12.514 | 12.43
35 | 17/04/2026 | 12.4656 | 0.0003 | — | ✓ OK | 12.514 | 12.43
36 | 20/04/2026 | 12.4545 | 0.0111 | — | ✓ OK | 12.514 | 12.43
37 | 23/04/2026 | 12.459 | 0.0045 | — | ✓ OK | 12.514 | 12.43
38 | 26/04/2026 | 12.4595 | 0.0005 | — | ✓ OK | 12.514 | 12.43
39 | 29/04/2026 | 12.4595 | 0 | — | ✓ OK | 12.514 | 12.43
40 | 02/05/2026 | 12.4622 | 0.0027 | — | ✓ OK | 12.514 | 12.43
41 | 05/05/2026 | 12.4662 | 0.004 | — | ✓ OK | 12.514 | 12.43
42 | 08/05/2026 | 12.4964 | 0.0302 | — | ✓ OK | 12.514 | 12.43
43 | 11/05/2026 | 12.474 | 0.0224 | — | ✓ OK | 12.514 | 12.43
44 | 14/05/2026 | 12.4788 | 0.0048 | — | ✓ OK | 12.514 | 12.43
45 | 17/05/2026 | 12.4858 | 0.007 | — | ✓ OK | 12.514 | 12.43
46 | 20/05/2026 | 12.464 | 0.0218 | — | ✓ OK | 12.514 | 12.43
47 | 23/05/2026 | 12.46 | 0.004 | — | ✓ OK | 12.514 | 12.43
48 | 26/05/2026 | 12.4532 | 0.0068 | — | ✓ OK | 12.514 | 12.43
49 | 29/05/2026 | 12.4489 | 0.0043 | — | ✓ OK | 12.514 | 12.43
50 | 01/06/2026 | 12.4606 | 0.0117 | — | ✓ OK | 12.514 | 12.43

## Carte_XbarR_SST
CARTE XBAR-R – 6 INJECTIONS STANDARD SST ¦ MSP/SPC Chapitre 8 ¦ Cardiostat® 40 mg ¦ Réf. MSP-HPLC-CARD-001
Paramètre : Concentration dosage standard (mg/mL) ¦ Carte Xbar-R ¦ n=6 injections par sous-groupe ¦ Fréquence : Chaque série SST
LIMITES DE CONTRÔLE XBAR-R – Valeurs du document Chapitre 8
Carte | Paramètre | Valeur | Interprétation
Xbar | LCS (UCL) | 125,551 mg | Limite supérieure de contrôle – Excursions 13/04 et 25/05 dépassées
Xbar | Ligne centrale (X̄) | 125,108 mg | Moyenne historique du processus
Xbar | LCI (LCL) | 124,665 mg | Limite inférieure de contrôle
Xbar | Limite alerte +2σ | 125,330 mg | Tests 5/6 Nelson – détection précoce
Carte R | LCS-R (UCL_R) | 1,837 mg | Limite supérieure étendue intra-série
Carte R | R̄ (étendue moyenne) | 0,917 mg | Étendue moyenne des sous-groupes
Carte R | LCI-R (LCL_R) | 0 mg | Limite inférieure (toujours 0 pour n=6)
DONNÉES XBAR-R – 40 SÉRIES SST (Import Minitab® : Inj1 à Inj6 + Xbar + R)
N° | Date | Inj1 | Inj2 | Inj3 | Inj4 | Inj5 | Inj6 | Xbar | R | Règle Nelson | Statut
1 | 02/03/2026 | 125.463 | 125.455 | 124.919 | 125.019 | 125.089 | 125.127 | 125.1787 | 0.544 | — | ✓ OK
2 | 05/03/2026 | 125.722 | 125.367 | 125.325 | 125.095 | 124.918 | 124.927 | 125.2257 | 0.804 | — | ✓ OK
3 | 08/03/2026 | 125.007 | 125.349 | 124.656 | 124.599 | 125.085 | 125.913 | 125.1015 | 1.314 | — | ✓ OK
4 | 11/03/2026 | 124.45 | 124.753 | 124.735 | 124.617 | 125.007 | 124.487 | 124.6748 | 0.557 | — | ✓ OK
5 | 14/03/2026 | 124.833 | 124.471 | 124.857 | 124.726 | 124.828 | 124.474 | 124.6982 | 0.386 | — | ✓ OK
6 | 17/03/2026 | 124.495 | 125.017 | 124.119 | 124.959 | 124.881 | 125.309 | 124.7967 | 1.19 | — | ✓ OK
7 | 20/03/2026 | 124.726 | 124.931 | 124.354 | 125.324 | 124.409 | 124.455 | 124.6998 | 0.97 | — | ✓ OK
8 | 23/03/2026 | 125.911 | 125.785 | 125.567 | 125.064 | 124.607 | 125.739 | 125.4455 | 1.304 | — | ✓ OK
9 | 26/03/2026 | 125.309 | 125.32 | 125.463 | 125.404 | 125.856 | 125.924 | 125.546 | 0.615 | — | ✓ OK
10 | 29/03/2026 | 124.954 | 125.481 | 125.286 | 125.279 | 124.569 | 124.884 | 125.0755 | 0.912 | — | ✓ OK
11 | 01/04/2026 | 125.695 | 125.392 | 125.873 | 125.395 | 124.509 | 125.142 | 125.3343 | 1.364 | — | ✓ OK
12 | 04/04/2026 | 125.056 | 125.136 | 124.365 | 124.586 | 125.272 | 124.759 | 124.8623 | 0.907 | — | ✓ OK
13 | 07/04/2026 | 124.905 | 125.169 | 125.549 | 125.781 | 124.905 | 124.943 | 125.2087 | 0.876 | — | ✓ OK
14 | 10/04/2026 | 125.796 | 125.399 | 125.086 | 125.962 | 125.04 | 125.676 | 125.4932 | 0.922 | — | ✓ OK
15 | 13/04/2026 | 126.139 | 125.951 | 125.404 | 125.819 | 125.856 | 126.375 | 125.924 | 0.971 | Test 1 🔴 | ✗ OOT
16 | 16/04/2026 | 126.253 | 126.106 | 125.903 | 125.437 | 126.277 | 126.213 | 126.0315 | 0.84 | Test 1 🔴 | ✗ OOT
17 | 19/04/2026 | 125.003 | 125.406 | 125.061 | 125.301 | 125.575 | 124.999 | 125.2242 | 0.576 | — | ✓ OK
18 | 22/04/2026 | 124.953 | 124.773 | 125.097 | 124.899 | 125.548 | 125.086 | 125.0593 | 0.775 | — | ✓ OK
19 | 25/04/2026 | 124.86 | 125.183 | 125.14 | 124.996 | 124.404 | 124.861 | 124.9073 | 0.779 | — | ✓ OK
20 | 28/04/2026 | 124.995 | 125.028 | 125.331 | 124.952 | 124.692 | 124.217 | 124.8692 | 1.114 | — | ✓ OK
21 | 01/05/2026 | 124.177 | 124.956 | 125.409 | 125.62 | 124.765 | 125.284 | 125.0352 | 1.443 | — | ✓ OK
22 | 04/05/2026 | 125.118 | 124.937 | 125.348 | 125.011 | 125.455 | 125.114 | 125.1638 | 0.518 | — | ✓ OK
23 | 07/05/2026 | 124.62 | 124.987 | 124.749 | 124.945 | 125.105 | 124.327 | 124.7888 | 0.778 | — | ✓ OK
24 | 10/05/2026 | 124.628 | 125.351 | 126.111 | 125.614 | 124.901 | 124.736 | 125.2235 | 1.483 | — | ✓ OK
25 | 13/05/2026 | 125.585 | 124.857 | 125.596 | 125.201 | 125.529 | 125.655 | 125.4038 | 0.798 | — | ✓ OK
26 | 16/05/2026 | 124.716 | 125.335 | 125.26 | 124.481 | 124.751 | 124.972 | 124.9192 | 0.854 | — | ✓ OK
27 | 19/05/2026 | 126.385 | 126.049 | 126.543 | 126.32 | 126.263 | 126.306 | 126.311 | 0.494 | Test 1 🔴 | ✗ OOT
28 | 22/05/2026 | 124.841 | 124.536 | 125.038 | 124.856 | 124.793 | 124.774 | 124.8063 | 0.502 | — | ✓ OK
29 | 25/05/2026 | 125.708 | 124.973 | 125.345 | 125.042 | 125.176 | 124.415 | 125.1098 | 1.293 | — | ✓ OK
30 | 28/05/2026 | 125.371 | 124.954 | 125.468 | 125.326 | 125.488 | 125.337 | 125.324 | 0.534 | — | ✓ OK
31 | 31/05/2026 | 124.593 | 125.315 | 124.888 | 125.104 | 124.545 | 124.743 | 124.8647 | 0.77 | — | ✓ OK
32 | 03/06/2026 | 125.174 | 124.764 | 124.986 | 125.284 | 125.615 | 124.808 | 125.1052 | 0.851 | — | ✓ OK
33 | 06/06/2026 | 124.328 | 124.637 | 124.248 | 124.318 | 125.514 | 124.615 | 124.61 | 1.266 | Test 1 🔴 | ✗ OOT
34 | 09/06/2026 | 125.268 | 125.368 | 125.241 | 125.066 | 125.945 | 125.176 | 125.344 | 0.879 | — | ✓ OK
35 | 12/06/2026 | 125.745 | 125.012 | 126.015 | 125.02 | 125.245 | 124.81 | 125.3078 | 1.205 | — | ✓ OK
36 | 15/06/2026 | 125.37 | 125.317 | 125.134 | 125.123 | 124.693 | 125.402 | 125.1732 | 0.709 | — | ✓ OK
37 | 18/06/2026 | 125.014 | 124.794 | 124.929 | 124.891 | 125.256 | 124.867 | 124.9585 | 0.462 | — | ✓ OK
38 | 21/06/2026 | 125.478 | 125.478 | 124.737 | 124.474 | 125.026 | 124.846 | 125.0065 | 1.004 | — | ✓ OK
39 | 24/06/2026 | 125.303 | 125.384 | 125.146 | 124.833 | 125.141 | 124.772 | 125.0965 | 0.612 | — | ✓ OK
40 | 27/06/2026 | 124.948 | 125.134 | 125.026 | 125.339 | 125.913 | 125.404 | 125.294 | 0.965 | — | ✓ OK

## Carte_IMR_Rs
CARTE I-MR – RÉSOLUTION CRITIQUE Rs ¦ MSP/SPC Chapitre 8 ¦ Cardiostat® 40 mg ¦ Réf. OOT-2026-023
Paramètre : Résolution Rs (Principal/Imp_A) ¦ Spécification SST : Rs ≥ 2,0 ¦ UCL=2,62 ¦ CL=2,45 ¦ LCL=2,28 ¦ Alerte OOT-2026-023 : Test 3 Nelson
LIMITES DE CONTRÔLE RS – Rapport OOT-2026-023 (colonne : 947 injections – usure suspectée)
Paramètre | Valeur | Source
UCL (μ + 3σ) | 2,62 | Calculée sur 30 séries de base conformes
CL (μ) | 2,45 | Moyenne historique – Rapport OOT-2026-023
LCL (μ - 3σ) | 2,28 | Limite inférieure contrôle
Spec SST | Rs ≥ 2,0 | Spécification réglementaire – SST PASS
Valeur alerte | Rs = 2,08 | Série SR-2026-142 – Test 3 Nelson déclenché
Post-correction | Rs = 2,46 | Après remplacement colonne – SST PASS ✓
DONNÉES I-MR RS – 50 SÉRIES SST (Signal OOT détecté séries 45-50 : Test 3 Nelson)
N° Série | Date | Rs | MR | Règle Nelson | Niveau urgence | UCL | LCL
1 | 05/01/2026 | 2.442 | 0 | — | ✓ Sous contrôle | 2.62 | 2.28
2 | 08/01/2026 | 2.535 | 0.093 | — | ✓ Sous contrôle | 2.62 | 2.28
3 | 11/01/2026 | 2.451 | 0.084 | — | ✓ Sous contrôle | 2.62 | 2.28
4 | 14/01/2026 | 2.398 | 0.053 | — | ✓ Sous contrôle | 2.62 | 2.28
5 | 17/01/2026 | 2.445 | 0.047 | — | ✓ Sous contrôle | 2.62 | 2.28
6 | 20/01/2026 | 2.442 | 0.003 | — | ✓ Sous contrôle | 2.62 | 2.28
7 | 23/01/2026 | 2.517 | 0.075 | — | ✓ Sous contrôle | 2.62 | 2.28
8 | 26/01/2026 | 2.441 | 0.076 | — | ✓ Sous contrôle | 2.62 | 2.28
9 | 29/01/2026 | 2.539 | 0.098 | — | ✓ Sous contrôle | 2.62 | 2.28
10 | 01/02/2026 | 2.433 | 0.106 | — | ✓ Sous contrôle | 2.62 | 2.28
11 | 04/02/2026 | 2.539 | 0.106 | — | ✓ Sous contrôle | 2.62 | 2.28
12 | 07/02/2026 | 2.345 | 0.194 | — | ✓ Sous contrôle | 2.62 | 2.28
13 | 10/02/2026 | 2.5 | 0.155 | — | ✓ Sous contrôle | 2.62 | 2.28
14 | 13/02/2026 | 2.416 | 0.084 | — | ✓ Sous contrôle | 2.62 | 2.28
15 | 16/02/2026 | 2.596 | 0.18 | — | ✓ Sous contrôle | 2.62 | 2.28
16 | 19/02/2026 | 2.428 | 0.168 | — | ✓ Sous contrôle | 2.62 | 2.28
17 | 22/02/2026 | 2.462 | 0.034 | — | ✓ Sous contrôle | 2.62 | 2.28
18 | 25/02/2026 | 2.562 | 0.1 | — | ✓ Sous contrôle | 2.62 | 2.28
19 | 28/02/2026 | 2.428 | 0.134 | — | ✓ Sous contrôle | 2.62 | 2.28
20 | 03/03/2026 | 2.483 | 0.055 | — | ✓ Sous contrôle | 2.62 | 2.28
21 | 06/03/2026 | 2.396 | 0.087 | — | ✓ Sous contrôle | 2.62 | 2.28
22 | 09/03/2026 | 2.516 | 0.12 | — | ✓ Sous contrôle | 2.62 | 2.28
23 | 12/03/2026 | 2.385 | 0.131 | — | ✓ Sous contrôle | 2.62 | 2.28
24 | 15/03/2026 | 2.429 | 0.044 | — | ✓ Sous contrôle | 2.62 | 2.28
25 | 18/03/2026 | 2.469 | 0.04 | — | ✓ Sous contrôle | 2.62 | 2.28
26 | 21/03/2026 | 2.373 | 0.096 | — | ✓ Sous contrôle | 2.62 | 2.28
27 | 24/03/2026 | 2.482 | 0.109 | — | ✓ Sous contrôle | 2.62 | 2.28
28 | 27/03/2026 | 2.528 | 0.046 | — | ✓ Sous contrôle | 2.62 | 2.28
29 | 30/03/2026 | 2.522 | 0.006 | — | ✓ Sous contrôle | 2.62 | 2.28
30 | 02/04/2026 | 2.555 | 0.033 | — | ✓ Sous contrôle | 2.62 | 2.28
31 | 05/04/2026 | 2.555 | 0 | — | ✓ Sous contrôle | 2.62 | 2.28
32 | 08/04/2026 | 2.416 | 0.139 | — | ✓ Sous contrôle | 2.62 | 2.28
33 | 11/04/2026 | 2.498 | 0.082 | — | ✓ Sous contrôle | 2.62 | 2.28
34 | 14/04/2026 | 2.37 | 0.128 | — | ✓ Sous contrôle | 2.62 | 2.28
35 | 17/04/2026 | 2.474 | 0.104 | — | ✓ Sous contrôle | 2.62 | 2.28
36 | 20/04/2026 | 2.368 | 0.106 | — | ✓ Sous contrôle | 2.62 | 2.28
37 | 23/04/2026 | 2.5 | 0.132 | — | ✓ Sous contrôle | 2.62 | 2.28
38 | 26/04/2026 | 2.479 | 0.021 | — | ✓ Sous contrôle | 2.62 | 2.28
39 | 29/04/2026 | 2.446 | 0.033 | — | ✓ Sous contrôle | 2.62 | 2.28
40 | 02/05/2026 | 2.418 | 0.028 | — | ✓ Sous contrôle | 2.62 | 2.28
41 | 05/05/2026 | 2.436 | 0.018 | — | ✓ Sous contrôle | 2.62 | 2.28
42 | 08/05/2026 | 2.23 | 0.206 | Test 1 🔴 | 🔴 Immédiate | 2.62 | 2.28
43 | 11/05/2026 | 2.492 | 0.262 | — | ✓ Sous contrôle | 2.62 | 2.28
44 | 14/05/2026 | 2.455 | 0.037 | — | ✓ Sous contrôle | 2.62 | 2.28
45 | 17/05/2026 | 2.41 | 0.045 | Test 3 🟡 | 🟡 Investigation 24h | 2.62 | 2.28
46 | 20/05/2026 | 2.318 | 0.092 | Test 3 🟡 | 🟡 Investigation 24h | 2.62 | 2.28
47 | 23/05/2026 | 2.24 | 0.078 | Test 1 🔴 | 🔴 Immédiate | 2.62 | 2.28
48 | 26/05/2026 | 2.208 | 0.032 | Test 1 🔴 | 🔴 Immédiate | 2.62 | 2.28
49 | 29/05/2026 | 2.137 | 0.071 | Test 1 🔴 | 🔴 Immédiate | 2.62 | 2.28
50 | 01/06/2026 | 2.155 | 0.018 | Test 1 🔴 | 🔴 Immédiate | 2.62 | 2.28

## Règles_Nelson_MSP
RÈGLES DE NELSON / WESTERN ELECTRIC – RÉFÉRENCE MSP/SPC HPLC ¦ Chapitre 8.4 ¦ Minitab® 21
LES 8 RÈGLES DE NELSON – INTÉGRÉES DANS MINITAB® 21
Test | Description | Signification Statistique | Interprétation HPLC | Action Recommandée | Urgence
Test 1 | 1 point > 3σ de la ligne centrale | p ≈ 0,27 % – Signal fort | Dérive majeure ou panne instrument | Arrêt immédiat – Investigation complète | 🔴 Immédiate
Test 2 | 9 points consécutifs du même côté de CL | Probabilité 1/512 – Non aléatoire | Dérive lente mais persistante (ex : usure colonne) | Investigation ciblée – Surveillance accrue | 🟡 < 24h
Test 3 | 6 points consécutifs en augmentation ou diminution | Tendance directionnelle | Tendance claire (ex : dégradation lampe UV) | Anticiper maintenance avant échec | 🟡 < 24h
Test 4 | 14 points en alternance haut/bas | Oscillation non aléatoire | Oscillation systématique (ex : cycle température) | Vérifier conditions environnementales | 🟡 < 24h
Test 5 | 2 points sur 3 > 2σ du même côté | Début de dérive émergente | Signal faible – début de dérive | Surveillance renforcée – Préparer investigation | 🟢 Documentation
Test 6 | 4 points sur 5 > 1σ du même côté | Tendance émergente | Tendance précoce confirmée | Documenter – Surveiller prochaines séries | 🟢 Documentation
Test 7 | 15 points consécutifs dans ±1σ de CL | Variabilité anormalement faible | Suspicion de falsification ou données tronquées | Vérifier intégrité données – Procédure de mesure | 🟡 Qualité données
Test 8 | 8 points consécutifs > 1σ (hors ±1σ) | Variabilité anormalement élevée | Mélange de populations – Changement non documenté | Investiguer cause de variabilité accrue | 🟡 Investigation
CONFIGURATION MINITAB® PAR CONTEXTE DE SURVEILLANCE
Contexte | Tests activés | Justification | Commande Minitab®
Surveillance routine (risque modéré) | Tests 1, 2, 3, 5 | Détection équilibrée sans excès de faux positifs | Stat > Control Charts > [Type] > Options > Tests : ☑ 1 ☑ 2 ☑ 3 ☑ 5
Surveillance critique (libération de lots) | Tests 1, 2, 3, 5, 6 | Détection précoce prioritaire – Zéro tolérance | Stat > Control Charts > [Type] > Options > Tests : ☑ 1 ☑ 2 ☑ 3 ☑ 5 ☑ 6
Développement / Stabilité (éviter faux positifs) | Tests 1, 2, 3 uniquement | Robustesse – Ne pas sur-alarmer en phase d'apprentissage | Stat > Control Charts > [Type] > Options > Tests : ☑ 1 ☑ 2 ☑ 3

## Matrice_KPI_MSP
MATRICE DE CRITICITÉ KPI MSP/SPC – Sélection et priorisation des paramètres HPLC ¦ Chapitre 8.1
MATRICE DE CRITICITÉ – PARAMÈTRES HPLC À SURVEILLER PAR MSP
Paramètre | Impact Décisionnel | Fréquence Variation | Type de Carte | Fréquence Surveillance | Priorité
Temps de rétention (tR) | 🔴 Identification des pics | 🟡 Moyenne | I-MR + règles Nelson | Chaque série SST | P1 – Critique
Résolution critique (Rs) | 🔴 Spécificité / séparation | 🟡 Moyenne | I-MR limites dynamiques | Chaque série SST | P1 – Critique
%RSD injections répétées | 🔴 Précision / fidélité | 🟢 Faible | Xbar-R | Chaque série SST | P1 – Critique
Facteur de queue (Tailing) | 🟡 Intégration / justesse | 🟡 Moyenne | I-MR ou EWMA | Chaque série SST | P2 – Élevée
Aire standard référence | 🟡 Justesse / calibration | 🟡 Moyenne | Xbar-R ou I-MR | Chaque série SST | P2 – Élevée
Pression système | 🟡 Anticipation maintenance | 🟡 Moyenne | I-MR avec tendance | Chaque injection/série | P2 – Élevée
Rapport S/N | 🟡 Sensibilité / LOQ | 🟢 Faible | I-MR ou CUSUM | Hebdomadaire/mensuel | P3 – Modérée
Nombre de plateaux (N) | 🟢 Performance colonne | 🟡 Moyenne | I-MR tendance long terme | Mensuel/lot colonne | P3 – Modérée
DÉFINITION DES LIMITES DE CONTRÔLE PAR CAPABILITÉ CPK – Chapitre 8.3.2
Situation Cpk | Limites de Contrôle | Limites d'Alerte | Décision | Action
Cpk ≥ 1,33 (Processus très capable) | UCL/LCL = μ ± 3σ | Alerte à μ ± 2σ | Mettre en surveillance MSP immédiatement | Marge sécurité suffisante – Surveiller tendances
1,00 ≤ Cpk < 1,33 (Juste capable) | UCL/LCL = μ ± 2,5σ | Alerte à μ ± 2σ (renforcée) | Surveillance + plan amélioration | Détection plus sensible – Plan d'amélioration en parallèle
Cpk < 1,00 (Non capable) | ❌ Ne pas mettre en MSP | — | Corriger d'abord | Le système n'est pas sous contrôle : investiguer avant toute surveillance

## Registre_OOT
REGISTRE MSP – ALERTES OOT (Out Of Trend) ¦ Chapitre 8.6 ¦ Méthode METH-HPLC-CARD-001 ¦ Cardiostat® 40 mg
REGISTRE DES ALERTES OOT – SUIVI EN TEMPS RÉEL (conforme GMP / ICH Q10)
Réf. OOT | Date | Méthode | Paramètre | Valeur Obs. | UCL/LCL | Test Nelson | Impact SST | Cause Racine | Action Corrective | Statut | Analyste
OOT-2026-001 | 05/01/2026 | METH-HPLC-CARD-001 | tR principal | 12,497 | UCL=12,51 | Test 3 🟡 | SST PASS | Évaporation ACN phase mobile | Refaire phase mobile – Purge système | ✓ Clos | A1
OOT-2026-008 | 28/01/2026 | METH-HPLC-CARD-001 | tR principal | 12,516 | UCL=12,51 | Test 1 🔴 | SST PASS | Température four : 38°C (spec 35±2°C) | Recalibrage four de colonne | ✓ Clos | A2
OOT-2026-015 | 18/02/2026 | METH-HPLC-CARD-001 | %RSD SST | 0,42% | UCL=0,50% | Test 2 🟡 | SST PASS | Variabilité injecteur – Usure joints | Remplacement joints injecteur | ✓ Clos | A1
OOT-2026-023 | 18/04/2026 | METH-HPLC-CARD-001 | Rs Principal/Imp_A | 2,08 | LCL=2,28 | Test 3 🟡 | SST PASS (≥2,0) | Usure colonne (947 injections) | Remplacement colonne XB2024-091 | ✓ Clos | R. BERKANI
OOT-2026-031 | 13/04/2026 | METH-HPLC-CARD-001 | Xbar std (mg) | 125,82 | UCL=125,551 | Test 1 🔴 | SST PASS | Erreur préparation étalon | Refaire solution étalon – Vérif. balance | ✓ Clos | A3
OOT-2026-038 | 25/05/2026 | METH-HPLC-CARD-001 | Xbar std (mg) | 126,12 | UCL=125,551 | Test 1 🔴 | SST PASS | Phase mobile contaminée (lot BM-2026-44) | Remplacer phase mobile – Purge complète | ⏳ En cours | A2
OOT-2026-042 | 10/06/2026 | METH-HPLC-CARD-001 | Pression système | 198 bar | Alerte 190 bar | Test 3 🟡 | SST PASS | Colmatage partiel filtre en ligne | Remplacement filtre en ligne | ⏳ En cours | A1
RÉSUMÉ STATISTIQUE DU REGISTRE OOT – Tableau de bord
Indicateur | Valeur | Commentaire
Total alertes 2026 | 7 | —
OOT clôturées | 5 | 71,4 %
OOT en cours | 2 | 28,6 %
Principale cause | Préparation étalon/phase mobile | 3/7 alertes (43 %)
Test Nelson le plus fréquent | Test 1 (hors limites) | 3/7 alertes
Paramètre le plus alarmé | tR principal + Xbar std | 3+2 = 5 alertes
Colonne remplacée | 1 fois | Suite OOT-2026-023
Impact produit | 0 lot rejeté | Actions correctives efficaces

## Guide_Minitab_Ch8
GUIDE MINITAB® – CHAPITRE 8 MSP/SPC HPLC ¦ Procédures pas-à-pas pour cartes de contrôle
CARTE I-MR – TEMPS DE RÉTENTION (Section 8.3.2)
Feuille : Carte_IMR_tR ¦ Variable : tR_Principal (colonne C)
Stat > Cartes de contrôle > Cartes de variables pour individus > I-EM
Options > Tests : ☑ Test 1 ☑ Test 2 ☑ Test 3 ☑ Test 5 ☑ Test 6 (Nelson)
Résultat : CL=12,46 ¦ UCL=12,51 ¦ LCL=12,43 ¦ UCL_MR=0,047
CARTE XBAR-R – 6 INJECTIONS SST (Section 8.4.3)
Feuille : Carte_XbarR_SST ¦ Variables : Inj1 Inj2 Inj3 Inj4 Inj5 Inj6 (colonnes C3-C8)
Stat > Cartes de contrôle > Cartes de variables pour sous-groupes > Carte X barre-R
Sélectionner : Les observations d'un sous-groupe figurent sur une ligne de colonnes
Options > Tests : ☑ Tests 1, 2, 3, 5, 6 (Western Electric/Nelson)
Résultat : LCS=125,551 ¦ X̄=125,108 ¦ LCI=124,665 ¦ LCS_R=1,837 ¦ R̄=0,917
CARTE I-MR – RÉSOLUTION CRITIQUE RS (Rapport OOT-2026-023)
Feuille : Carte_IMR_Rs ¦ Variable : Rs_Principal_ImpA (colonne C)
Même procédure que carte I-MR tR. Activer Tests 1, 2, 3, 5 Nelson.
Résultat : UCL=2,62 ¦ CL=2,45 ¦ LCL=2,28 ¦ Alerte : Test 3 (séries 45-50)
CARTES AVANCÉES – EWMA ET CUSUM
EWMA : Stat > Cartes de contrôle > Cartes de variables pour individus > EWMA
Paramètre λ (poids) : 0,2 (recommandé pour détecter petites dérives)
CUSUM : Stat > Cartes de contrôle > Cartes de variables pour individus > CUSUM
Paramètre h (décision) : 5 ¦ k (référence) : 0,5 (valeurs standards)
CONFIGURATION OOT – ALERTES AUTOMATIQUES MINITAB®
Stat > Cartes de contrôle > [Type] > Options > Affichage > Cocher : Afficher toutes les violations
Pour export OOT : Stat > Cartes de contrôle > [Type] > Storage > Cocher : Store out-of-control observations
Les violations sont stockées en colonne et peuvent être exportées vers le Registre OOT (feuille Registre_OOT)
RÈGLE D'OR MSP EN HPLC PHARMACEUTIQUE (résumé Chapitre 8)
Priorité 1 : Cpk ≥ 1,33 avant de mettre en surveillance MSP
Priorité 2 : Activer Tests Nelson 1, 2, 3, 5, 6 pour libération de lots critiques
Priorité 3 : Tout OOT doit être documenté dans le Registre OOT (voir feuille dédiée)
Priorité 4 : Ne jamais libérer un lot quand Test 1 est déclenché sans investigation complète