CHAPITRE 8

MAÎTRISE STATISTIQUE DES PROCÉDÉS (MSP/SPC)

Appliquée aux Analyses HPLC

Cardiostat® 40 mg  |  METH-HPLC-CARD-001  |  QC Analytics – SITE 1  |  2026

« En routine HPLC, attendre un résultat OOS pour agir, c'est comme attendre l'incendie pour installer un détecteur de fumée. La MSP, c'est la surveillance continue qui transforme la qualité réactive en maîtrise proactive. »

| CHAMP | INFORMATION |
| --- | --- |
| Référence | MSP-HPLC-CARD-001 |
| Produit | Comprimés Cardiostat® 40 mg – Propranolol HCl |
| Méthode | METH-HPLC-CARD-001 – Dosage HPLC-UV |
| Laboratoire | QC Analytics – Site de SITE 1 |
| Objectif | Surveillance statistique continue des performances HPLC |
| Outils MSP | Cartes I-MR, Xbar-R, EWMA, CUSUM – Règles Nelson/Western Electric |
| Référence réglementaire | ICH Q10, FDA Stage 3 CPV, USP <1220>, ISO/IEC 17025 Clause 7.7 |

# Introduction : De la Réaction à l'Anticipation

Dans les laboratoires pharmaceutiques modernes, la production de données analytiques fiables ne repose plus uniquement sur la validation initiale des méthodes. Elle exige également une surveillance statistique continue de la performance analytique. Cette approche, connue sous le nom de Maîtrise Statistique des Procédés (MSP) ou Statistical Process Control (SPC), constitue aujourd'hui l'un des piliers de la gestion proactive de la qualité.

Appliquée aux méthodes HPLC, la MSP permet de suivre dans le temps les performances instrumentales et analytiques afin de détecter précocement toute dérive susceptible d'affecter la validité des résultats. Plutôt que d'attendre qu'un résultat sorte des spécifications (OOS), la MSP vise à identifier les signaux statistiques annonciateurs d'une dégradation progressive du système analytique.

ANALOGIE MÉDICALE : La MSP en HPLC, c'est l'équivalent du monitoring continu en réanimation. On ne se contente pas de vérifier que le patient est vivant (SST PASS). On surveille en temps réel les signes vitaux pour anticiper toute dégradation.

## Exigences Réglementaires

| Guide | Référence | Exigence MSP/SPC | Application HPLC |
| --- | --- | --- | --- |
| ICH Q10 | Section 2.7 | Monitoring of process performance to ensure continued state of control | Cartes de contrôle sur SST |
| FDA Stage 3 | CPV | Statistical tools to detect unplanned departures from validated state | Règles Nelson pour dérives HPLC |
| EMA Annex 15 | Qualification | Ongoing monitoring using appropriate statistical techniques | MSP intégrée au plan de validation |
| USP <1220> | Procedure Life Cycle | Continued procedure performance verification using control charts | SPC explicite pour méthodes HPLC |
| ISO/IEC 17025 | Clause 7.7 | Monitor validity of results using statistical techniques such as control charts | MSP pour validité des résultats |

MESSAGE CLÉ : La MSP n'est plus une « bonne pratique optionnelle ». C'est une attente réglementaire explicite pour démontrer que vos méthodes analytiques restent maîtrisées tout au long de leur cycle de vie.

## Risques Couverts par la Surveillance MSP

| Risque Analytique | Signature MSP Typique | Impact si Non Détecté |
| --- | --- | --- |
| Vieillissement colonne | Dérive progressive tR, augmentation tailing | Perte résolution → pics co-éluants → résultats faux |
| Dégradation lampe UV | Baisse progressive S/N, augmentation bruit de base | LOQ dégradé → impuretés non détectées → lots non conformes libérés |
| Usure pompe/injecteur | Augmentation %RSD SST, pression instable | Précision dégradée → résultats non reproductibles → OOS coûteux |
| Variabilité phase mobile | Shift soudain des aires, changement sélectivité | Justesse affectée → biais systématique → décisions libération erronées |
| Conditions environnementales | Cycles saisonniers dans les paramètres | Performance variable → difficulté à investiguer les écarts |

# 8.1 Sélection des KPI – Aligner la Surveillance sur l'ATP

La première étape d'une MSP efficace ne consiste pas à tout mesurer, mais à choisir les Indicateurs Clés de Performance (KPI) qui reflètent réellement l'Analytical Target Profile (ATP). Un KPI bien choisi doit être sensible, mesurable et surtout permettre une action corrective ciblée.

## Paramètres retenus pour la surveillance MSP

- Paramètres instrumentaux : pression de la pompe, débit, température du four, longueur d'onde, intensité lampe

- Paramètres chromatographiques : temps de rétention (tR), facteur de symétrie (tailing), résolution (Rs), nombre de plateaux (N)

- Paramètres liés à la préparation : masse des contrôles, volumes de dilution automatisés, aires des pics étalons

- Paramètres environnementaux : température ambiante, humidité (si critique pour la stabilité)

## Matrice de Criticité – Paramètres à Surveiller

| Paramètre | Impact | Variation | Carte Recommandée | Fréquence | Priorité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temps de rétention (tR) | 🔴 Identification pics | 🟡 Moyenne | I-MR + règles Nelson | Chaque série SST | P1 |
| Résolution critique (Rs) | 🔴 Spécificité | 🟡 Moyenne | I-MR limites dynamiques | Chaque série SST | P1 |
| %RSD injections SST | 🔴 Précision | 🟢 Faible | Xbar-R | Chaque série SST | P1 |
| Facteur de queue | 🟡 Intégration | 🟡 Moyenne | I-MR ou EWMA | Chaque série SST | P2 |
| Pression système | 🟡 Maintenance | 🟡 Moyenne | I-MR avec tendance | Chaque injection | P2 |
| Rapport S/N | 🟡 Sensibilité | 🟢 Faible | I-MR ou CUSUM | Hebdomadaire | P3 |
| Nombre de plateaux (N) | 🟢 Colonne | 🟡 Moyenne | I-MR tendance long terme | Mensuel | P3 |

# 8.3 Choix des Cartes de Contrôle

## 8.3.1 Guide de Sélection

| Type de Donnée | Carte Recommandée | Pourquoi ? | Exemple HPLC |
| --- | --- | --- | --- |
| Mesure unique par série | I-MR | Surveillance d'un paramètre mesuré une fois par série | tR pic principal, Rs critique |
| Moyenne de réplicats | Xbar-R | Sépare variabilité intra-série et inter-séries | %RSD SST, moyenne aires standard |
| Détection très faibles dérives | EWMA | Plus sensible que I-MR aux petits shifts | S/N détecteur, bruit de base |
| Détection cumulative tendances | CUSUM | Accumule les petits écarts pour détection précoce | Pression système, dérive colonne |
| Attribut binaire PASS/FAIL | Carte p ou np | Surveillance du taux de conformité SST | Taux échecs SST mensuel |

## 8.3.2 Carte I-MR – Application : Temps de Rétention tR

Scénario : Surveillance de tR avant chaque série d'analyses de libération. Spécification : 12,45 ± 0,20 min.

Procédure Minitab® :

Stat > Cartes de contrôle > Cartes de variables pour individus > I-EM

- Variables : tR_Principal

- Options > Tests : ☑ Test 1 (1 point > 3σ)  ☑ Test 2 (9 consécutifs)  ☑ Test 3 (6 en tendance)  ☑ Test 5 (2/3 > 2σ)  ☑ Test 6 (4/5 > 1σ)

| Carte | Valeur | Interprétation |
| --- | --- | --- |
| CL (Centre I-Chart) | 12,46 min | Moyenne historique stable |
| UCL (Limite supérieure) | 12,51 min | μ + 3σ – Tout point au-dessus = Test 1 déclenché |
| LCL (Limite inférieure) | 12,43 min | μ − 3σ – Tout point en-dessous = Test 1 déclenché |
| UCL MR-Chart | 0,047 min | Limite amplitude variations consécutives |

DÉCISION OPÉRATIONNELLE : Si Test 3 (6 points en tendance) → Investigation préventive : vérifier composition phase mobile (évaporation ACN ?), contrôler température four, examiner pression système pour colmatage débutant. Documenter dans le registre MSP.

## 8.4.3 Carte Xbar-R – Application : 6 Injections Standard SST

Scénario : Avant chaque série, injecter 6 fois un standard et calculer le %RSD des aires de pics.

Procédure Minitab® :

Stat > Cartes de contrôle > Cartes de variables pour sous-groupes > Carte X barre-R

- Sélectionner : Les observations d'un sous-groupe figurent sur une ligne de colonnes

- Variables : Inj1 Inj2 Inj3 Inj4 Inj5 Inj6

- Options > Tests : ☑ Tests 1, 2, 3, 5, 6 (Western Electric/Nelson)

| Carte | Paramètre | Valeur (doc. Ch.8) | Interprétation |
| --- | --- | --- | --- |
| Xbar | LCS (UCL) | 125,551 mg | Excursions 13/04 et 25/05 détectées |
| Xbar | X̄ (Moyenne) | 125,108 mg | Centre de contrôle stable sur données de base |
| Xbar | LCI (LCL) | 124,665 mg | Limite inférieure de contrôle |
| Carte R | LCS-R (UCL_R) | 1,837 mg | Aucune excursion → Répétabilité instrument stable |
| Carte R | R̄ (Étendue moy.) | 0,917 mg | Variabilité intra-série sous contrôle |

CONCLUSION XBAR-R : Système stable en répétabilité (carte R sous contrôle) mais instable en moyenne (2 excursions Xbar). Signature d'un biais intermittent (erreur préparation étalon ou phase mobile). Ce système NE PEUT PAS être utilisé pour une validation ICH Q2(R2) sans investigation corrective.

# 8.4 Règles de Nelson et Western Electric

## 8.4.1 Les 8 Règles de Nelson

Un point hors des limites 3σ (p ≈ 0,27 %) est un signal fort, mais attendre ce signal, c'est souvent agir trop tard. Les règles de Nelson détectent des motifs non-aléatoires dans les données, même si tous les points sont dans les limites.

| Test | Description | Interprétation HPLC | Action Recommandée | Urgence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 point > 3σ de la ligne centrale | Signal fort : dérive majeure ou panne instrument | Arrêt immédiat – Investigation complète | 🔴 Immédiate |
| 2 | 9 points consécutifs du même côté de CL | Dérive lente mais persistante (usure colonne...) | Investigation ciblée – Surveillance accrue | 🟡 < 24h |
| 3 | 6 points consécutifs en augmentation ou diminution | Tendance directionnelle (dégradation lampe UV...) | Anticiper maintenance avant échec | 🟡 < 24h |
| 4 | 14 points en alternance haut/bas | Oscillation systématique (température cyclique...) | Vérifier conditions environnementales | 🟡 < 24h |
| 5 | 2 points sur 3 > 2σ du même côté | Début de dérive, signal faible | Surveillance renforcée – Préparer investigation | 🟢 Doc. |
| 6 | 4 points sur 5 > 1σ du même côté | Tendance émergente | Documenter – Surveiller prochaines séries | 🟢 Doc. |
| 7 | 15 points consécutifs dans ±1σ de CL | Variabilité anormalement faible (données tronquées ?) | Vérifier intégrité des données | 🟡 Qualité |
| 8 | 8 points consécutifs > 1σ des deux côtés | Variabilité anormalement élevée (mélange populations) | Investiguer cause de variabilité accrue | 🟡 Invest. |

# 8.6 Gestion des Alertes OOT : Procédure Structurée

Contrairement à l'OOS (résultat hors spécification), l'OOT (Out Of Trend) est une alerte statistique de tendance. Le résultat peut encore être dans les spécifications, mais le système de mesure montre des signaux de dégradation progressive.

## 8.6.1 Classification des Signaux OOT

| Type | Description Statistique | Exemple HPLC | Urgence |
| --- | --- | --- | --- |
| OOT Fort | Point hors limites contrôle (Test 1) | tR > UCL, Rs < LCL | 🔴 Immédiate (arrêt série) |
| OOT Modéré | Signal tendance (Tests 2, 3 Nelson) | 9 points consécutifs, 6 en tendance | 🟡 Investigation sous 24h |
| OOT Faible | Signal émergent (Tests 5, 6 Nelson) | 2/3 points > 2σ, 4/5 > 1σ | 🟢 Surveillance accrue + doc. |
| Variabilité accrue | Carte MR ou R hors limites | Étendue injections SST > UCL_R | 🟡 Investigation précision |

# MODÈLE – RAPPORT D'INVESTIGATION OOT

DOCUMENT MODÈLE GMP – À renseigner lors de chaque alerte OOT ¦ Archivage : Dossier Qualité Analytique ¦ Délai de clôture : 30 jours ouvrés

RAPPORT D'INVESTIGATION OOT ¦ Alerte N° : OOT-____________________

SECTION 1 – IDENTIFICATION DE L'ALERTE

| Champ | Valeur | Champ | Valeur |
| --- | --- | --- | --- |
| N° Rapport OOT | OOT-2026-___ | Date de détection | __/__/2026 |
| Méthode | METH-HPLC-CARD-001 | Analyste | ___________________ |
| Paramètre KPI | ___________________ | N° Série | SR-2026-___ |
| Valeur observée | ___________________ | UCL / LCL | UCL=___ ¦ LCL=___ |
| Signal Nelson | Test ___ Nelson – Description : ___________________ | Lot produit concerné | CARD-2026-___ |

SECTION 2 – ÉVALUATION DE L'IMPACT

|  | Critère | Évaluation |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Critère SST formellement PASS/FAIL ? | SST : _______ → Valeur obs. _______ [PASS / FAIL] |
| ☐ | Signal statistique confirmé ? | Test Nelson _____ → tendance confirmée → investigation requise |
| ☐ | Résultats analyses en cours impactés ? | Échantillons analysés avant détection → évaluation rétrospective requise |
| ☐ | Lots produit libérés concernés ? | Lots concernés : ________________________ |

SECTION 3 – INVESTIGATION TECHNIQUE

| Élément vérifié | Résultat | Conclusion |
| --- | --- | --- |
| Colonne (nb. injections cumulées) | ___ injections (limite : ___) | [OK / Usure / À remplacer] |
| Phase mobile (pH, composition) | pH = ___ ¦ Ratio : ___ | [Conforme / Non conforme] |
| Température four de colonne | ___ °C (spec : ___ ± ___ °C) | [Conforme / Non conforme] |
| Pression système | ___ bar (référence : ___ bar) | [Normal / Colmatage probable] |
| Intégration CDS | Méthode : ___ ¦ Version : ___ | [Conforme / Modifiée] |
| Solution étalon (préparation) | Masse : ___ ¦ Lot : ___ ¦ Exp : ___ | [Conforme / Erreur détectée] |
| Logs instrument (pression, débit) | Consultés le : ___ | [Normal / Anomalie le ___] |

SECTION 4 – CAUSE RACINE IDENTIFIÉE

|  | Cause Racine | Description / Évidence |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Vieillissement colonne | Nb. injections : ___ ¦ Pression augmentée de +___ bar |
| ☐ | Erreur préparation étalon | Masse incorrecte / Étalon dégradé / Erreur dilution |
| ☐ | Phase mobile non conforme | pH incorrect / Proportion tampon-ACN erronée / Contamination |
| ☐ | Problème instrument | Pompe / Injecteur / Détecteur UV – Anomalie log : ___ |
| ☐ | Problème intégration CDS | Paramètres modifiés / Détection pic incorrecte |
| ☐ | Facteur environnemental | Température / Humidité hors spec → Lot produit concerné : ___ |
| ☐ | Autre / Combinaison de causes | Décrire : ________________________ |

SECTION 5 – ACTIONS CORRECTIVES

|  | N° | Action Corrective | Responsable | Délai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ | 1 | ___________________________________ | _______________ | J+___ |
| ☐ | 2 | ___________________________________ | _______________ | J+___ |
| ☐ | 3 | ___________________________________ | _______________ | J+___ |
| ☐ | 4 | ___________________________________ | _______________ | J+___ |

SECTION 6 – ÉVALUATION IMPACT SUR LES RÉSULTATS

Lot(s) concerné(s) : ________________________ Échantillons ré-analysés : ___ ¦ Différences observées : ________ % Impact évalué comme : [ ] Négligeable (< 0,5 %) [ ] Significatif [ ] Lot à retenir

SECTION 7 – CONCLUSION ET CLÔTURE

|  | Conclusion |
| --- | --- |
| ☐ | Alerte OOT investiguée et cause racine identifiée |
| ☐ | Actions correctives documentées et mises en œuvre |
| ☐ | Impact sur résultats et lots produit évalué (impact négligeable confirmé / ou actions décidées) |
| ☐ | Prochaine revue MSP : après Série SR-2026-___ |
| ☐ | Dossier archivé dans Système Qualité (N° CAPA si applicable) : ___________________ |

| ANALYSTE | RESPONSABLE QC | DATE CLÔTURE |
| --- | --- | --- |
| Nom / Signature : ___________________ | Nom / Signature : ___________________ | ___ / ___ / 2026 |

# Exemple Complété – Rapport OOT-2026-023

EXEMPLE DE RAPPORT COMPLÉTÉ basé sur le cas réel décrit dans le Chapitre 8.6.3 du document de référence

Date : 18/04/2026  |  Méthode : METH-HPLC-CARD-001  |  Analyste : R. BERKANI

1. Description de l'alerte

- Paramètre : Résolution Principal/Imp_A (KPI-MSP-002)

- Valeur observée (Série SR-2026-142) : 2,08

- Limites de contrôle : UCL = 2,62 | CL = 2,45 | LCL = 2,28

- Signal détecté : Test 3 Nelson (6 points consécutifs en diminution)

- Contexte : Série de libération de lot CARD-2026-089

2. Évaluation de l'impact

- ✓ Critère SST : Rs ≥ 2,0 → 2,08 ≥ 2,0 → SST formellement PASS

- ✓ Signal statistique : tendance descendante confirmée → investigation requise

- ⚠ Résultats échantillons : analysés avant détection alerte → évaluation rétrospective requise

3. Investigation technique

- Colonne : 947 injections cumulées (limite qualifiée : 1000) → usure suspectée

- Phase mobile : préparation vérifiée, composition conforme, dégazage OK

- Température four : 35,2 °C (spécification 35 ± 2 °C) → conforme

- Pression système : 182 bar (vs 165 bar en début de vie colonne) → colmatage probable

- Chromatogramme : élargissement pics, baseline légèrement bruitée → confirmation usure

4. Cause racine

☑ Vieillissement de la colonne chromatographique (usure phase stationnaire)

5. Actions correctives

- Remplacement immédiat de la colonne par lot qualifié XB2024-091

- Ré-exécution SST : Rs = 2,46 ✓

- Mise à jour planning remplacement colonne : toutes les 900 injections (vs 1000)

- Formation analystes : reconnaissance signes précoces d'usure colonne

6. Impact sur les résultats

- Lot CARD-2026-089 : ré-analyse de 3 échantillons représentatifs avec nouvelle colonne

- Différences observées < 0,5 % → impact négligeable confirmé

- Décision : Lot maintenu – Documentation dans dossier de libération

✓ ALERTE OOT-2026-023 CLÔTURÉE Actions correctives documentées ¦ Impact produit : négligeable ¦ Prochaine revue MSP : après SR-2026-150 Signé : L.D. (Analyste) ¦ Dr. A.M. (Resp. QC) ¦ 18/04/2026