RAPPORT D'INVESTIGATION OOT ALERTE #OOT-2026-023

| Date d'ouverture | 18/04/2026 | Méthode HPLC | METH-HPLC-CARD-001 |
| --- | --- | --- | --- |
| Analyste rédacteur | R. BERKANI | Statut | EN INVESTIGATION |
| Lot produit concerné | CARD-2026-089 | Série déclenchante | SR-2026-142 |

| 1 | DESCRIPTION DE L'ALERTE |
| --- | --- |

| Paramètre surveillé | Résolution Principal/Imp_A |
| --- | --- |
| Référence KPI-MSP | KPI-MSP-002 |
| Valeur observée | 2,08 — Série #SR-2026-142 |
| Limite haute UCL | 2,62 |
| Ligne centrale CL | 2,45 |
| Limite basse LCL | 2,28 |
| Signal Nelson détecté | Test 3 — 6 points consécutifs en diminution |
| Contexte de la série | Série de libération de lot CARD-2026-089 |

Règles Nelson — rappel : • Test 1 : 1 point > ±3σ • Test 2 : 9 points consécutifs du même côté de la moyenne • Test 3 : 6 points consécutifs en hausse ou en baisse ← Signal détecté • Test 5 : 2 points sur 3 > ±2σ • Test 6 : 4 points sur 5 > ±1σ

| 2 | ÉVALUATION DE L'IMPACT |
| --- | --- |

☑ Critère SST : Rs ≥ 2,0 → 2,08 ≥ 2,0 → SST formellement PASS ☑ Signal statistique : tendance descendante confirmée → investigation requise ☐ Résultats échantillons : analysés avant détection alerte → évaluation rétrospective requise

| Valeur observée / Limite SST | Statut OOT / Impact analyse |
| --- | --- |
| 2,08 ≥ 2,0 (spéc. USP) → SST PASS | Tendance descendante ▼ → Investigation requise |

| 3 | INVESTIGATION TECHNIQUE RÉALISÉE |
| --- | --- |

| Paramètre | Valeur / Observation | Statut / Conclusion |
| --- | --- | --- |
| Colonne chromatographique | 947 injections cumulées (limite qualifiée : 1 000) | ⚠ Usure suspectée |
| Phase mobile | Composition vérifiée Dégazage OK | ☑ Conforme |
| Température four | 35,2 °C (spéc. 35 ± 2 °C) | ☑ Conforme |
| Pression système | 182 bar (vs 165 bar en début de vie) | ⚠ Colmatage probable |
| Chromatogramme | Élargissement des pics Baseline légèrement bruitée | ⚠ Confirmation usure |
| Maintenance préventive | Dernière MP : 02/03/2026 | ☑ À jour |

| 4 | CAUSE RACINE IDENTIFIÉE |
| --- | --- |

|  | Cause instrumentale / équipement |  | Cause méthode / procédure |
| --- | --- | --- | --- |
| ☑ RETENUE | Vieillissement colonne (usure phase stationnaire) | ☐ | Erreur préparation phase mobile |
| ☐ | Colmatage frit / contamination | ☐ | Modification procédure non documentée |
| ☐ | Dérive pompe / débit | ☐ | Réactifs non conformes |
| ☐ | Dérive détecteur UV / lampe | ☐ | Cause environnementale (T°, humidité) |
| ☐ | Dérive thermostat four | ☐ | Cause liée à l'opérateur |

| Cause racine confirmée | Vieillissement de la colonne chromatographique : usure progressive de la phase stationnaire confirmée par l'analyse du chromatogramme (élargissement pics), la pression système (+17 bar vs début de vie) et le compteur d'injections (947/1000). |
| --- | --- |

| 5 | ACTIONS CORRECTIVES ET PRÉVENTIVES (CAPA) |
| --- | --- |

| # | Action | Responsable | Échéance | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Remplacement immédiat colonne par lot qualifié XB2024-091 | R. BERKANI | 18/04/2026 | ☑ Réalisé |
| 2 | Ré-exécution SST avec nouvelle colonne → Rs = 2,46 | R. BERKANI | 18/04/2026 | ☑ Réalisé |
| 3 | Révision planning remplacement colonne : toutes les 900 injections (vs 1 000) | Resp. Méthodes | 30/04/2026 | ☐ En cours |
| 4 | Formation analystes : signes précoces d'usure colonne | Resp. Formation QC | 15/05/2026 | ☐ Planifiée |

| 6 | ÉVALUATION DE L'IMPACT SUR LES RÉSULTATS |
| --- | --- |

| Lot(s) concerné(s) | CARD-2026-089 |
| --- | --- |
| Échantillons ré-analysés | 3 échantillons représentatifs — nouvelle colonne XB2024-091 |
| Différences observées | < 0,5 % (seuil d'acceptation : 2,0 %) |
| Impact jugé | Négligeable — confirmé par ré-analyses |

| Décision lot | Justification |
| --- | --- |
| LIBÉRATION MAINTENUE ✅ | Différences < 0,5 % entre colonne dégradée et colonne neuve. Impact sur résultats négligeable. Documentation dans dossier de libération lot CARD-2026-089. |

| 7 | CONCLUSION ET CLÔTURE |
| --- | --- |

☐ Alerte OOT investiguée et close ☐ Actions correctives documentées et mises en oeuvre ☐ Impact sur résultats évalué — décision lot documentée ☐ Plan de surveillance MSP mis à jour (planning colonne révisé) ☐ Prochaine revue MSP : après Série #SR-2026-150

| 8 | APPROBATIONS ET SIGNATURES |
| --- | --- |

| Analyste | Responsable QC | Directeur Qualité |
| --- | --- | --- |
| Nom : L. D Date : 18/04/2026 Signature : _______________ | Nom : Dr. A. M Date : 18/04/2026 Signature : _______________ | Nom : ___________________ Date : ___________________ Signature : _______________ |

Modèle basé sur l'alerte OOT-2026-023 — À adapter selon le contexte de chaque investigation