GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE : Commandes Minitab pour l'HPLC Pharmaceutique

Version 2.0 – Compatible Minitab 21+ – Dernière mise à jour : Mars 2026
Conforme ICH Q2(R2), USP <1225>/<1226>, BPF Annex 11

🔑 Navigation Rapide

| Section | Contenu | Page |
| --- | --- | --- |
| A | Import/Export & Gestion des Données | 2 |
| B | Statistiques Descriptives & Normalité | 3 |
| C | Tests d'Hypothèses & Comparaisons | 4 |
| D | Régression, Linéarité, LOD/LOQ | 5 |
| E | ANOVA & Décomposition de Variance | 6 |
| F | Cartes de Contrôle (MSP/SPC) | 7 |
| G | Études MSA (Gage R&R, Linéarité, Biais) | 8 |
| H | Plans d'Expériences (DoE) & Optimisation | 9 |
| I | Tests d'Équivalence & Transfert | 10 |
| J | Analyse de Capabilité (Cp, Cpk, Ppk) | 11 |
| K | Macros & Automatisation | 12 |
| L | Pièges Courants & Bonnes Pratiques GMP | 13 |

# A. Import/Export & Gestion des Données

# ─────────────────────────────────────────

# IMPORTER DES DONNÉES

# ─────────────────────────────────────────

# Depuis CSV

File > Open Worksheet > [fichier.csv] > Open

→ Options : ☑ First row contains column names (si en-têtes)

# Depuis Excel

File > Open Worksheet > [fichier.xlsx] > Open

→ Options : Sélectionner la worksheet, ☑ Include column names

# Depuis texte délimité

File > Open Worksheet > [fichier.txt] > Open

→ Options : Delimited > Tab/Comma/Semicolon > Preview

# ─────────────────────────────────────────

# PRÉPARER LES DONNÉES

# ─────────────────────────────────────────

# Filtrer des données par critère

Data > Subset Worksheet

→ Condition : 'Site' = "Toulouse" AND 'Sample' = "STD_REF"

# Trier les données

Data > Sort

→ Sort by : 'Date' (ascending) > Store in new worksheet

# Fusionner deux worksheets

Data > Merge Worksheets > Append rows to active worksheet

→ Sélectionner la worksheet à ajouter

# Créer une colonne calculée (%RSD, Bias, etc.)

Calc > Calculator

→ Store result in : 'RSD_pct'

→ Expression : STDEV('Inj1':'Inj6') / MEAN('Inj1':'Inj6') * 100

# Créer une colonne de dates formatées

Calc > Make Date/Time > Make Date

→ Year : 'Année', Month : 'Mois', Day : 'Jour'

# Randomiser l'ordre d'injection (pour éviter les biais)

Calc > Random Data > Sample from Columns

→ Sample [n] rows from : 'Sample_ID'

→ Store in : 'Random_Order'

# ─────────────────────────────────────────

# EXPORTER LES RÉSULTATS

# ─────────────────────────────────────────

# Exporter worksheet vers Excel

File > Export Worksheet > [nom.xlsx]

→ Options : ☑ Include column names, ☑ Include variable names

# Exporter graphique haute résolution

Editor > Copy Graph > Coller dans Word/PowerPoint

OU

File > Save Graph As... > Format PNG > Resolution : 300 dpi

# Exporter session window (sorties statistiques)

File > Save Session Window As... > [nom.txt] ou [nom.pdf]

# Générer rapport automatisé

Editor > ReportPad > [contenu] > File > Save ReportPad As... > [nom.docx]

# B. Statistiques Descriptives & Normalité

# ─────────────────────────────────────────

# STATISTIQUES DE BASE

# ─────────────────────────────────────────

# Statistiques descriptives complètes

Stat > Basic Statistics > Display Descriptive Statistics

→ Variables : [Sélectionner colonnes]

→ Statistics : ☑ Mean, ☑ StDev, ☑ CoefVar, ☑ Minimum, ☑ Maximum, ☑ N, ☑ SE Mean

→ By variable (optionnel) : [Grouper par Analyste/Lot/Site]

→ Output : Session window + optionnel : Store in worksheet

# Interprétation rapide :

• CoefVar = %RSD = (StDev/Mean)×100 → précision relative

• SE Mean = StDev/√n → incertitude sur la moyenne

# ─────────────────────────────────────────

# TEST DE NORMALITÉ

# ─────────────────────────────────────────

# Test Anderson-Darling (recommandé pour petites/moyennes séries)

Stat > Basic Statistics > Normality Test

→ Variable : [Colonne à tester]

→ Test : Anderson-Darling (plus sensible aux queues)

→ Interprétation : p ≥ 0,05 → normalité non rejetée ✅

# Test Shapiro-Wilk (pour n < 50)

→ Même menu, sélectionner Shapiro-Wilk dans Options

# Visualisation graphique

Graph > Probability Plot > Single > [Variable]

→ Distribution : Normal

→ Interprétation : Points alignés sur droite = normalité ✅

# ─────────────────────────────────────────

# VISUALISATION DES DONNÉES

# ─────────────────────────────────────────

# Boxplot pour comparaison de groupes

Graph > Boxplot > One Y > With Categorical Groups

→ Graph variable : [Paramètre]

→ Categorical variables : [Facteur : Analyste/Site/Lot]

→ Interprétation : Boîtes qui se chevauchent = pas de différence majeure

# Histogramme avec courbe normale

Graph > Histogram > With Fit

→ Graph variable : [Colonne]

→ Options : ☑ Display normal curve, ☑ Display mean/median lines

# Graphique en série temporelle (tendance)

Graph > Time Series Plot > Simple

→ Variable : [Paramètre vs temps]

→ Interprétation : Tendance directionnelle = dérive potentielle ⚠️

# Scatterplot pour corrélation

Graph > Scatterplot > Simple

→ Y variable : [Aire_Pic], X variable : [Concentration]

→ Interprétation : Alignement linéaire = bonne linéarité ✅

# C. Tests d'Hypothèses & Comparaisons

# ─────────────────────────────────────────

# TEST t SUR UN ÉCHANTILLON (vs référence)

# ─────────────────────────────────────────

# Comparer une moyenne à une valeur cible (ex: assay vs 100%)

Stat > Basic Statistics > 1-Sample t

→ Sample column : [Colonne]

→ Hypothesized mean : [Valeur référence, ex: 100.0]

→ Alternative : Difference ≠ hypothesized difference

→ Options : Confidence level : 95.0

→ Interprétation :

• p < 0,05 → différence significative

• IC95% contient la référence → pas de biais significatif ✅

# ─────────────────────────────────────────

# TEST t SUR DEUX ÉCHANTILLONS INDÉPENDANTS

# ─────────────────────────────────────────

# Comparer deux sites, deux analystes, deux lots

Stat > Basic Statistics > 2-Sample t

→ Samples : Sample1 / Sample2 (colonnes séparées)

OU : Samples in one column, Subscripts : [Colonne de groupement]

→ Options :

☑ Assume equal variances (si test de variances non significatif)

Confidence level : 95.0

→ Interprétation :

• p < 0,05 → moyennes significativement différentes

• IC95% de la différence contient 0 → pas de différence pratique

# Test préliminaire d'égalité des variances

Stat > Basic Statistics > 2 Variances

→ Samples : [Deux colonnes ou une colonne + subscripts]

→ Test : Levene (plus robuste que F-test)

→ Interprétation : p ≥ 0,05 → variances égales ✅

# ─────────────────────────────────────────

# TEST t APPARIÉ (mêmes échantillons, deux conditions)

# ─────────────────────────────────────────

# Comparer avant/après maintenance, deux méthodes sur mêmes échantillons

Stat > Basic Statistics > Paired t

→ Samples : Colonne_Condition1 / Colonne_Condition2

→ Interprétation : p < 0,05 → différence significative entre conditions

# ─────────────────────────────────────────

# TEST D'OUTLIER DE GRUBBS (Phase 1 OOS)

# ─────────────────────────────────────────

# Évaluer si une valeur suspecte est statistiquement un outlier

Stat > Basic Statistics > Outlier Test

→ Variable : [Colonne avec données suspectes]

→ Interprétation :

• p < 0,05 → valeur statistiquement outlier

⚠️ ATTENTION : Exclusion requiert cause technique documentée (FDA OOS Guidance)

# ─────────────────────────────────────────

# TEST DE CORRÉLATION

# ─────────────────────────────────────────

# Évaluer la relation linéaire entre deux variables

Stat > Basic Statistics > Correlation

→ Variables : [Colonne_X] [Colonne_Y]

→ Interprétation :

• r ≥ 0,999 → excellente corrélation linéaire ✅

• p < 0,05 → corrélation statistiquement significative

# D. Régression, Linéarité, LOD/LOQ

# ─────────────────────────────────────────

# RÉGRESSION LINÉAIRE SIMPLE (Courbe d'étalonnage)

# ─────────────────────────────────────────

Stat > Regression > Regression > Fit Regression Model

→ Response : [Aire_Pic]

→ Continuous predictors : [Concentration]

→ Options : Confidence level : 95.0

→ Graphs :

☑ Residual plots : Four in one

☑ Residuals versus variables : Concentration, Order

→ Storage :

☑ Residuals, ☑ Fits, ☑ Standardized residuals, ☑ Coefficients

→ Interprétation :

• R² ≥ 0,999 → excellente linéarité ✅

• Lack-of-Fit p ≥ 0,05 → modèle linéaire adéquat ✅

• Résidus aléatoires, normaux, homoscédastiques ✅

# ─────────────────────────────────────────

# PRÉDICTION AVEC INTERVALLE DE CONFIANCE

# ─────────────────────────────────────────

# Prédire une concentration à partir d'une aire mesurée

Stat > Regression > Regression > Predict

→ Response : [Modèle de régression existant]

→ Enter individual values : [Aire mesurée]

→ Type of interval :

☑ Confidence interval (incertitude sur la moyenne)

☑ Prediction interval (incertitude sur une mesure future)

→ Interprétation :

• CI plus étroit que PI → CI pour moyenne, PI pour valeur individuelle

# ─────────────────────────────────────────

# CALCUL LOD/LOQ (Méthode ICH)

# ─────────────────────────────────────────

# LOD = 3,3 × σ / S ; LOQ = 10 × σ / S

# σ = écart-type résiduel, S = pente de la régression

Calc > Calculator

→ Store result in : 'LOD'

→ Expression : 3.3 * 'Sigma_residual' / 'Pente'

Calc > Calculator

→ Store result in : 'LOQ'

→ Expression : 10 * 'Sigma_residual' / 'Pente'

# Vérification expérimentale du LOQ

Stat > Basic Statistics > Display Descriptive Statistics

→ Variables : [Concentrations calculées au niveau LOQ]

→ Statistics : ☑ Mean, ☑ StDev, ☑ CoefVar

→ Critères : %RSD ≤ 10%, Recouvrement 80-120% ✅

# ─────────────────────────────────────────

# RÉGRESSION MULTIPLE (Robustesse, DoE)

# ─────────────────────────────────────────

Stat > Regression > Regression > Fit Regression Model

→ Response : [Paramètre de performance : Rs, Tailing, etc.]

→ Continuous predictors : [Facteur1] [Facteur2] [Facteur3...]

→ Categorical predictors : [Facteur qualitatif si applicable]

→ Results : ☑ Display results for all terms

→ Graphs : ☑ Residual plots : Four in one

→ Interprétation : p < 0,05 → effet significatif du facteur

# E. ANOVA & Décomposition de Variance

# ─────────────────────────────────────────

# ANOVA À UN FACTEUR (Comparaison de >2 groupes)

# ─────────────────────────────────────────

Stat > ANOVA > One-Way

→ Response : [Paramètre mesuré]

→ Factor : [Colonne de groupement : Analyste/Lot/Site]

→ Comparisons : Tukey (family error rate = 5%)

→ Graphs : ☑ Boxplot of data, ☑ Residual plots

→ Interprétation :

• p < 0,05 → au moins une différence significative entre groupes

• Regroupement Tukey : groupes avec mêmes lettres = pas de différence

# ─────────────────────────────────────────

# ANOVA À DEUX FACTEURS (Ex: Analyste × Jour)

# ─────────────────────────────────────────

Stat > ANOVA > General Linear Model > Fit General Linear Model

→ Response : [Paramètre mesuré]

→ Factors : [Facteur1] [Facteur2]

→ Random factors : [Si facteurs aléatoires, ex: Analyste]

→ Results :

☑ Analysis of variance table

☑ Variance components

☑ Means for each factor level

→ Graphs : ☑ Residual plots : Four in one

→ Interprétation :

• Variance components = % contribution de chaque source

• p < 0,05 pour un facteur → effet significatif

# ─────────────────────────────────────────

# TEST D'ÉGALITÉ DES VARIANCES MULTIPLES

# ─────────────────────────────────────────

Stat > ANOVA > Test for Equal Variances

→ Response : [Paramètre]

→ Factors : [Facteur de groupement]

→ Test : Levene (robuste à la non-normalité)

→ Interprétation : p ≥ 0,05 → variances homogènes ✅ (condition ANOVA)

# ─────────────────────────────────────────

# ANALYSE DE CAPABILITÉ (Cp, Cpk, Ppk)

# ─────────────────────────────────────────

Stat > Quality Tools > Capability Analysis > Normal

→ Single column : [Paramètre]

→ Subgroup size : 1 (données individuelles) ou n (sous-groupes)

→ Lower spec / Upper spec : [Limites de spécification]

→ Target : [Valeur cible, optionnel]

→ Options :

☑ Display benchmark Z values

☑ Display expected performance (overall et within)

☑ Display confidence intervals (95%)

→ Interprétation :

• Cpk ≥ 1,33 → processus capable avec marge de sécurité ✅

• Cpk ≥ 2,0 → excellence (Six Sigma) ✅

• % hors spécifications attendu → risque de décision erronée

# F. Cartes de Contrôle (MSP/SPC)

# ─────────────────────────────────────────

# CARTE I-MR (Mesures individuelles)

# ─────────────────────────────────────────

Stat > Control Charts > Variables Charts for Individuals > I-MR

→ Variables : [Paramètre à surveiller : tR, Rs, %RSD, etc.]

→ I-MR Options > Tests :

☑ Test 1: One point > 3σ from center line (signal fort)

☑ Test 2: Nine points in a row on same side (dérive lente)

☑ Test 3: Six points in a row, all increasing/decreasing (tendance)

☑ Test 5: Two out of three points > 2σ (signal faible)

☑ Test 6: Four out of five points > 1σ (tendance émergente)

→ I-MR Options > Estimate : Use first [n] subgroups for parameters

→ Interprétation :

• Carte I : dérive de moyenne

• Carte MR : changement de variabilité

• Signal Nelson : investiguer avant échec SST

# ─────────────────────────────────────────

# CARTE Xbar-R (Moyennes et étendues de sous-groupes)

# ─────────────────────────────────────────

Stat > Control Charts > Variables Charts for Subgroups > Xbar-R

→ Observations for a subgroup are in one row of columns:

[Inj1] [Inj2] ... [Inj6] (pour %RSD SST)

→ Xbar-R Options > Tests : [Sélectionner règles Nelson]

→ Interprétation :

• Carte Xbar : dérive de la moyenne entre séries

• Carte R : changement de variabilité intra-série

• Point hors limites sur R → problème de répétabilité ⚠️

# ─────────────────────────────────────────

# CARTE EWMA (Détection sensible de petites dérives)

# ─────────────────────────────────────────

Stat > Control Charts > Time-Weighted Charts > EWMA

→ Variables : [Paramètre]

→ EWMA Options :

Weight of EWMA : 0,2 (typique: 0,1-0,3 ; plus faible = plus sensible)

Number of sigmas : 3 (par défaut)

→ Interprétation : Plus sensible aux shifts de 0,5-1σ que I-MR

→ Usage : Surveillance de paramètres critiques (S/N, baseline noise)

# ─────────────────────────────────────────

# CARTE CUSUM (Détection cumulative de tendances)

# ─────────────────────────────────────────

Stat > Control Charts > Time-Weighted Charts > CUSUM

→ Variables : [Paramètre]

→ CUSUM Options :

Target : [Valeur cible]

k : 0,5 (dérive à détecter en unités σ)

h : 4 (seuil d'alerte en unités σ)

→ Interprétation : Détection de dérives progressives sur long terme

→ Usage : Surveillance de vieillissement colonne, lampe UV

# ─────────────────────────────────────────

# EXPORTER LES SIGNAUX NELSON

# ─────────────────────────────────────────

# Après création de carte, les résultats des tests sont stockés dans :

[Paramètre]_Tests (colonnes avec 1=signal détecté, 0=aucun signal)

# Créer une colonne d'alerte synthétique

Calc > Calculator

→ Store result in : 'Alert_Flag'

→ Expression :

IF('tR_Tests'<>0 OR 'Rs_Tests'<>0, 1, 0)

# Filtrer les séries avec alertes

Data > Subset Worksheet

→ Condition : 'Alert_Flag' = 1

# G. Études MSA (Gage R&R, Linéarité, Biais)

# ─────────────────────────────────────────

# ÉTUDE GAGE R&R CROISÉE (Design standard)

# ─────────────────────────────────────────

Stat > Quality Tools > Gage Study > Gage R&R Study (Crossed)

→ Part numbers : [Colonne des échantillons : P1-P10]

→ Operators : [Colonne des analystes : A1, A2, A3]

→ Measurements : [Colonne des mesures]

→ Method of analysis : ANOVA

→ Options :

Study variation : 6 (couvre 99,73% de la distribution)

% Contribution based on : Total variation

→ Graphs :

☑ Components of variation

☑ R chart by Operator

☑ Xbar chart by Operator

☑ Part × Operator interaction

☑ By Operator

→ Interprétation :

• %Contribution Gage R&R < 10% = Excellent ✅

• %Contribution 10-30% = Acceptable selon usage ⚠️

• %Contribution > 30% = Système à améliorer ❌

• ndc (nombre de catégories distinctes) ≥ 5 = Discrimination suffisante ✅

# ─────────────────────────────────────────

# ÉTUDE GAGE R&R EMBOÎTÉE (Nested)

# ─────────────────────────────────────────

# (Pour échantillons consommés/unique par mesure)

Stat > Quality Tools > Gage Study > Gage R&R Study (Nested)

→ Part numbers (nested) : [Colonne échantillons uniques]

→ Operators : [Colonne analystes]

→ Measurements : [Colonne mesures]

→ Interprétation : Identique à Crossed

# ─────────────────────────────────────────

# ÉTUDE DE LINÉARITÉ ET BIAIS

# ─────────────────────────────────────────

Stat > Quality Tools > Gage Study > Gage Linearity and Bias Study

→ Part numbers : [Colonne des niveaux : P1-P10]

→ Reference values : [Valeurs de référence certifiées]

→ Process variation : [Plage totale, ex: 40 pour ±20]

→ Measurements : [Colonne des mesures]

→ By variable (optionnel) : [Analyste pour analyse stratifiée]

→ Graphs :

☑ Plot of bias by reference

☑ Plot of bias by part

☑ Plot of bias by operator (si By variable)

→ Interprétation :

• Pente p ≥ 0,05 = pas de biais proportionnel significatif ✅

• Ordonnée p ≥ 0,05 = pas de biais constant significatif ✅

• Biais moyen dans ±2% = acceptable ✅

# ─────────────────────────────────────────

# ÉTUDE DE TYPE 1 (Répétabilité instrumentale)

# ─────────────────────────────────────────

# Sur échantillon de référence uniquement (n ≥ 25 mesures)

Stat > Quality Tools > Gage Study > Gage Run Chart

→ Parts : [Filtrer sur échantillon de référence]

→ Operators : [Colonne analystes]

→ Measurements : [Colonne mesures]

# Calculs manuels complémentaires :

Calc > Calculator

→ Store in : 'Bias'

→ Expression : MEAN('Mesures') - 'Valeur_référence'

Calc > Calculator

→ Store in : 'Repeatability_pct'

→ Expression : (6 * STDEV('Mesures')) / 'Tolérance' * 100

# Critères :

• %Biais < ±2% ✅

• %Répétabilité/Tolérance < 10% ✅

• Cg = Tolérance/(6×σ) ≥ 1,33 ✅

• Cgk = min[(USL-Moy)/3σ ; (Moy-LSL)/3σ] ≥ 1,33 ✅

# H. Plans d'Expériences (DoE) & Optimisation

# ─────────────────────────────────────────

# CRÉER UN PLAN FACTORIEL (Criblage)

# ─────────────────────────────────────────

Stat > DOE > Factorial > Create Factorial Design

→ Type of Design : 2-level factorial (default generators)

→ Number of factors : [3 à 5 typiquement]

→ Designs :

☑ Full factorial (2^k essais)

OU ☑ Fractional factorial (2^(k-p) pour réduire)

→ Number of center points : [2-4 pour détecter courbure]

→ Number of replicates : [1-2 pour estimer erreur]

→ Randomize runs : ☑ Coché (essentiel pour éviter biais)

→ OK → Suivre feuille de travail générée pour exécution

# ─────────────────────────────────────────

# ANALYSER UN PLAN FACTORIEL

# ─────────────────────────────────────────

Stat > DOE > Factorial > Analyze Factorial Design

→ Responses : [Sélectionner colonnes de réponses : Rs, Temps, Tailing]

→ Terms : Include terms up to order : 2 (effets principaux + interactions doubles)

→ Graphs :

☑ Pareto chart of standardized effects

☑ Normal plot of standardized effects

☑ Interaction plot

☑ Residual plots : Four in one

→ Storage :

☑ Effects, ☑ Coefficients, ☑ Fits, ☑ Residuals

→ Interprétation :

• Pareto : hiérarchie des effets (barres > ligne rouge = significatifs)

• p < 0,05 = effet statistiquement significatif

• Interaction plot : lignes non parallèles = interaction significative

# ─────────────────────────────────────────

# CRÉER UN PLAN DE SURFACE DE RÉPONSE (Optimisation)

# ─────────────────────────────────────────

Stat > DOE > Response Surface > Create Response Surface Design

→ Type of Design :

☑ Box-Behnken (moins d'essais, pas de points extrêmes)

OU ☑ Central Composite (plus complet, points axiaux)

→ Number of factors : 2 à 4 (au-delà, nombre d'essais explose)

→ Number of replicates for center points : 3-5

→ OK → Exécuter selon matrice générée

# ─────────────────────────────────────────

# ANALYSER ET OPTIMISER UNE SURFACE DE RÉPONSE

# ─────────────────────────────────────────

# Analyse du modèle

Stat > DOE > Response Surface > Analyze Response Surface Design

→ Responses : [Colonnes de réponses]

→ Terms : ☑ Full quadratic model (automatique)

→ Graphs :

☑ Contour/Surface plots

☑ Residual plots : Four in one

→ Storage : ☑ Coefficients, ☑ Fits, ☑ Residuals

# Optimisation multi-réponses

Stat > DOE > Response Surface > Response Optimizer

→ Setup pour chaque réponse :

• Goal : Maximize / Minimize / Target

• Lower/Upper bounds : limites d'acceptation

• Target : valeur idéale (si Goal = Target)

• Importance : pondération relative (1-10)

→ Output :

• Conditions optimales prédites

• Intervalles de confiance des prédictions

• Desirability composite (0-1, plus proche de 1 = meilleur compromis)

# Visualiser l'espace de conception (MODR)

Stat > DOE > Response Surface > Overlay Contour Plot

→ Response 1 : [Rs] → Goal: Maximize → Lower bound: 2.0

→ Response 2 : [Temps] → Goal: Minimize → Upper bound: 15.0

→ Response 3 : [Tailing] → Goal: Target → Target: 1.1, Lower: 0.9, Upper: 1.3

→ Zone blanche = MODR (satisfait tous les critères simultanément) ✅

# I. Tests d'Équivalence & Transfert

# ─────────────────────────────────────────

# TEST D'ÉQUIVALENCE TOST (Two One-Sided Tests)

# ─────────────────────────────────────────

# Pour démontrer l'équivalence entre sites/méthodes

Stat > Equivalence Tests > 2-Sample t

→ Samples :

Sample1 / Sample2 (colonnes séparées)

OU : Samples in one column, Subscripts : [Colonne de groupement]

→ Hypothesized difference : 0

→ Lower limit : [-Δ]  # Marge d'équivalence inférieure, ex: -2.0

→ Upper limit : [+Δ]  # Marge d'équivalence supérieure, ex: +2.0

→ Options :

Confidence level : 90.0  # Pour risque global α = 0,05

Alternative : Lower limit < test difference < upper limit

→ Interprétation :

• Équivalence démontrée SI :

- IC90% de la différence ⊂ [-Δ ; +Δ] ✅

- ET p < 0,05 pour les DEUX tests unilatéraux ✅

• Justification de Δ : Δ = k × σ × 3, où σ = variabilité historique, k = 1,5-2,0

# ─────────────────────────────────────────

# RÉGRESSION DE PASSING-BABLOK (Comparaison méthode-à-méthode)

# ─────────────────────────────────────────

# (Non-paramétrique, robuste aux outliers)

# Option 1 : Macro Minitab (télécharger sur File Exchange)

# Option 2 : Approximation via régression linéaire avec vérification robuste

Stat > Regression > Regression > Fit Regression Model

→ Response : [Mesures_SiteB]

→ Predictors : [Mesures_SiteA]

→ Graphs : Residual plots > Four in one

→ Storage : Residuals, Fits

→ Interprétation :

• Pente IC contient 1,0 + Ordonnée IC contient 0 → équivalence linéaire ✅

• R² ≥ 0,99 → excellente corrélation ✅

# ─────────────────────────────────────────

# COMPARAISON DE CAPABILITÉ ENTRE SITES

# ─────────────────────────────────────────

# Calculer Cpk pour chaque site séparément

Stat > Quality Tools > Capability Analysis > Normal (pour chaque site)

→ Comparer manuellement les Cpk, ou utiliser :

# Tester l'égalité des variances (pré-requis)

Stat > Basic Statistics > 2 Variances

→ Samples : [SiteA] [SiteB]

→ Interprétation : p ≥ 0,05 → variabilités équivalentes ✅

# Interprétation comparative :

• Cpk similaires (Δ < 10%) + variances égales → performance équivalente ✅

• Cpk récepteur < 0,8 × Cpk émetteur → investigation requise ⚠️

# ─────────────────────────────────────────

# TEST D'ÉQUIVALENCE POUR >2 GROUPES (ANOVA-based)

# ─────────────────────────────────────────

Stat > ANOVA > One-Way

→ Response : [Paramètre]

→ Factor : [Site/Laboratoire]

→ Comparisons : Tukey (family error rate = 5%)

→ Interprétation :

• Si tous les IC de différences entre paires contiennent 0 → équivalence globale ✅

• Regroupement Tukey : mêmes lettres = pas de différence significative

# J. Analyse de Capabilité (Cp, Cpk, Ppk)

# ─────────────────────────────────────────

# CAPABILITÉ AVEC SPÉCIFICATIONS BILATÉRALES

# ─────────────────────────────────────────

Stat > Quality Tools > Capability Analysis > Normal

→ Single column : [Paramètre : Assay, Rs, etc.]

→ Subgroup size : 1 (individuel) ou n (sous-groupe)

→ Lower spec : [LSL]  # ex: 95.0 pour assay

→ Upper spec : [USL]  # ex: 105.0 pour assay

→ Target : [Valeur cible, optionnel]

→ Options :

☑ Display benchmark Z values

☑ Display expected performance (overall et within)

☑ Display confidence intervals (95%)

→ Interprétation :

• Cp = (USL-LSL)/(6σ) → capabilité potentielle (dispersion pure)

• Cpk = min[(USL-μ)/(3σ) ; (μ-LSL)/(3σ)] → capabilité réelle (avec centrage)

• Cpk ≥ 1,33 → capable avec marge ✅ | Cpk ≥ 2,0 → excellence ✅

• % hors spécifications attendu → risque de décision erronée

# ─────────────────────────────────────────

# CAPABILITÉ AVEC SPÉCIFICATION UNILATÉRALE

# ─────────────────────────────────────────

# (Ex: Impuretés ≤ X%, Résolution ≥ Y)

# Pour LSL seulement (ex: Rs ≥ 2,0)

Stat > Quality Tools > Capability Analysis > Normal

→ Lower spec : 2.0

→ Upper spec : [laisser vide]

→ Interprétation :

• CPL = (μ - LSL) / (3σ) → seul indice pertinent

• Cpk = CPL dans ce cas

# Pour USL seulement (ex: Impureté ≤ 0,20%)

→ Upper spec : 0.20

→ Lower spec : [laisser vide]

→ Interprétation :

• CPU = (USL - μ) / (3σ) → seul indice pertinent

• Cpk = CPU dans ce cas

# ─────────────────────────────────────────

# INTERVALLE DE TOLÉRANCE (Limites dynamiques)

# ─────────────────────────────────────────

# Pour définir des limites d'alerte basées sur la performance accumulée

Stat > Quality Tools > Tolerance Intervals (Normal Distribution)

→ Samples : [Paramètre]

→ Minimum proportion of population to cover : 99.0  # Couvrir 99% des futures valeurs

→ Confidence level : 95.0  # Avec 95% de confiance

→ Interprétation :

• Intervalle = [Lower ; Upper] couvre 99% de la population future avec 95% confiance

• Utiliser comme limites d'alerte OOT plus sensibles que spécifications génériques

# ─────────────────────────────────────────

# SURVEILLANCE TEMPORELLE DU Cpk

# ─────────────────────────────────────────

# Pour détecter la dégradation de capabilité dans le temps

# Calculer Cpk par période (ex: mensuel) et stocker dans colonne

# Puis créer carte de contrôle sur Cpk

Stat > Control Charts > Variables Charts for Individuals > I-MR

→ Variables : [Colonne_Cpk_mensuel]

→ Tests : ☑ Test 3 (6 points en tendance) pour détecter dégradation progressive

→ Interprétation :

• Tendance descendante → investiguer cause de dégradation

• Cpk < 1,33 → action corrective obligatoire

# K. Macros & Automatisation

# ─────────────────────────────────────────

# ENREGISTRER UNE MACRO SIMPLE

# ─────────────────────────────────────────

# Méthode 1 : Via History

View > History > Sélectionner commandes > Right-click > Save As... > [nom.MTB]

# Méthode 2 : Écrire manuellement dans un fichier texte .MTB

# Exemple : Calcul automatique %RSD et alerte

# Fichier : Calc_RSD_Alert.MTB

Calc > Calculator

Store result in column : 'RSD_pct'

Expression : STDEV('Inj1':'Inj6') / MEAN('Inj1':'Inj6') * 100

If 'RSD_pct' > 2.0

Let 'Alert' = 1

Else

Let 'Alert' = 0

EndIf

# ─────────────────────────────────────────

# EXÉCUTER UNE MACRO

# ─────────────────────────────────────────

File > Run an Exec > Sélectionner fichier.MTB > Open

→ Options :

☑ Run multiple times (pour boucles)

☑ Prompt for arguments (pour macros paramétrées)

# ─────────────────────────────────────────

# CRÉER UN RAPPORT AUTOMATISÉ AVEC REPORTPAD

# ─────────────────────────────────────────

Editor > ReportPad

Title "Rapport SST – &Date"

Section "Conformité globale"

Text "Taux de conformité: &Conformity_Rate %"

Section "Graphiques"

Embed graph : [Nom_du_graphique]

Section "Recommandations"

Text "Investiguer les séries avec alerte = 1"

File > Save ReportPad As... > [Nom_fichier.docx]

# Variables dynamiques disponibles :

# &Date = date du jour | &Month = mois | &Year = année

# &Variable = valeur d'une colonne (à définir préalablement)

# ─────────────────────────────────────────

# QUALIFICATION D'UNE MACRO (IQ/OQ simplifiée)

# ─────────────────────────────────────────

# IQ (Installation Qualification) :

• Documenter : version Minitab, chemin de la macro, dépendances

• Vérifier : accès en lecture/écriture, droits utilisateurs

# OQ (Operational Qualification) :

• Tester sur jeux de données de référence avec résultats attendus connus

• Documenter : inputs, outputs, écarts éventuels

# PQ (Performance Qualification) :

• Exécuter en conditions réelles sur 3-5 projets pilotes

• Confirmer : reproductibilité, robustesse, conformité GMP

# Documentation requise :

• Registre des macros qualifiées (nom, version, date, responsable)

• Procédure d'utilisation et de maintenance des macros

• Backup sécurisé des fichiers .MTB

# L. Pièges Courants & Bonnes Pratiques GMP

# ─────────────────────────────────────────

# ❌ NE PAS FAIRE

# ─────────────────────────────────────────

# Exclusion de données

❌ Exclure un outlier sur la seule base d'un test statistique (Grubbs)

sans cause technique documentée

✅ Toujours investiguer la cause racine avant exclusion

# Définition de marges a posteriori

❌ Définir la marge d'équivalence Δ après avoir vu les résultats (p-hacking)

✅ Définir Δ a priori dans le protocole, basé sur capabilité historique

# Limites de contrôle génériques

❌ Utiliser des limites SST génériques (ex: RSD ≤ 2%) sans vérification

de la capabilité réelle du système

✅ Calculer limites basées sur μ ± 3σ de vos données historiques

# Tests Nelson systématiques

❌ Activer tous les tests Nelson systématiquement (augmente les faux positifs)

✅ Adapter la sensibilité au risque : tests 1,2,3,5,6 pour libération;

tests 1,2,3 seulement pour développement

# Interprétation des p-values

❌ Interpréter "p ≥ 0,05" comme "preuve d'équivalence"

(c'est "pas de preuve de différence", pas "preuve d'égalité")

✅ Utiliser le test TOST avec IC90% pour démontrer l'équivalence

# ─────────────────────────────────────────

# ✅ TOUJOURS FAIRE

# ─────────────────────────────────────────

# Documentation statistique

✅ Documenter la justification statistique de chaque décision dans le rapport

✅ Inclure : hypothèses testées, seuils α, interprétation des IC, limites des analyses

# Archivage et traçabilité

✅ Archiver le projet Minitab (.mtp) avec :

• Données sources originales

• Commentaires explicatifs dans la session window

• Version de Minitab et des macros utilisées

✅ Exporter les rapports finaux en PDF avec horodatage

# Vérification des hypothèses

✅ Toujours vérifier avant interprétation :

• Normalité (Anderson-Darling p ≥ 0,05)

• Homoscédasticité (résidus vs fits aléatoires)

• Indépendance (pas d'autocorrélation dans résidus vs ordre)

# Adaptation au risque analytique

✅ Pour libération de lots : seuils stricts (α = 0,01), tests Nelson complets

✅ Pour développement/stabilité : éviter faux positifs (α = 0,10, tests limités)

# Formation et compétence

✅ Former les utilisateurs aux limites des outils statistiques :

• La statistique guide, ne remplace pas l'expertise chromatographique

• Un résultat statistique doit toujours être interprété dans son contexte technique

# ─────────────────────────────────────────

# 🔐 CONFORMITÉ GMP / ALCOA+

# ─────────────────────────────────────────

# Gestion des projets Minitab

✅ Verrouiller les projets après approbation :

File > Project Properties > Lock Project

✅ Utiliser des comptes utilisateurs individuels avec droits restreints

✅ Activer l'audit trail si disponible (Minitab Connect/Server)

# Intégrité des données

✅ Ne jamais modifier les données sources après analyse

✅ Si correction nécessaire : documenter dans commentaire, garder version originale

✅ Utiliser des colonnes calculées plutôt que de modifier les données brutes

# Signature électronique et horodatage

✅ Inclure dans les rapports exportés :

• Nom de l'analyste

• Date et heure d'exécution

• Version des données et du logiciel

✅ Pour validation finale : signature électronique via système LIMS/QMS

# Backup et récupération

✅ Sauvegarde quotidienne automatique des projets sur serveur sécurisé

✅ Test de restauration périodique pour vérifier l'intégrité des backups

✅ Archivage à long terme conforme durée de vie produit + 1 an (BPF)

# ─────────────────────────────────────────

# 📞 SUPPORT & RESSOURCES

# ─────────────────────────────────────────

# Aide intégrée Minitab

• F1 dans n'importe quelle fenêtre = aide contextuelle

• Help > Help > Index : recherche par mot-clé

• Help > Tutorials : guides pas-à-pas interactifs

# Ressources en ligne

• Minitab File Exchange : https://www.minitab.com/en-us/support/file-exchange/

→ Macros communautaires, templates, extensions

• Minitab Blog : https://blog.minitab.com/

→ Articles techniques, études de cas, bonnes pratiques

# Documentation réglementaire

• ICH Guidelines : https://www.ich.org/page/quality-guidelines

• USP General Chapters : https://www.usp.org/harmonization-standards/general-chapters

• FDA Guidance Documents : https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents

# Support interne recommandé

• Référent statistique QC : [Nom/Coordonnées à compléter]

• Forum d'équipe : [Lien plateforme collaborative]

• Registre des questions/réponses statistiques : [Emplacement]

🖨️ Format d'Impression Recommandé

• Papier : A4, recto-verso, reliure spirale pour consultation au banc

• Polices : Consolas 9pt pour le code, Arial 10pt pour le texte

• Couleurs : Noir et blanc pour impression économique,

surlignage jaune pour les commandes les plus utilisées

• Onglets : Insérer des intercalaires par section (A à L)

• Mise à jour : Réviser trimestriellement, noter la version en pied de page

Astuce : Plastifier la page "Pièges & Bonnes Pratiques" (Section L)

pour consultation rapide au quotidien.

« Ce guide n'est pas une fin en soi. C'est un outil vivant : annotez-le, personnalisez-le, enrichissez-le avec vos propres astuces. La maîtrise statistique se construit dans la pratique, pas dans la théorie. »

Fin du Guide de Référence Rapide – Version 2.0 ✅
Document contrôlé – Mise à jour trimestrielle recommandée