## Slide 1
CHAPITRE 9
Analyse des défaillances
et investigations OOS / OOT
en laboratoire HPLC
De la détection à la cause racine : approche statistique et réglementaire
OOS / OOT
Phase 1 & 2
Test de Grubbs
ANOVA
Rapport FDA
ALCOA+
Prévention
R,BERKANI | HPLC Pharmaceutique

## Slide 2
Plan du chapitre 9
8 sections — de la définition à l'amélioration continue
9.1
OOS et OOT — Définitions et distinctions
9.2
Processus réglementaire FDA : Phase 1 & Phase 2
9.3
Étude de cas : OOS Impureté A — Cardiostat® 40 mg
9.4
Phase 2 complète — Outils statistiques avancés
9.5
Documentation réglementaire — Rapport OOS
9.6
Amélioration continue — De l'OOS à la prévention
9.7
Exercices pratiques
9.8
Synthèse et tableau récapitulatif
Chapitre 9 – Analyse des défaillances OOS/OOT | Laboratoire HPLC Pharmaceutique
2 / 16

## Slide 3
9.1 OOS et OOT — Définitions
Deux types d'événements analytiques anormaux aux implications différentes
OOS — Out Of Specification
Mesure hors des limites de spécification du produit
Ex : teneur 93,2 % → spec 95–105 % → OOS
Spécifications établies selon ICH Q2(R2)
Déclenche investigation obligatoire (FDA OOS Guidance)
Peut mener au rejet du lot ou à des actions réglementaires
Dans les 2 cas : conséquences sécurité patient importantes
Investigation réglementaire → libération ou rejet du lot
OOT — Out Of Trend
Résultat dans les limites MAIS dérive statistique anormale
Détecté par SPC / MSP : cartes de contrôle
HPLC : dérive du temps de rétention
HPLC : diminution de la résolution chromatographique
HPLC : augmentation variabilité des injections
HPLC : dérive de la réponse du détecteur
Indicateur précoce → agir avant l'OOS
Chapitre 9 – Analyse des défaillances OOS/OOT | Laboratoire HPLC Pharmaceutique
3 / 16

## Slide 4
9.2 Processus réglementaire FDA — Phase 1 & Phase 2
FDA Guidance for Industry: Investigating Out-of-Specification Test Results
Phase 1 — Investigation de laboratoire
1
Vérification des calculs
2
Examen des chromatogrammes
3
Vérification de l'intégration des pics
4
Examen du système chromatographique
5
Vérification de la préparation des solutions
6
Identification d'une cause assignable
7
Si cause trouvée : répéter l'analyse après correction
Cause trouvée → répéter l'analyse
Aucune
cause trouvée
Phase 2 — Investigation complète
1
Équipe multidisciplinaire (QC, Production, AQ)
2
Examen des lots de production
3
Analyse statistique des données historiques
4
Évaluation de la robustesse de la méthode
5
Examen des performances du système HPLC
6
Identification des tendances anormales
7
Sources de variabilité : ANOVA, test t, Pareto
Cause produit / procédé → décision réglementaire
Chapitre 9 – Analyse des défaillances OOS/OOT | Laboratoire HPLC Pharmaceutique
4 / 16

## Slide 5
9.3 Étude de cas — Contexte opérationnel
Lot CARD-2026-089 | Cardiostat® 40 mg | Impureté A = 0,28 %
Produit
Cardiostat® 40 mg
Propranolol HCl
Méthode
METH-HPLC-CARD-001
Dosage impuretés HPLC-UV
Lot / Date
CARD-2026-089
15/04/2026 – 8h47
Paramètre OOS
Impureté A = 0,28 %
Spéc. ≤ 0,20 % (ICH Q3B)
Standard système (n=6) : Aires 124 876 | 125 201 | 124 956 | 125 134 | 124 889 | 125 045 → %RSD = 0,11 % ≤ 1,0 % ✓ | Blanc : aucun pic détecté ✓
Résultats — 6 préparations indépendantes du lot CARD-2026-089
Préparation | Prép 1 ← OOS | Prép 2 | Prép 3 | Prép 4 | Prép 5 | Prép 6
Impureté A (%) | 0,28 % | 0,11 % | 0,13 % | 0,12 % | 0,14 % | 0,10 %
Observation clé : 1 seul résultat OOS (0,28 %) sur 6 préparations indépendantes. Les 5 autres préparations (0,10–0,14 %) sont bien en dessous de la limite ≤ 0,20 %. Ce profil est caractéristique d'une erreur analytique ponctuelle.
Chapitre 9 – Analyse des défaillances OOS/OOT | Laboratoire HPLC Pharmaceutique
5 / 16

## Slide 6
9.3.3 Phase 1 — Vérifications techniques immédiates
Étape 1 : Checklist à compléter par l'analyste avant toute conclusion
✓
Calculs vérifiés
Formule %Imp = (Aire_Imp / Aire_Principal) × Facteur × 100 → correct
✓
Intégration chromatographique
Paramètres ApexTrack, seuil de détection → conformes
✓
Identification des pics confirmée
Temps de rétention ±0,2 min | Pureté spectrale DAD : 0,9987 ≥ 0,999 (limite)
✓
Standard système conforme
%RSD = 0,11 % ≤ 1,0 % ✓ | Critère SST validé
✓
Blanc conforme
Aucun pic détecté au temps de rétention de l'Impureté A
✓
Préparation OOS revue
Pesée, dilution, filtration → aucune anomalie dans le cahier de laboratoire
✓
Instrument sans alarme
Pression stable | Lampe UV énergie 82 % > 70 % (seuil)
✓ Toutes les vérifications de base sont conformes → analyse statistique requise (Test de Grubbs)
Chapitre 9 – Analyse des défaillances OOS/OOT | Laboratoire HPLC Pharmaceutique
6 / 16

## Slide 7
9.3.3 Phase 1 — Étape 2 : Test de Grubbs dans Minitab
Stat > Statistiques élémentaires > Test des valeurs aberrantes
Données Impureté A (%)
Prép | Imp_A (%) | Statut
1 | 0,28 | OOS ↑
2 | 0,11 | Conforme
3 | 0,13 | Conforme
4 | 0,12 | Conforme
5 | 0,14 | Conforme
6 | 0,10 | Conforme
Sortie Minitab — Test de Grubbs
N=6 | Moyenne=0,1467 | EcTyp=0,0668
G = 2,00 | p-value = 0,005
Valeur aberrante : Ligne 1 → 0,28 %
p = 0,005 < α = 0,05 → outlier confirmé
Résultat statistique
p = 0,005 < 0,05 → 0,28 % est statistiquement aberrant par rapport aux 5 autres préparations conformes
⚠️ Limite réglementaire FDA
"A statistical test alone is not sufficient justification for discarding an outlier." — FDA OOS Guidance (2006)
Exigence obligatoire
Une cause technique documentée est OBLIGATOIRE pour justifier l'exclusion du résultat OOS
Prochaine étape
Ré-injection de la même préparation OOS pour confirmer ou infirmer le résultat → Investigation technique ciblée
Chapitre 9 – Analyse des défaillances OOS/OOT | Laboratoire HPLC Pharmaceutique
7 / 16

## Slide 8
9.3.3 Phase 1 — Étape 3 : Investigations techniques ciblées
5 hypothèses systématiquement vérifiées sur la préparation OOS
Contamination croisée
Résidu d'un échantillon précédent
Ordre d'injection vérifié → échantillon standard précède → non confirmé ✓
Ré-intégration manuelle
Pic mal intégré (baseline, co-éluant)
Auto (3 498) vs manuel (3 512) → écart 0,001 % négligeable → non confirmé ✓
Ré-injection de la même préparation
Vérifier reproductibilité directe
Injection 1 : 0,28 % → Ré-injection immédiate : 0,12 % → résultat NON reproductible !
Erreur de préparation
Pesée, dilution, contamination vial
Cahier de labo revu, facteurs recalculés → aucune anomalie détectée ✓
Problème d'injection ponctuel
Bulle d'air, injection partielle, pic pression
Hypothèse émergente : aire initiale 3 498 vs ré-injection 1 502 pour la MÊME préparation
Chapitre 9 – Analyse des défaillances OOS/OOT | Laboratoire HPLC Pharmaceutique
8 / 16

## Slide 9
9.3.3 Phase 1 — Étape 4 : Confirmation statistique & Conclusion
Comparaison injection originale vs ré-injection immédiate de la même préparation
Préparation OOS — Prép 1 (même préparation, deux injections)
Injection 1 (originale)
0,28 %
OOS — > 0,20 %
Ré-injection immédiate
0,12 %
Conforme — < 0,20 %
Écart relatif observé
57 %
Calcul : |0,28–0,12| / moy × 100
Variabilité historique (%RSD validation)
4,2 %
Référence répétabilité Imp_A à 0,2 %
Interprétation
57 % >> 4,2 %
Différence analytiquement significative
Cause analytique identifiée : Problème d'injection ponctuel (bulle d'air ou injection partielle).
Preuve : ré-injection même préparation → 0,12 % conforme
Preuve statistique : écart 57 % >> variabilité historique 4,2 %
Décision : exclusion justifiée du résultat OOS initial (0,28 %)
Action : Reprise avec nouvelle préparation → 0,13 % ✓ → Lot approuvé
Chapitre 9 – Analyse des défaillances OOS/OOT | Laboratoire HPLC Pharmaceutique
9 / 16

## Slide 10
9.4 Phase 2 — Quand et comment l'initier ?
Critères de déclenchement et outils statistiques avancés
Critères de passage en Phase 2
Aucune cause analytique identifiée en Phase 1
OOS reproductible sur plusieurs préparations indépendantes
OOS concerne un paramètre critique (impact patient potentiel)
Lot déjà distribué ou en cours de distribution
→ Dans notre cas (OOS-2026-047) :
Cause analytique identifiée en Phase 1
PHASE 2 NON REQUISE ✓
Outils Phase 2 (si nécessaire)
1
Test t — Lot OOS vs lots historiques
p-value = 0,537 ≥ 0,05 → pas de différence
IC 95 % [-0,018 ; +0,030] contient 0 → lot conforme aux historiques
2
ANOVA 2 facteurs — Sources de variabilité
84,2 % variabilité : sous-lots (p=0,000)
Préparation analytique : p=0,685 non significatif
Cause racine → procédé de fabrication
3
Diagramme de Pareto — 50 investigations
Top 2 causes (60 %) : préparation + intégration
Principe 80/20 → prioriser vérifications
Chapitre 9 – Analyse des défaillances OOS/OOT | Laboratoire HPLC Pharmaceutique
10 / 16

## Slide 11
9.4.3 Outils statistiques Phase 2 — ANOVA et Test t
Minitab : Stat > ANOVA > Balanced ANOVA | Stat > Basic Statistics > 2-Sample t
Test t — Lot OOS vs lots historiques
Lot | Moy. Imp_A | σ | n
CARD-2026-080 | 0,11 % | 0,02 | 6
CARD-2026-082 | 0,13 % | 0,03 | 6
CARD-2026-084 | 0,12 % | 0,02 | 6
CARD-2026-086 | 0,14 % | 0,03 | 6
CARD-2026-088 | 0,13 % | 0,02 | 6
Sortie Minitab — 2-Sample t
p-value = 0,537 (≥ 0,05)
IC 95 % différence : [-0,018 ; +0,030]
→ Contient 0 → aucune différence
→ Lot OOS équivalent aux historiques ✓
ANOVA 2 facteurs — Sources de variabilité
Design : 3 sous-lots × 2 préparations × 2 injections = 12 mesures
Source | DL | CM ajust | F | p-value
Sous-lot | 2 | 0,029033 | 158,36 | 0,000
Préparation | 1 | 0,000033 | 0,18 | 0,685
Sous-lot × Prép | 2 | 0,000033 | 0,18 | 0,838
Erreur | 6 | 0,000183 | — | —
Total | 11 | — | — | —
84,2 % variabilité : différences entre sous-lots (p=0,000)
Préparation analytique : p=0,685 → non significatif
Cause racine → procédé de fabrication, pas la méthode
Chapitre 9 – Analyse des défaillances OOS/OOT | Laboratoire HPLC Pharmaceutique
11 / 16

## Slide 12
9.5 Rapport d'Investigation OOS — N° OOS-2026-047
Structure type conforme aux exigences FDA / EU GMP — 6 sections obligatoires
1
Description de l'OOS
Paramètre : Impureté A = 0,28 % | Spec ≤ 0,20 % | Écart +40 %
Contexte : SST %RSD 0,11 % ✓ | Blanc ✓ | Autres Prép : 0,10–0,14 %
2
Phase 1 : Investigation préliminaire
7 vérifications techniques ✓ | Grubbs p=0,005 → outlier
Ré-injection : 0,28 → 0,12 % | Écart 57 % >> %RSD val. 4,2 %
3
Actions correctives et préventives
Immédiat : nouvelle Prép → 0,13 % ✓ | Lot libéré
Préventif : SOP mise à jour | Formation | Maintenance injecteur
4
Évaluation de l'impact
Lot CARD-2026-089 : aucun impact (cause analytique)
Autres lots : aucun | Méthode : confirmée valide
5
Conclusion
OOS-2026-047 clos. Cause : injection défectueuse (bulle d'air).
Lot CARD-2026-089 approuvé pour libération. ✓
6
Approbations & ALCOA+
Analyste Rachid B. (18/04) | Dr. A. Martin QC (18/04) | Mme S. Leroy AQ (19/04)
Données brutes Empower3 archivées | Projet Minitab verrouillé
Chapitre 9 – Analyse des défaillances OOS/OOT | Laboratoire HPLC Pharmaceutique
12 / 16

## Slide 13
9.5.2 Checklist de conformité réglementaire
11 critères pour un rapport OOS défendable en inspection FDA / ANSM
✓
Description complète de l'OOS (paramètre, valeur, spécification, écart)
✓
Contexte analytique documenté (SST, blancs, autres résultats du lot)
✓
Phase 1 : vérifications techniques listées et complétées
✓
Phase 1 : analyses statistiques justifiées et interprétées correctement
✓
Phase 1 : cause analytique identifiée avec preuves techniques ET statistiques
✓
Phase 1 : décision documentée (exclusion justifiée OU passage en Phase 2)
~
Si Phase 2 : investigation multidisciplinaire, analyse des causes racines
✓
Actions correctives et préventives spécifiques, mesurables, datées
✓
Évaluation de l'impact sur le lot, les autres lots, la méthode
✓
Conclusion claire et approbations signées (Analyste, QC, AQ)
✓
Traçabilité ALCOA+ : données brutes archivées, projet Minitab verrouillé, rapport signé électroniquement
Score OOS-2026-047 : 10/11 ✓ (item 7 non applicable : cause identifiée en Phase 1)
Chapitre 9 – Analyse des défaillances OOS/OOT | Laboratoire HPLC Pharmaceutique
13 / 16

## Slide 14
9.6 Amélioration continue — De l'OOS à la Prévention
Boucle d'apprentissage : transformer chaque investigation en levier de progrès
1
OOS détecté
Résultat hors spec
Déclencheur investigation
2
Investigation statistique
Grubbs + ré-injection
Phase 1 → Phase 2
3
Cause racine
Analytique ou produit
Documentée avec preuves
4
Documentation
Rapport OOS structuré
ALCOA+, CDS, Minitab
5
Actions CAPA
Ciblées, responsables
Délais & suivi
6
Mise à jour SOP
Procédures, MSP, KPI
Version contrôlée
7
Formation
Analystes, techniciens
Recyclage ciblé
8
Surveillance MSP
Cartes I-MR, KPI-MSP-004
Nelson Test 1
9
Prévention
Revue périodique
Boucle d'amélioration →
Chaque OOS enrichit le système qualité — retour au step 1
Chapitre 9 – Analyse des défaillances OOS/OOT | Laboratoire HPLC Pharmaceutique
14 / 16

## Slide 15
9.7 Exercices pratiques
Mise en situation réelle — Consolidation des acquis
Ex. 9.1
Investigation OOS — Assay du Principe Actif
Scénario : Lot CARD-2026-099 | Teneurs : 93,2 / 98,1 / 97,4 / 96,8 / 97,9 / 98,5 % | Spec : 95,0–105,0 %
1
Réaliser le test de Grubbs (G = 2,69 | p=0,021 → outlier statistique)
2
Proposer 3 hypothèses : pesée insuffisante | perte adsorption | erreur dilution
3
Décrire la procédure ré-injection / ré-préparation à suivre
4
Rédiger la section Phase 1 d'un rapport OOS simulé
Ex. 9.2
Rédaction d'un rapport OOS complet
Scénario : Lot CARD-2026-112 | Impureté B = 0,18 % (spec ≤ 0,15 %) | Ré-injection = 0,11 % ✓ | Cause : bulle d'air injecteur
1
Description complète de l'OOS avec contexte analytique
2
Phase 1 : vérifications techniques + Grubbs + ré-injection
3
Cause racine documentée avec preuves statistiques
4
CAPA datées + évaluation impact + conclusion + ALCOA+
Critères ✓ : Structure | Grubbs correct | Lien cause/preuve | CAPA datées | ALCOA+ | Langage professionnel
Chapitre 9 – Analyse des défaillances OOS/OOT | Laboratoire HPLC Pharmaceutique
15 / 16

## Slide 16
9.8 Synthèse — Tableau récapitulatif
Investigation OOS : 6 étapes, outils Minitab et décisions opérationnelles
Étape | Question clé | Outil statistique Minitab | Décision opérationnelle
Détection OOS | Le résultat est-il vraiment hors spécification ? | Calculs, intégration, identification chromatographique | Confirmation technique de l'OOS
Phase 1 : Screening | Y a-t-il une cause analytique évidente ? | Checklist, ré-injection, Test de Grubbs | Exclusion justifiée OU Phase 2
Analyse statistique | Le résultat OOS est-il un outlier ? | Test de Grubbs, comparaison de moyennes | Support statistique (pas seul suffire)
Phase 2 : Causes | Quelle est la source de la variabilité ? | ANOVA, test t, Diagramme de Pareto | Cause produit / procédé / analytique
Documentation | Comment justifier aux inspecteurs ? | Rapport structuré, sorties Minitab archivées | Décision défendable — ALCOA+
Amélioration | Comment prévenir la récidive ? | MSP, SOP révisée, formation analystes | OOS → levier d'amélioration
Principe fondamental : La décision d'exclure un résultat OOS requiert TOUJOURS une cause technique documentée. Le test de Grubbs seul ne suffit pas — FDA OOS Guidance (2006).
Chapitre 9 terminé | OOS / OOT → Grubbs → Rapport → ALCOA+ → Prévention | Département Contrôle Qualité
Chapitre 9 – Analyse des défaillances OOS/OOT | Laboratoire HPLC Pharmaceutique
16 / 16