| Produit Cardiostat® 40 mg | Méthode METH-HPLC-CARD-001 | Applicable à Dosage impuretés | Référence réglementaire FDA OOS Guidance (2006) ¦ ICH Q3B |
| --- | --- | --- | --- |

8.3  Gestion des résultats suspects

8.3.1  Définition d'un résultat suspect

Un résultat est considéré comme suspect si au moins un des critères suivants est satisfait :

- Résultat > 150 % de la limite de spécification

- Résultat non reproductible sur ré-injection immédiate de la même préparation

- Chromatogramme présentant des anomalies : bruit de fond excessif, distorsion de la ligne de base, forme de pic anormale (épaulement, asymétrie > critère de validation)

8.3.2  Procédure en cas de résultat suspect

Principe fondamental : Un résultat suspect NE DOIT PAS être rejeté immédiatement. Toute exclusion requiert une cause technique documentée, conformément à la FDA OOS Guidance (2006).

- Ne pas rejeter le résultat initial. L'enregistrer dans le CDS tel quel.

- Effectuer une ré-injection immédiate de la MÊME préparation (même flacon, sans nouvelle dilution).

- Évaluer le résultat de la ré-injection selon le tableau de décision ci-dessous :

| Situation | Décision | Actions requises |
| --- | --- | --- |
| Ré-injection conforme (résultat < limite spec.) | Cause technique identifiée | Exclusion justifiée → poursuite avec nouvelle préparation. Documenter cause + écart. |
| Ré-injection conforme (résultat < limite spec.) | Cause technique NON identifiée | Considérer comme OOS potentiel → passer en Phase 1 complète. Ne pas exclure sans justification. |
| Ré-injection confirme le résultat suspect | OOS confirmé | Initier investigation Phase 1 complète. Documenter toutes les étapes dans le registre OOS. |

- Dans tous les cas, documenter toutes les étapes dans le registre OOS.

Règle ALCOA+ : Le résultat suspect initial demeure dans les données brutes et ne doit jamais être supprimé, même en cas d'exclusion justifiée. Toute modification est une déviation d'intégrité des données.

8.3.3  Critères statistiques d'appui

Les outils statistiques ci-dessous peuvent appuyer l'investigation, mais ne se substituent pas à l'identification d'une cause technique :

| Outil statistique | Usage dans l'investigation | Limite / Condition d'application |
| --- | --- | --- |
| Test de Grubbs | Identifier des outliers statistiques parmi n préparations (n ≥ 6 recommandé) | Résultat p < 0,05 → outlier MAIS exclusion requiert cause technique documentée |
| %RSD de validation | Référence de variabilité de répétabilité normale pour la méthode | Un écart > 3× %RSD validation est considéré comme anormal |
| Écart ré-injection | Comparer l'injection initiale à la ré-injection immédiate | Écart >> variabilité historique = signe d'injection défectueuse (bulle, pression...) |

Règle impérative : L'exclusion d'un résultat requiert TOUJOURS une cause technique documentée. Un test de Grubbs positif (p < 0,05) est une condition nécessaire mais non suffisante pour justifier l'exclusion.

Approbations de la section 8.3 v2.1

| Rédacteur ✍️ Rachid B. Analyste QC Date : 19/04/2026 |  | Vérificateur ✍️ Dr. A. M Responsable QC Date : 19/04/2026 |  | Approbateur AQ ✍️ Mme S. L Responsable AQ Date : 19/04/2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- |