1. Identification du KPI

| Identifiant KPI | KPI-MSP-004 |
| --- | --- |
| Nom complet | Écart entre injections consécutives d'une même préparation |
| Méthode associée | METH-HPLC-CARD-001 – Dosage impuretés Cardiostat® 40 mg |
| Intégration système | Export OpenLab → Import Minitab (quotidien automatique) |
| Règle de détection | Nelson Test 1 — point > 3σ |
| Intégration CPV | Revue mensuelle du taux d'alertes injection |
| Référence validation | Variabilité historique répétabilité : 4,2 % (réf. OOS-2026-047) |

2. Seuils de contrôle

| Valeur cible < 1,0 % |  | Limite d'alerte 1,5 % |  | Limite d'action 2,5 % |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Conforme — < 1,0 % |  |  | Alerte 1,0–1,5 % |  | Action > 2,5 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 % | 1,0 % | 1,5 % |  | 2,5 % + |  |

Base de référence : Valeur cible < 1,0 % établie sur la variabilité historique de répétabilité (4,2 % – réf. OOS-2026-047). Les limites d'alerte (1,5 %) et d'action (2,5 %) correspondent respectivement à 1,5× et 2,5× la cible.

3. Paramètres techniques

| Formule de calcul | ¦Aire_Inj(n) − Aire_Inj(n-1)¦ / Moyenne × 100 (%) |
| --- | --- |
| Fréquence | Calculé automatiquement par CDS pour chaque paire d'injections consécutives |
| Source des données | Export OpenLab → Import Minitab quotidien |
| Règle de détection MSP | Nelson Test 1 : point > 3σ |
| Référence historique | Variabilité de répétabilité : 4,2 % (réf. étude de validation et OOS-2026-047) |
| Intégration CPV | Revue mensuelle du taux d'alertes injection dans le rapport CPV |

4. Actions selon niveau d'alerte

| Niveau | Seuil | Action requise | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Normal | < 1,0 % | Aucune action. Enregistrement automatique CDS. | CDS automatique |
| Vigilance | 1,0–1,5 % | Documenter l'occurrence dans le journal de bord. Surveiller les injections suivantes. | Analyste |
| Alerte | 1,5–2,5 % | Surveillance renforcée activée. Signaler au Responsable QC. Consigner dans le système qualité. | Analyste + Resp. QC |
| Action | > 2,5 % | Vérifier l'injecteur (étanchéité, précision volume). Ré-injecter la même préparation. Ouvrir un événement qualité si récurrence. | Analyste + Maintenance |

Rappel réglementaire : Toute investigation injection > 2,5 % doit être documentée conformément à la FDA OOS Guidance (2006) et archivée selon les principes ALCOA+. Le résultat suspect n'est pas supprimé des données brutes.

5. Intégration CPV – Revue mensuelle

| Fréquence de revue | Mensuelle – incluse dans le rapport CPV METH-HPLC-CARD-001 |
| --- | --- |
| Indicateurs suivis | Taux d'alertes / mois, tendances Nelson Test 1, nb d'événements qualité injection |
| Seuil de révision KPI | Si taux d'alertes > 5 % sur 3 mois consécutifs → réévaluation des limites |
| Lien avec OOS/OOT | Tout OOS lié à une injection défectueuse déclenche la revue de ce KPI |
| Document de référence | CPV-CARD-001 – Rapport de performance analytique mensuel |

6. Approbations

| Rédacteur ✍️ Rachid B. Analyste QC Date : 19/04/2026 |  | Approbateur ✍️ Dr. A. M Responsable Qualité Contrôle Date : 19/04/2026 |
| --- | --- | --- |