1. Identification de l'événement OOS

| Produit | Cardiostat® 40 mg (Propranolol HCl) |
| --- | --- |
| Lot | CARD-2026-089 |
| Méthode | METH-HPLC-CARD-001 – Dosage impuretés |
| Paramètre OOS | Impureté A = 0,28 % (spécification ≤ 0,20 % – ICH Q3B) |
| Écart | +0,08 % soit +40 % par rapport à la limite |
| Date détection | 15/04/2026, 8h47 |
| Analyste | Rachid B. |
| Responsable QC | Dr. A. M |
| Responsable AQ | Mme S. L |

2. Résultats analytiques – Comparaison

| Préparation / Mesure | Résultat | Spécification | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| Prép. #1 Injection #1 (OOS initial) | 0,28 % | ≤ 0,20 % | ❌ OOS |
| Prép. #1 Ré-injection #2 (même prép.) | 0,12 % | ≤ 0,20 % | ✅ Conforme |
| Autres prép. même lot (n=5) | 0,10 – 0,14 % | ≤ 0,20 % | ✅ Conformes |
| Nouvelle prép. indépendante (reprise) | 0,13 % | ≤ 0,20 % | ✅ Conforme |

SST conforme  %RSD standard système = 0,11 % ≤ 1,0 %  ✅  |  Blanc : pas d'interférence  ✅

3. Phase 1 – Investigation préliminaire de laboratoire

3.1  Vérifications techniques

|  | Vérification | Observation | Résultat |
| --- | --- | --- | --- |
| ☑ | Calculs | Formule %Imp vérifiée, application correcte | ✅ CONFORME |
| ☑ | Intégration | Revue manuelle conforme à l'intégration automatique | ✅ CONFORME |
| ☑ | Identification pics | Temps de rétention et pureté spectrale conformes | ✅ CONFORME |
| ☑ | Instrument | Pas d'alarme, paramètres dans spécifications | ✅ CONFORME |
| ☑ | Préparation | Cahier de laboratoire revu, aucune anomalie | ✅ CONFORME |

3.2  Analyses statistiques

| Test / Paramètre | Valeur | Interprétation |
| --- | --- | --- |
| Test de Grubbs (n=6) | p = 0,048 < 0,05 → outlier statistique | Exclusion requiert cause technique (FDA OOS Guidance) |
| Écart ré-injection | 57 % >> 4,2 % (variabilité hist.) | Non-reproductibilité confirmée → injection ponctuelle |
| Résultat ré-injection | 0,12 % (conforme ≤ 0,20 %) | Preuve : même préparation → résultat conforme |

3.3  Cause analytique identifiée

Hypothèse retenue : Bulle d'air dans l'aiguille ou injection partielle lors de la première injection. La ré-injection immédiate de la même préparation donne un résultat conforme (0,12 %), avec un écart de 57 % bien supérieur à la variabilité historique de répétabilité (4,2 %). Le résultat OOS n'est pas reproductible.

- ☑  Exclusion justifiée du résultat OOS initial (0,28 %)

- ☑  Reprise avec nouvelle préparation indépendante

- ☑  Pas de passage en Phase 2 requis (cause analytique identifiée et documentée)

4. Actions correctives et préventives (CAPA)

| Type | Action | Responsable / Délai | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| CA | Nouvelle préparation indépendante lot CARD-2026-089 | Marie L. – Immédiat | ✅ Fait |
| CA | Libération du lot maintenue, documentation dossier de lot | Dr. A. Martin – 18/04/2026 | ✅ Fait |
| CP | Mise à jour SOP METH-HPLC-CARD-001 : ré-injection immédiate en cas de résultat suspect | Dr. A. Martin – 30/04/2026 | ✅ Fait |
| CP | Formation analystes : reconnaissance signes injection défectueuse | Resp. formation – 30/04/2026 | ✅ Fait |
| CP | Maintenance préventive injecteur : vérification mensuelle étanchéité et précision volumes | Technicien maintenance – Mensuel | ✅ Planifié |

5. Évaluation de l'impact

| Périmètre | Évaluation | Conclusion |
| --- | --- | --- |
| Lot CARD-2026-089 | Cause analytique identifiée, résultats conformes après reprise | ✅ Aucun impact |
| Autres lots | Événement analytique ponctuel, non imputable au procédé | ✅ Aucun impact |
| Méthode analytique | Méthode confirmée valide. Procédure améliorée (ré-injection précoce) | ✅ Aucun impact |

6. Conclusion

✅  Investigation OOS N° OOS-2026-047 close. Lot CARD-2026-089 approuvé pour libération.

- ☑  Cause racine : erreur analytique ponctuelle (injection défectueuse)

- ☑  Actions correctives et préventives documentées et mises en œuvre

- ☑  Le lot CARD-2026-089 est approuvé pour libération

- ☑  Investigation OOS N° OOS-2026-047 est close

7. Approbations

| Analyste ✍️ Rachid B. Analyste QC Date : 18/04/2026 |  | Responsable QC ✍️ Dr. A. M Responsable Qualité Contrôle Date : 18/04/2026 |  | Responsable AQ ✍️ Mme S. L. Responsable Assurance Qualité Date : 19/04/2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- |