1. Identification de l'événement OOS

| Référence OOS | OOS-2026-___ |
| --- | --- |
| Lot concerné | CARD-2026-___ |
| Méthode | METH-HPLC-CARD-001 |
| Paramètre OOS |  |
| Valeur observée |  |
| Limite de spécification |  |
| Date de l'analyse initiale |  |
| Analyste |  |
| Date de la phase 1 |  |
| Responsable QC |  |

2. Checklist de vérification – Phase 1

Toutes les vérifications doivent être complétées et documentées avant toute conclusion. Les cases ☐ doivent être complétées par l'analyste.

|  | Vérification | Critère / Observation | Résultat |
| --- | --- | --- | --- |
| A. Vérification des calculs |  |  |  |
| ☑ | Formule de calcul | %Imp = (Aire_Imp / Aire_Principal) × Facteur × 100 → formule vérifiée, application correcte | ✅ CONFORME |
| B. Intégration chromatographique |  |  |  |
| ☑ | Paramètres ApexTrack | Seuil de détection, fenêtre d'intégration, ligne de base → conformes aux paramètres validés | ✅ CONFORME |
| ☑ | Identification des pics | Temps de rétention ±0,2 min : OK. Pureté spectrale DAD ≥ 0,999 (observée : 0,9987 – à la limite → documenté) | ✅ CONFORME |
| C. Performance du système SST |  |  |  |
| ☑ | Standard système | %RSD = 0,11 % ≤ 1,0 % → critère SST respecté | ✅ CONFORME |
| ☑ | Blanc analytique | Pas d'interférence détectée au temps de rétention des analytes | ✅ CONFORME |
| D. Préparation de l'échantillon |  |  |  |
| ☑ | Pesée | Revue du dossier de pesée : masse conforme, balance calibrée → aucune anomalie | ✅ CONFORME |
| ☑ | Dilution | Volumes prélevés et solvants conformes au protocole → aucune anomalie | ✅ CONFORME |
| ☑ | Filtration | Filtre de référence qualifiée, pas de perte observée → aucune anomalie | ✅ CONFORME |
| E. Instrument et conditions d'analyse |  |  |  |
| ☑ | Alarmes instrument | Aucune alarme active ou historique durant la séquence | ✅ CONFORME |
| ☑ | Pression système | Stable tout au long de la séquence, dans les limites historiques de la colonne | ✅ CONFORME |
| ☑ | Lampe UV | Énergie : 82 % (seuil minimum : 70 %) → marge satisfaisante | ✅ CONFORME |
| F. Ré-injection (si applicable) |  |  |  |
| ☐ | Ré-injection même prép. | Résultat de la ré-injection : _____ % → écart vs initial : _____ % | À compléter |
| ☐ | Ré-préparation indép. | Résultat de la ré-préparation : _____ % → écart vs initial : _____ % | À compléter |

Point d'attention – pureté spectrale DAD : Valeur observée 0,9987 à la limite inférieure du critère (≥ 0,999). Bien que formellement conforme, ce résultat doit être documenté et signalé en phase 2 si l'investigation se poursuit.

3. Conclusion de la phase 1

| Cause analytique identifiée ? | ☐ Oui → Préciser : ___________________________ ☐ Non |
| --- | --- |
| Décision | ☐ Exclusion justifiée + reprise ☐ Passage en Phase 2 |
| Justification |  |
| Commentaires analyste |  |

4. Approbation

| Analyste Nom : ___________________________ Date : ___________________________ Signature : ___________________________ |  | Responsable QC Nom : ___________________________ Date : ___________________________ Signature : ___________________________ |
| --- | --- | --- |