| JUSTIFICATION DE MISE À JOUR DES LIMITES DE CONTRÔLE SST |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Méthode | Date | Version | Statut |  |
| METH-HPLC-CARD-001 | 30/09/2026 | 1.0 | APPROUVÉ |  |

1.  CONTEXTE

Après 2,5 ans de données accumulées, une revue statistique a été conduite pour affiner les limites de contrôle SST de la méthode METH-HPLC-CARD-001.

| Durée totale | 2,5 ans (Avril 2024 – Septembre 2026) |
| --- | --- |
| Site A — Émetteur | 24 mois de données historiques |
| Site B — Récepteur | 6 mois post-transfert |

2.  DONNÉES ANALYSÉES

| Paramètre | %RSD des 6 injections de standard SST |
| --- | --- |
| N total | 200 séries indépendantes |
| Période | Avril 2024 – Septembre 2026 |
| Site A (n) | 150 séries — site émetteur |
| Site B (n) | 50 séries — Site B, post-transfert |

3.  ANALYSE STATISTIQUE

| Paramètre statistique | Valeur | Commentaire |
| --- | --- | --- |
| Distribution | Normale confirmée | Anderson-Darling p = 0,234 |
| Moyenne (μ) | 0,34 % | Centrage nominal de la méthode |
| Écart-type (σ) | 0,09 % | Variabilité within-method |
| Intervalle de tolérance | [0,08 % ; 0,60 %] | 99 % population ¦ 95 % confiance |

4.  DÉCISION

Limite d'alerte OOT recommandée : 0,60 % (vs spécification USP générique : 2,0 %) Justification : Cette limite couvre 99 % de la performance historique avec 95 % de confiance, permettant une détection plus sensible des dérives tout en évitant les faux positifs.

5.  IMPACT RÉGLEMENTAIRE ET OPÉRATIONNEL

| Domaine d'impact | Action requise |
| --- | --- |
| Spécifications produit | Aucune modification |
| Méthode validée | Aucune modification |
| SOP METH-HPLC-CARD-001, §8.2 | Mise à jour des limites de contrôle SST |
| Formation des analystes | Interprétation des nouvelles limites |

6.  SURVEILLANCE POST-MISE À JOUR

Revue trimestrielle des performances vs nouvelles limites - Calcul du Cpk sur les données accumulées par trimestre - Comparaison de la dérive des moyennes mobiles - Déclenchement d'une investigation si Cpk_récepteur < 0,8 × Cpk_émetteur - Mise à jour annuelle du bilan de performance SST

7.  APPROBATIONS

| Rédigé par | Vérifié par | Approuvé par |
| --- | --- | --- |
| Responsable méthode Signature / Date | Responsable qualité Signature / Date | Directeur R&D / QA Signature / Date |