PROTOCOLE DE VALIDATION ANALYTIQUE HPLC

Conforme aux recommandations ICH Q2(R2)

| Produit | Comprimés pelliculés de Metformine chlorhydrate 500 mg |
| --- | --- |
| Principe actif | Metformine chlorhydrate (C₄H₁₁N₅·HCl) |
| Méthode | Dosage du principe actif et des impuretés par HPLC-UV |
| Laboratoire | Laboratoire de Contrôle Qualité – Site de Lyon |
| Version | 1.0 |
| Date | 15 mars 2026 |
| Référence | VAL-HPLC-MET-001 |

# Tableau des revisions

| Version | Date | Modification | Auteur |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 15/03/2026 | Création initiale du protocole | Dr. B. R. Responsable Méthodes |

# Sommaire

(Le sommaire sera généré automatiquement dans Word : Références → Table des matières)

# 1. Objectif

Définir la stratégie et le protocole expérimental pour la validation analytique d'une méthode HPLC-UV utilisée pour :

- Le dosage du principe actif (Metformine chlorhydrate) dans les comprimés finis

- La quantification des impuretés liées au procédé et à la dégradation

Cette validation sera réalisée conformément aux recommandations de l'ICH Q2(R2) "Validation of Analytical Procedures: Text and Methodology", en intégrant une approche statistique rigoureuse pour chaque paramètre évalué.

Objectifs spécifiques :

- Démontrer que la méthode est adaptée à son usage prévu (Analytical Target Profile)

- Quantifier statistiquement la performance de la méthode (linéarité, justesse, fidélité)

- Établir les limites de détection et de quantification avec justification statistique

- Évaluer la robustesse par plan d'expériences et définir l'espace de fonctionnement maîtrisé

- Calculer l'incertitude de mesure élargie pour les décisions de libération de lots

# 2. Domaine d’application

Ce protocole s'applique à la validation de la méthode HPLC-UV référencée METH-HPLC-MET-001, destinée au :

| Type d'analyse | Matrice | Plage de concentration | Usage |
| --- | --- | --- | --- |
| Assay (dosage) | Comprimés finis | 80–120 % de 500 mg/comprimé | Libération de lots, stabilité |
| Impuretés | Comprimés finis | 0,05–1,0 % du principe actif | Contrôle qualité, stabilité |
| Matière première | Poudre de Metformine HCl | 0,1–1,0 mg/mL | Qualification fournisseurs |

Exclusions : Cette méthode n'est pas validée pour les formes liquides, les produits de dégradation forcée au-delà de 10 %, ou les matrices biologiques.

# 3. Références

| Document | Référence | Version |
| --- | --- | --- |
| ICH Q2(R2) Validation of Analytical Procedures | ICH-Harmonised-Guideline | 2023 |
| ICH Q14 Analytical Procedure Development | ICH-Harmonised-Guideline | 2023 |
| Pharmacopée Européenne 11.0 | Monographie 0887 (Metformini hydrochloridum) | 2024 |
| USP <1225> Validation of Compendial Procedures | United States Pharmacopeia | 2024 |
| USP <621> Chromatography | United States Pharmacopeia | 2024 |
| Guide BPF Annexe 11 : Systèmes informatisés | ANSM / EMA | 2022 |
| Procédure interne : Gestion de la validation des méthodes | PRO-VAL-001 | v3.2 |
| Procédure interne : Utilisation de Minitab en environnement GMP | PRO-STAT-005 | v2.1 |

# 4. Responsabilités

| Fonction | Nom | Responsabilités |
| --- | --- | --- |
| Responsable QC | Dr. A. M | Approbation du protocole, revue des résultats, signature du rapport final |
| Analyste principal | M. L. | Réalisation des essais, saisie des données, analyses Minitab initiales |
| Responsable AQ | Mme S. L | Revue indépendante des données, validation finale, gestion des écarts |
| Statisticien support | Dr. P. R | Conseil sur les analyses statistiques, revue des interprétations |
| Responsable IT | M. T. B | Validation du logiciel Minitab, gestion des accès et de l'audit trail |

# 5. Description de la méthode HPLC

5.1 Conditions chromatographiques

| Paramètre | Valeur / Spécification |
| --- | --- |
| Instrument | HPLC Agilent 1260 Infinity II avec détecteur UV-DAD |
| Colonne | Waters XBridge C18, 150 × 4,6 mm, 3,5 µm (Lot #XB2024-087) |
| Phase mobile A | Tampon phosphate 25 mM, pH 3,0 ± 0,05 (ajusté à l'acide phosphorique) |
| Phase mobile B | Acétonitrile HPLC grade |
| Gradient | 0 min: 5% B → 10 min: 30% B → 15 min: 50% B → 18 min: 5% B (rééquilibrage) |
| Débit | 1,0 ± 0,05 mL/min |
| Température colonne | 35 ± 2 °C |
| Température autosampler | 10 ± 2 °C |
| Volume d'injection | 10 ± 0,2 µL |
| Détection | UV à 233 nm (longueur d'onde optimale pour la Metformine) |
| Longueur d'onde de référence | 360 nm (pour correction de ligne de base) |
| Temps d'analyse total | 20 min (incluant rééquilibrage) |

5.2 Préparation des solutions

| Solution | Composition | Conservation |
| --- | --- | --- |
| Standard de référence | Metformine HCl CRS 100 µg/mL dans phase mobile A/B (95:5) | 24 h à 10 °C |
| Solution échantillon | 1 comprimé broyé + phase mobile, agitation 15 min, filtration 0,22 µm | 48 h à 10 °C |
| Solution impuretés | Mélange certifié : Imp_A (N-nitrosodiméthylamine) 0,1 %, Imp_B (melamine) 0,1 % | 1 semaine à -20 °C |
| Blanc | Phase mobile A/B (95:5) seule | Immédiat |

5.3 Paramètres d'intégration (logiciel CDS)

• Seuil de détection de pic : 0,01 % du pic principal

• Largeur minimale de pic : 0,05 min

• Méthode de Baseline : Tangent skim pour pics partiellement résolus

• Calcul des aires : ApexTrack avec correction de pente

• Fenêtre d'identification : ± 0,2 min autour du temps de rétention théorique

# 6. Paramètres de validation

Les paramètres étudiés sont :

Conformément à l'ICH Q2(R2), les paramètres suivants seront évalués :

| Paramètre | Type de méthode | Objectif statistique |
| --- | --- | --- |
| Spécificité | Identification + Quantification | Démontrer l'absence d'interférence significative |
| Linéarité | Quantification | Établir la relation proportionnelle concentration-réponse |
| Justesse | Quantification | Évaluer l'accord avec la valeur de référence (recouvrement) |
| Fidélité | Quantification | Estimer la variabilité (répétabilité + fidélité intermédiaire) |
| LOD / LOQ | Quantification impuretés | Définir les limites de détection/quantification avec justification |
| Robustesse | Toutes | Évaluer la sensibilité aux variations mineures des paramètres |
| Incertitude de mesure | Quantification critique | Calculer l'incertitude élargie pour la gestion du risque décisionnel |

# 7. Spécificité

## 7.1 Objectif

Démontrer que le signal de la Metformine n'est pas significativement affecté par la présence:

- Des impuretés connues (Imp_A, Imp_B)

- Des produits de dégradation (stress tests)

- Des excipients de la formulation (lactose, povidone, stéarate de magnésium)

## 7.2 Plan expérimental

| Échantillon | Composition | n injections | Critère d'évaluation |
| --- | --- | --- | --- |
| Standard pur | Metformine 100 µg/mL | 6 | Aire, temps de rétention, résolution |
| + Imp_A (0,5 %) | Metformine + N-nitrosodiméthylamine | 6 | Résolution ≥ 2,0 ; pas d'interférence sur l'aire |
| + Imp_B (0,5 %) | Metformine + melamine | 6 | Idem |
| Placebo complet | Excipients seuls (sans principe actif) | 6 | Absence de pic au temps de rétention de la Metformine |
| Stress acide | Metformine + HCl 0,1M, 60°C, 2h | 6 | Résolution des pics de dégradation ≥ 1,5 |
| Stress basique | Metformine + NaOH 0,1M, 60°C, 2h | 6 | Idem |
| Stress oxydant | Metformine + H₂O₂ 3%, 25°C, 24h | 6 | Idem |

## 7.3 Analyse statistique dans Minitab

Étape 1 : Comparaison des aires de pics (ANOVA)

Étape 2 : Vérification de la résolution chromatographique

- Stat > Basic Statistics > Display Descriptive Statistics

- Variable : Resolution_Metformine_ImpA

- Statistics : Mean, Standard deviation, 95% C

## 7.4 Critères d'acceptation

| Critère | Valeur limite | Justification |
| --- | --- | --- |
| ANOVA spécificité | p-value ≥ 0,05 | Aucune différence significative d'aire due aux interférences |
| Résolution critique | Rs ≥ 2,0 entre Metformine et impuretés | Conformité USP <621>, garantie de séparation |
| Pureté spectrale (DAD) | Facteur de similarité ≥ 0,999 | Absence de co-élution masquée |
| Blanc placebo | Aire au temps de rétention Metformine < LOQ | Pas d'interférence des excipients |

# 8. Linéarité

## 8.1 Objectif

Démontrer la proportionnalité entre la concentration en Metformine et la réponse chromatographique (aire du pic) sur la plage 50–150 % de la concentration nominale.

## 8.2 Plan expérimental

| Niveau | Concentration (µg/mL) | % de la cible | n réplicats | Total injections |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 50 % | 3 | 3 |
| 2 | 75 | 75 % | 3 | 3 |
| 3 | 100 | 100 % | 3 | 3 |
| 4 | 125 | 125 % | 3 | 3 |
| 5 | 150 | 150 % | 3 | 3 |
| Total |  |  |  | 15 |

Préparation : Dilutions en série à partir d'une solution stock 1 mg/mL, avec pesées indépendantes pour chaque niveau.

Randomisation : Ordre d'injection généré aléatoirement dans Minitab (Calc > Random Data > Sample from Columns).

## 8.3 Analyse statistique dans Minitab

Étape 1 : Ajustement du modèle de régression

Étape 2 : Extraction des paramètres clés

## 8.4 Critères d'acceptation

| Paramètre | Critère | Justification statistique |
| --- | --- | --- |
| Coefficient de détermination (R²) | ≥ 0,999 | La régression explique ≥ 99,9 % de la variabilité des réponses |
| Pente de la régression | p-value < 0,001 | Sensibilité statistiquement significative |
| Test de Lack-of-Fit | p-value ≥ 0,05 | Le modèle linéaire est adéquat ; pas de courbure significative |
| Résidus | Distribution normale, aléatoire, homoscédastique | Validation des hypothèses du modèle (vérification graphique) |
| Ordonnée à l'origine | IC95% contient 0 OU | b |
| Intervalle de confiance de la pente | Largeur relative < 5 % | Précision suffisante de l'estimation de la sensibilité |

## 8.5 Calcul du LOQ basé sur la régression (pré-validation)

# 9. Justesse (Accuracy)

## 9.1 Objectif

Évaluer l'accord entre la valeur moyenne obtenue par la méthode et une valeur de référence acceptée comme vraie, exprimé en pourcentage de recouvrement.

## 9.2 Plan expérimental : Méthode par addition dosée

| Niveau | Concentration théorique (µg/mL) | n préparations indépendantes | Valeur de référence |
| --- | --- | --- | --- |
| Bas | 80 (80 % de 100 µg/mL) | 6 | 80,0 µg/mL (pesée certifiée) |
| Cible | 100 (100 %) | 6 | 100,0 µg/mL |
| Haut | 120 (120 %) | 6 | 120,0 µg/mL |

Protocole de préparation :

- Peser indépendamment la quantité théorique de Metformine HCl CRS pour chaque niveau

- Dissoudre dans la phase mobile, compléter au volume, homogénéiser

- Filtrer sur membrane 0,22 µm PTFE avant injection

- Injecter chaque préparation une fois (la variabilité de préparation inclut la variabilité analytique)

## 9.3 Analyse statistique dans Minitab

Étape 1 : Calcul du recouvrement pour chaque préparation

tape 2 : Statistiques descriptives par niveau

Étape 3 : Test t sur un échantillon pour chaque niveau

## 9.4 Critères d'acceptation

| Niveau | Recouvrement moyen accepté | IC95% du recouvrement | %RSD accepté |
| --- | --- | --- | --- |
| 80 % | 98,0 – 102,0 % | Doit être entièrement dans [97,0 ; 103,0 %] | ≤ 2,0 % |
| 100 % | 98,0 – 102,0 % | Doit être entièrement dans [97,0 ; 103,0 %] | ≤ 2,0 % |
| 120 % | 98,0 – 102,0 % | Doit être entièrement dans [97,0 ; 103,0 %] | ≤ 2,0 % |

Interprétation réglementaire :

# 10. Fidélité

## 10.1 Répétabilité (Precision intra-série)

Objectif : Évaluer la variabilité dans les mêmes conditions opératoires (même analyste, même jour, même instrument).

Plan expérimental :

- 6 injections consécutives d'une même solution de Metformine à 100 µg/mL

- Préparation unique, injections répétées

Analyse Minitab :

Critère d'acceptation :

10.2 Fidélité intermédiaire (Precision inter-séries)

Objectif : Évaluer la variabilité dans des conditions normales d'utilisation (différents jours, analystes).

Design expérimental croisé :

| Facteur | Niveaux | Justification |
| --- | --- | --- |
| Analyste | 2 (A1, A2) | Variabilité inter-opérateurs |
| Jour | 2 (J1, J2) | Variabilité temporelle (réactifs, environnement) |
| Réplicats | 3 par combinaison (A×J) | Estimation de l'erreur pure |

→ Total : 2 × 2 × 3 = 12 préparations indépendantes → 12 injections

Données attendues (concentrations calculées en % de la cible) :

Analyse ANOVA dans Minitab :

Analyse de la variance

| Source | DL | SomCar ajust | CM ajust | Valeur F | Valeur de p |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| analyste | 1 | 0,03000 | 0,03000 | 0,35 | 0,573 |
| Jour | 1 | 2,25333 | 2,25333 | 26,00 | 0,001 |
| analyste*Jour | 1 | 0,85333 | 0,85333 | 9,85 | 0,014 |
| Erreur | 8 | 0,69333 | 0,08667 |  |  |
| Total | 11 | 3,83000 |  |  |  |

Récapitulatif du modèle

| S | R carré | R carré (ajust) | R carré (prév) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,294392 | 81,90% | 75,11% | 59,27% |

Calcul des indicateurs de fidélité :

Critères acceptation :

# 11. Limite de détection et de quantification

## 11.1 Méthode de calcul (recommandée ICH Q2(R2))

Utilisation de la méthode basée sur l'écart-type des résidus de la régression et la pente de la courbe d'étalonnage :

où :

- σ = écart-type résiduel de la régression (S dans Model Summary de Minitab)

- S = pente de la courbe d'étalonnage

## 11.2 Procédure de calcul dans Minitab

Étape 1 : Récupérer les paramètres de la régression de linéarité

Étape 2 : Calculer LOD et LOQ

Étape 3 : Exprimer en % de la concentration cible

## 11.3 Vérification expérimentale du LOQ

Protocole :

- Préparer 6 réplicats indépendants à la concentration LOQ calculée

- Injecter et calculer la concentration via la courbe d'étalonnage

- Évaluer :

  - %RSD (fidélité au LOQ) : critère ≤ 10 %

  - Recouvrement moyen (justesse au LOQ) : critère 80–120 %

Décision :

- Si les critères sont satisfaits → LOQ validé

- Si échec → réévaluer le LOQ à un niveau supérieur et re-tester

## 11.4 Critères d'acceptation

| Paramètre | Critère | Justification |
| --- | --- | --- |
| LOD calculé | ≤ 1,0 % de la concentration cible | Sensibilité suffisante pour détecter les impuretés à faible niveau |
| LOQ validé | ≤ 3,0 % de la concentration cible | Quantification fiable des impuretés proches des limites de spécification |
| Fidélité au LOQ | %RSD ≤ 10 % | Variabilité acceptable au niveau de quantification minimal |
| Justesse au LOQ | Recouvrement 80–120 % | Exactitude suffisante pour les décisions réglementaires |

# 12. Robustesse

12.1 Objectif

Évaluer la capacité de la méthode à rester inchangée lors de petites variations délibérées des paramètres chromatographiques, et définir les limites de contrôle opérationnelles.

12.2 Facteurs et variations testées

| Facteur | Niveau nominal | Variation testée (-) | Variation testée (+) | Justification opérationnelle |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| % Acétonitrile initial | 5,0 % | 4,0 % | 6,0 % | Variabilité de préparation phase mobile |
| pH phase aqueuse | 3,0 | 2,8 | 3,2 | Précision mesure/tamponnage |
| Température colonne | 35 °C | 33 °C | 37 °C | Fluctuations four/ambiance labo |
| Débit | 1,0 mL/min | 0,9 mL/min | 1,1 mL/min | Calibration pompe, usure |
| Longueur d'onde | 233 nm | 231 nm | 235 nm | Calibration détecteur UV |
| Volume injection | 10 µL | 9 µL | 11 µL | Précision injecteur automatique |

## 12.3 Design expérimental : Plan de Plackett-Burman

Justification : Permet d'évaluer 6 facteurs avec seulement 12 essais (+ 3 points centraux), idéal pour le criblage de robustesse.

Création du plan dans Minitab :

Matrice expérimentale générée (extrait en unités codées) :

| Run | %ACN | pH | Temp | Débit | λ | Volume | Type |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | +1 | -1 | +1 | -1 | +1 | -1 | PB |
| 2 | -1 | +1 | +1 | +1 | -1 | +1 | PB |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 13* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Centre |

*Points centraux (conditions nominales, répétés 3 fois)

12.4 Réponses mesurées

| Code | Réponse | Critère d'acceptation | Type |
| --- | --- | --- | --- |
| Y₁ | Résolution Metformine/Imp_A | ≥ 2,0 | À maximiser |
| Y₂ | Temps de rétention Metformine | 5,0 ± 0,5 min | À cibler |
| Y₃ | Facteur de queue Metformine | 0,8 – 1,5 | À contraindre |
| Y₄ | Aire du pic Metformine | RSD ≤ 2 % sur les points centraux | À surveiller |

## 12.5 Analyse statistique dans Minitab

Étape 1 : Analyse des effets pour chaque réponse

Étape 2 : Interprétation des résultats

- Seuil de significativité : α = 0,10 (plus tolérant pour la robustesse)

- Effet significatif si p-value < 0,10 ET amplitude pratique non négligeable

Étape 3 : Définition des limites de contrôle opérationnelles Pour chaque facteur avec effet significatif ou tendanciel :

## 12.6 Critères d'acceptation

| Critère | Valeur limite | Interprétation |
| --- | --- | --- |
| Effets statistiques | Aucun effet significatif (p ≥ 0,10) sur les réponses critiques | Méthode robuste aux variations testées |
| OU | Effets significatifs mais amplitude pratique négligeable (ex : ΔRs < 0,1 pour Δ%ACN = ±1 %) | Variabilité maîtrisée, limites de contrôle définies |
| Points centraux | %RSD ≤ 2 % sur les 3 réplicats centraux pour l'aire du pic | Stabilité du système pendant l'étude |
| Limites de contrôle | Définies et documentées pour chaque facteur critique | Opérationnalisation de la robustesse en routine |

# 13. Critères d'acceptation globaux

La méthode sera considérée comme validée si et seulement si tous les critères suivants sont satisfaits :

| Paramètre | Critère d'acceptation | Statut (à remplir) |
| --- | --- | --- |
| Spécificité | ANOVA p ≥ 0,05 ; Rs ≥ 2,0 ; pureté spectrale ≥ 0,999 | ☐ Satisfait / ☐ Non satisfait |
| Linéarité | R² ≥ 0,999 ; Lack-of-Fit p ≥ 0,05 ; résidus aléatoires | ☐ Satisfait / ☐ Non satisfait |
| Justesse | Recouvrement 98–102 % à chaque niveau ; IC95% dans [97 ; 103 %] | ☐ Satisfait / ☐ Non satisfait |
| Répétabilité | %RSD ≤ 1,0 % (assay) ; ≤ 2,0 % (impuretés) | ☐ Satisfait / ☐ Non satisfait |
| Fidélité intermédiaire | %RSD ≤ 2,0 % ; décomposition de variance documentée | ☐ Satisfait / ☐ Non satisfait |
| LOQ | Validé expérimentalement ≤ 3,0 % ; %RSD ≤ 10 % ; recouvrement 80–120 % | ☐ Satisfait / ☐ Non satisfait |
| Robustesse | Aucun effet critique significatif OU limites de contrôle définies | ☐ Satisfait / ☐ Non satisfait |
| Incertitude de mesure | Calculée et documentée ; utilisée pour la gestion du risque | ☐ Satisfait / ☐ Non satisfait |

Décision finale :

# 14. Gestion des écarts et investigations

## 14.1 Définition d'un écart

Tout résultat ne respectant pas un critère d'acceptation défini dans ce protocole, ou toute déviation par rapport au plan expérimental décrit.

## 14.2 Procédure de gestion

## 14.3 Critères d'exclusion statistique (stricts)

- Une valeur ne peut être exclue sur la seule base d'un test statistique. L'exclusion requiert :  Une cause racine technique documentée (ex : bulle dans l'injecteur, pic mal intégré)

- Un test statistique confirmatoire (ex : test de Grubbs, p < 0,01)

- L'approbation du Responsable QC et du Responsable AQ

Référence : FDA Guidance for Industry: Investigating Out-of-Specification (OOS) Test Results for Pharmaceutical Production, 2006.

# 15. Documentation et archivage

## 15.1 Livrables attendus

| Document | Format | Responsable | Échéance |
| --- | --- | --- | --- |
| Rapport de validation complet | PDF + Word éditable | Analyste principal | J+15 après fin des essais |
| Projet Minitab avec analyses | .MPJ (verrouillé) | Analyste principal | J+5 après fin des essais |
| Données brutes chromatographiques | .CDF + .CSV (signées électroniquement) | Analyste | Immédiat après chaque série |
| Registre des écarts | Formulaire DEV-001 signé | Responsable QC | En continu |
| Rapport d'investigation (si écart) | PDF signé | Responsable AQ | J+5 après détection écart |

## 15.2 Traçabilité ALCOA+

Toutes les données et analyses doivent respecter les principes ALCOA+ :

| Principe | Application concrète dans ce protocole |
| --- | --- |
| Attribuable | Chaque saisie Minitab commentée avec initiales et date |
| Lisible | Export des graphiques en haute résolution (300 dpi minimum) |
| Contemporané | Saisie des résultats dans le cahier de labo au moment de l'analyse |
| Original | Conservation des fichiers bruts CDS et Minitab en version non modifiable |
| Exact | Double vérification des calculs critiques (LOD/LOQ, incertitude) |
| + Complet | Archivage de tous les essais, y compris ceux exclus avec justification |
| + Cohérent | Chronologie logique des opérations documentée |
| + Endurant | Archivage électronique sur serveur sécurisé avec sauvegarde quotidienne |
| + Disponible | Accès aux données pour inspection dans un délai < 24 h |

## 15.3 Archivage

- Durée : 10 ans après la fin de vie commerciale du produit (conformité BPF)

- Support : Serveur sécurisé du laboratoire + sauvegarde externe hors-site

- Accès : Restreint aux personnels autorisés ; audit trail activé

# 16. Conclusion

La méthode HPLC-UV pour le dosage de la Metformine chlorhydrate et de ses impuretés sera considérée comme validée si l'ensemble des critères d'acceptation définis dans ce protocole sont satisfaits, et si toutes les analyses statistiques ont été réalisées, interprétées et documentées conformément aux recommandations de l'ICH Q2(R2).

Cette validation s'inscrit dans une approche de cycle de vie analytique (ICH Q14) : les données générées alimenteront la surveillance continue de la méthode en routine (Continued Process Verification), garantissant sa performance dans le temps.

Prochaines étapes post-validation :

- Transfert de la méthode vers le laboratoire de production (si applicable)

- Intégration dans le système de gestion documentaire (SOP METH-HPLC-MET-001)

- Formation des analystes QC à l'application de la méthode et à l'interprétation des SST statistiques

- Mise en place du plan de surveillance continue (cartes de contrôle sur paramètres critiques)

# 17. Annexes

Annexe A : Fiches de préparation des solutions

(Modèles à compléter pour chaque niveau de linéarité, justesse, LOQ)

Annexe B : Modèle de feuille de saisie des données Minitab

Annexe C : Checklist de validation Minitab (conformité 21 CFR Part 11)

Annexe E : Modèle de rapport de validation (sommaire type)

# 18. Approbations

| Fonction | Nom | Signature | Date |
| --- | --- | --- | --- |
| Analyste principal | M. L. D | __________________ | __________ |
| Responsable QC | Dr. A. M | __________________ | __________ |
| Responsable AQ | Mme S. L | __________________ | __________ |
| Statisticien support | Dr. P. R | __________________ | __________ |
| Responsable Production (si transfert) | M. J. M | __________________ | __________ |

Note : La validation n'est effective qu'après signature de l'ensemble des parties prenantes listées ci-dessus.

Document contrôlé – Toute reproduction ou modification non autorisée est interdite
Référence : VAL-HPLC-MET-001 v1.0 – Page 1 sur 24