# PROTOCOLE DE VALIDATION ANALYTIQUE HPLC

Conforme aux recommandations ICH Q2(R2)

Produit : __________________________

Principe actif : _____________________

Méthode : Dosage / Impuretés par HPLC

Laboratoire : ________________________

Version : 1.0

Date : _______________________________

# Tableau des révisions

| Version | Date | Modification | Auteur |
| --- | --- | --- | --- |
| ________________ | ________________ | ________________ | ________________ |
| ________________ | ________________ | ________________ | ________________ |
| ________________ | ________________ | ________________ | ________________ |

# Sommaire

(Le sommaire sera généré automatiquement dans Word : Références → Table des matières)

# 1. Objectif

Définir la stratégie et le protocole expérimental pour la validation analytique

d'une méthode HPLC utilisée pour le dosage du principe actif ou des impuretés

dans un produit pharmaceutique conformément aux recommandations ICH Q2(R2).

# 2. Domaine d’application

Ce protocole s’applique à la validation d’une méthode HPLC

destinée au contrôle qualité des matières premières ou produits finis

dans le laboratoire de contrôle analytique.

# 3. Références

ICH Q2(R2) Validation of Analytical Procedures

Pharmacopée Européenne

USP <1225> Validation of Compendial Procedures

Guidelines internes du laboratoire

# 4. Responsabilités

Responsable QC : approbation du protocole

Analyste : réalisation des essais

Responsable AQ : revue et validation finale

# 5. Description de la méthode HPLC

Colonne chromatographique : ____________________

Phase mobile : _________________________________

Débit : _______________________________________

Température colonne : _________________________

Volume d’injection : __________________________

Détecteur : __________________________________

Longueur d’onde : ____________________________

# 6. Paramètres de validation

Les paramètres étudiés sont :

- Spécificité

- Linéarité

- Justesse

- Fidélité

- Limite de détection (LOD)

- Limite de quantification (LOQ)

- Robustesse

# 7. Linéarité

Objectif : démontrer la proportionnalité entre la concentration et la réponse.

Plan expérimental :

Préparer au minimum 5 niveaux de concentration couvrant 80–120% de la

concentration nominale.

Exemple :

10 – 20 – 40 – 60 – 80 µg/mL

Chaque niveau sera injecté 3 fois.

Analyse statistique :

Régression linéaire dans Minitab

Stat → Regression → Fit Regression Model

Critères :

R² ≥ 0.99

p-value pente < 0.05

Test Lack-of-Fit non significatif

# 8. Justesse (Accuracy)

Méthode : addition dosée.

Niveaux :

80 %, 100 %, 120 %

Nombre de répétitions :

n = 3 par niveau

Calcul :

% Recovery = (Cmesurée / Cthéorique) × 100

Critère :

98 – 102 %

# 9. Fidélité

9.1 Répétabilité

Six injections d’une même solution.

Critère :

RSD ≤ 2 %

Analyse Minitab :

Stat → Basic Statistics → Display Descriptive Statistics

9.2 Précision intermédiaire

Étudier l’effet :

- analyste

- jour

Analyse :

Stat → ANOVA → General Linear Model

# 10. Limite de détection et de quantification

Calcul basé sur la pente de la courbe de calibration.

LOD = 3.3 σ / S

LOQ = 10 σ / S

σ : écart-type des résidus

S : pente de la régression

Calcul dans Minitab :

Calc → Calculator

# 11. Robustesse

Étudier l'effet de petites variations de paramètres chromatographiques.

Facteurs :

- % phase organique ±2 %

- pH ±0.2

- débit ±0.1 mL/min

Plan expérimental :

plan factoriel 2³

Analyse :

Stat → DOE → Factorial → Analyze Factorial Design

# 12. Critères d’acceptation

Linéarité : R² ≥ 0.99

Justesse : 98 – 102 %

Répétabilité : RSD ≤ 2 %

Robustesse : pas d’effet significatif

# 13. Documentation

Les résultats seront documentés dans le rapport de validation incluant :

- tableaux de résultats

- graphiques Minitab

- conclusions statistiques

# 14. Conclusion

La méthode sera considérée comme validée si tous les critères

d’acceptation sont respectés.

# Approbations

| Fonction | Nom | Signature / Date |
| --- | --- | --- |
| Analyste | ________________ | ________________ |
| Responsable QC | ________________ | ________________ |
| Responsable AQ | ________________ | ________________ |