CHAPITRE 8

Maîtrise Statistique des Procédés (MSP/SPC)

Appliquée à l'HPLC Pharmaceutique

“ En routine HPLC, attendre un résultat OOS pour agir, c'est comme attendre l'incendie pour installer un détecteur de fumée. La MSP, c'est la surveillance continue qui transforme la qualité réactive en maîtrise proactive. — Principe fondateur du SPC en contexte pharmaceutique

| Référentiels couverts ICH Q10 — Pharmaceutical Quality System ICH Q2(R2) — Analytical Validation FDA CPV Guidance (2011) ISO 7870 — Control Charts Minitab 21 — SPC Toolset | Outils MSP abordés Cartes I-MR (données individuelles) Cartes Xbar-R (sous-groupes) EWMA (mémoire exponentielle) CUSUM (sommes cumulées) Règles Nelson / Western Electric | Compétences développées Sélectionner KPI HPLC critiques Configurer cartes Minitab Interpréter signaux OOT Gérer alertes par procédure GMP Intégrer dans CPV ICH Q10 |
| --- | --- | --- |

# 8.1 Objectifs d'apprentissage

La Maîtrise Statistique des Procédés appliquée à l'HPLC est une discipline qui réclame une double compétence : comprendre la statistique des cartes de contrôle d'une part, et comprendre en profondeur les sources de variabilité spécifiques aux systèmes chromatographiques d'autre part. Ce chapitre vous guide à travers les six compétences fondamentales que tout analyste ou responsable qualité doit maîtriser pour déployer un programme MSP efficace en laboratoire pharmaceutique.

| # | Objectif | Outil Minitab associé | Contexte réglementaire |
| --- | --- | --- | --- |
| OA1 | Sélectionner les KPI critiques HPLC alignés sur l'ATP et les risques analytiques | Graphiques de tendance, histogrammes | ICH Q14 — Analytical Procedure Development |
| OA2 | Choisir et configurer le type de carte de contrôle adapté à chaque paramètre HPLC | Stat > Control Charts > I-MR, Xbar-R, EWMA, CUSUM | ISO 7870, AIAG SPC 2nd Ed. |
| OA3 | Interpréter les signaux statistiques (Nelson/WE) pour détecter dérives précoces | Règles de détection automatiques Minitab | FDA Guidance Process Validation Stage 3 |
| OA4 | Gérer les alertes OOT selon procédure structurée : technique, statistique, documentaire | Assistant ANOVA, capability analysis | 21 CFR Part 211.192 — OOS/OOT investigation |
| OA5 | Intégrer la MSP dans le CPV (Continued Process Verification) selon ICH Q10 | Multi-Vari Charts, Time Series Plots | ICH Q10 — Continued Process Verification |
| OA6 | Automatiser surveillance MSP via macros Minitab et tableaux de bord GMP | Macros Minitab, Worksheet Scripts | EMA GMP Annex 11 — data integrity |

# 8.2 Fondements de la MSP appliquée à l'HPLC

## 8.2.1 Pourquoi la MSP est-elle nécessaire en HPLC pharmaceutique ?

Pour comprendre l'utilité de la MSP, commençons par un constat simple mais souvent ignoré : en HPLC, même une méthode parfaitement validée peut produire des résultats non fiables si le système de mesure dérive dans le temps. La validation analytique (ICH Q2) photographie la performance de la méthode à un instant T. La MSP, elle, surveille cette performance en continu, série après série, jour après jour.

Imaginons un système HPLC utilisé quotidiennement pour le contrôle libératoire d'un principe actif. La colonne chromatographique vieillit progressivement — son efficacité diminue, sa sélectivité évolue légèrement. La lampe UV du détecteur s'use — son intensité décroît graduellement, introduisant un biais proportionnel qui s'aggrave au fil des semaines. La phase mobile est préparée par différents analystes — de légères variations de pH ou de proportion organique créent une variabilité inter-batch. Aucun de ces phénomènes n'est visible sur un résultat individuel. Mais collectivement, ils dégradent la qualité des données analytiques de façon insidieuse.

|  | La MSP ne cherche pas à remplacer le jugement humain de l'analyste. Elle lui fournit les yeux statistiques pour voir ce que l'inspection visuelle d'un résultat isolé ne peut pas révéler : les tendances, les cycles, les dérives progressives qui précèdent les vrais problèmes. |
| --- | --- |

D'un point de vue réglementaire, la FDA et l'EMA ont progressivement convergé vers une exigence explicite de surveillance continue. Le Stage 3 de la Guidance FDA sur la Process Validation (2011) stipule clairement que des techniques d'analyse statistique — dont les cartes de contrôle — doivent être utilisées pour garantir la fiabilité des données analytiques sur lesquelles reposent les décisions de libération. ICH Q10 va encore plus loin en introduisant le concept de Continued Process Verification (CPV) comme pilier du système pharmaceutique qualité.

## 8.2.2 La variabilité en HPLC : ce que la MSP doit surveiller

Toute carte de contrôle repose sur une décomposition fondamentale de la variabilité : causes communes (variabilité inhérente, aléatoire, acceptable) et causes spéciales (événements assignables, signaux, à investiguer). En HPLC, cette distinction prend une signification concrète très précise.

Les causes communes représentent la variabilité normale du système dans son état de maîtrise : petites fluctuations d'injection à injection, variations thermiques mineures, bruit électronique du détecteur, légères différences de préparation entre réplicats. Cette variabilité est stable, prévisible, quantifiable — elle définit les limites naturelles du procédé. Une carte de contrôle dont tous les points sont dans ses limites naturelles indique un système sous contrôle statistique.

Les causes spéciales, en revanche, sont des événements discernables statistiquement : la colonne chromatographique qui a subi un choc de pression, un lot de phase mobile préparé avec un tampon de pH incorrect, un analyste qui a changé de protocole de pesée sans déclarer la modification, une coupure de courant suivie d'un redémarrage de la pompe. Ces événements produisent des signatures caractéristiques sur les cartes de contrôle — points hors limites, tendances, cycles — que les règles de détection de Nelson ou de Western Electric permettent d'identifier avant que le problème ne produise un résultat OOS.

| Type de variabilité | Source typique en HPLC | Signature sur carte | Action |
| --- | --- | --- | --- |
| Cause commune | Bruit électronique détecteur, fluctuations thermiques mineures, variabilité d'injection (< ±0.3%) | Points dans les limites, distribution normale | Aucune action. Surveiller la capabilité Cp/Cpk |
| Cause spéciale : dérive | Vieillissement colonne, dégradation lampe UV, dérive pompe | 7+ points consécutifs en montée ou descente (règle Nelson N2) | Investigation instrumentale. Entretien préventif accéléré |
| Cause spéciale : saut | Remplacement colonne (nouveau lot), changement réactif, mise à jour firmware | Point isolé > 3σ ou rupture de niveau | Vérifier le changement. Revalider si impact sur Cp |
| Cause spéciale : cycle | Variations climatisation saisonnières, changement d'analyste régulier, PM mensuel | Pattern périodique sur la carte | Identifier la périodicité. Corriger la cause environnementale |
| Cause spéciale : instabilité | Injecteur défaillant, fuite capillaire, contamination vial | Variance excessive, points alternants (règle Nelson N5) | Arrêt système. Diagnostic technique immédiat |

| ! | PRINCIPE FONDATEUR : Une carte de contrôle ne remplace pas le SST (System Suitability Test). Le SST vérifie la conformité instrumentale avant chaque série. La carte de contrôle surveille la stabilité de ces mêmes paramètres au fil du temps. Les deux sont complémentaires et obligatoires en contexte GMP. |
| --- | --- |

## 8.2.3 Le cycle vertueux MSP-HPLC

La puissance de la MSP réside dans sa capacité à s'inscrire dans un cycle d'amélioration continue. Loin d'être une simple addition bureaucratique au dossier analytique, elle constitue le moteur data-driven du Pharmaceutical Quality System décrit par ICH Q10.

Cycle vertueux MSP → qualité analytique HPLC

PHASE 1 — ÉTABLISSEMENT (première mise en place)

Collecter 20-25 points de référence en condition 'nominale' (système qualifié, colonne neuve)

Calculer les limites de contrôle naturelles : X̄ ± 3σ pour la carte de valeurs, D₄R̄ pour la carte R

Valider la normalité des données (test Anderson-Darling dans Minitab)

PHASE 2 — SURVEILLANCE CONTINUE

Ajouter chaque nouveau résultat SST (k', N, Rs, As, %CV) à la carte

Appliquer les règles de détection automatiques configurées dans Minitab

Générer une alerte OOT à chaque signal détecté

PHASE 3 — INVESTIGATION ET ACTION

Analyser la nature du signal (cause commune extrême vs cause spéciale réelle)

Identifier et éliminer la cause racine (RCA : 5M, Ishikawa, Why-Why)

Documenter dans le LIMS/QMS selon les exigences 21 CFR Part 211

PHASE 4 — RECALIBRATION DES LIMITES

Après amélioration confirmée : recalculer les limites avec les nouvelles données

Les nouvelles limites sont plus étroites → détection plus précoce des futures dérives

Contribuer au Continued Process Verification (CPV) annuel

# 8.3 Sélection des KPI critiques HPLC pour la surveillance MSP

## 8.3.1 L'Analytical Target Profile (ATP) comme boussole de sélection

La sélection des KPI à surveiller n'est pas arbitraire. Elle doit être guidée par l'Analytical Target Profile (ATP), concept introduit par ICH Q14 (2023), qui définit les exigences de performance minimales que la méthode doit satisfaire pour être apte à son usage. Concrètement, l'ATP stipule les niveaux de précision, de justesse et de robustesse requis — c'est lui qui détermine quels paramètres, s'ils dérivent, compromettraient l'intégrité du résultat analytique.

Imaginez que votre méthode de dosage HPLC d'un principe actif ait un ATP qui exige une incertitude de mesure U ≤ 2.0% LC. Vous savez depuis l'étude MSA (Chapitre 7) que la reproductibilité contribue pour 67% à cette incertitude, et que le facteur de rétention k' est un prédicteur clé de la stabilité de la séparation. L'ATP vous dit donc : surveillez en priorité les paramètres qui contribuent le plus à l'incertitude, et les indicateurs précoces de dérive de la séparation chromatographique.

| KPI HPLC | Paramètre surveillé | Lien ATP / risque | Fréquence MSP | Type de carte recommandée |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Facteur de rétention k' | (tR − t0) / t0 — rétention relative du composé principal | Sélectivité, résolution des impuretés → risque d'interférence | Chaque série (SST) | I-MR |
| Nombre de plateaux N | Efficacité colonne : N = 5.54 × (tR/W½)² | Séparation des pics proches → risque de mauvaise intégration | Chaque série (SST) | I-MR |
| Facteur de symétrie As | Asymétrie du pic principal : As = W0.05 / (2×f) | Précision de l'intégration → risque de biais de mesure | Chaque série (SST) | I-MR |
| Résolution Rs | Rs = 2(tR2−tR1) / (W1+W2) entre composé cible et impureté clé | Séparation impureté → risque de quantification incorrecte | Chaque série (SST) | I-MR |
| Réponse MRC (%CV) | Coefficient de variation des 5-6 injections MRC (System Precision) | Répétabilité injecteur → risque de faux OOS | Chaque série (SST) | I-MR ou Xbar-R |
| Pression colonne (bar) | Pression en tête de colonne à débit constant | Obstruction, dégradation phase stationnaire → risque de décrochage | Quotidien (système connecté) | I-MR avec spec engineering |
| Temps de rétention tR absolu | Temps de rétention du composé principal en minutes | Dérive phase mobile, température, débit → risque de mauvaise identification | Chaque série (SST) | EWMA (dérive lente) |
| Biais dosage (MRC quotidien) | Ecart mesure MRC vs valeur assignée, en % LC | Justesse globale → risque de libération NC | Chaque série | CUSUM (biais cumulé) |

## 8.3.2 Priorisation par matrice risque-sensibilité

Tous les KPI ne méritent pas la même attention ni le même type de carte. Une matrice risque-sensibilité permet de prioriser l'effort de surveillance en croisant deux dimensions : l'impact d'une dérive (conséquences sur la qualité du résultat) et la sensibilité de détection (facilité à détecter précocement la dérive).

| KPI | Impact dérive (1-5) | Sensibilité détection (1-5) | Priorité MSP | Carte recommandée |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Biais MRC quotidien | 5 — Résultat de dosage directement biaisé | 4 — Visible sur quelques séries | ★★★★★ | CUSUM + règle Nelson N1 |
| Résolution Rs impureté clé | 5 — Impureté non détectée = risque patient | 3 — Dérive progressive colonne | ★★★★★ | I-MR + règle N2 (tendance) |
| Facteur de rétention k' | 4 — Mauvaise identification composite | 4 — Réactif rapidement | ★★★★ | I-MR + règle N2 |
| Nombre de plateaux N | 4 — Intégration dégradée | 3 — Dérive lente colonne | ★★★★ | EWMA (λ=0.2) |
| Facteur de symétrie As | 3 — Biais intégration | 4 — Détectable rapidement | ★★★ | I-MR |
| Pression colonne | 3 — Préventif (avant défaillance) | 5 — Trend très visible | ★★★ | I-MR + règle N2 |
| %CV injections (SST) | 3 — Répétabilité injecteur | 5 — Instantané | ★★★ | I-MR |
| Temps de rétention absolu | 2 — Informatif, moins critique | 3 — Dérive très lente | ★★ | EWMA (détection dérive lente) |

# 8.4 Types de cartes de contrôle et leur application en HPLC

## 8.4.1 La carte I-MR (Individus — Étendues Mobiles) — Le cheval de bataille du laboratoire

La carte I-MR est de loin la plus utilisée en laboratoire HPLC. La raison est simple : la plupart des paramètres analytiques sont mesurés une seule fois par série — une injection du MRC pour le biais, une valeur de Rs calculée par la méthode SST. Il n'y a pas de sous-groupe naturel. La carte I (Individuals) trace chaque valeur individuelle, et la carte MR (Moving Range) trace la variation absolue entre mesures consécutives, estimant ainsi la variabilité à court terme.

|  | En HPLC pharmaceutique, la majorité des KPI de surveillance sont des singletons par série : une valeur de k', une valeur de Rs, un biais MRC. La carte I-MR est donc le premier réflexe. Elle ne nécessite qu'un seul point par série et produit des limites de contrôle robustes dès 20-25 points. |
| --- | --- |

### Calcul des limites pour la carte I-MR

UCL_I = X̄ + 3 × (MR̄ / d₂) et LCL_I = X̄ − 3 × (MR̄ / d₂) avec d₂ = 1.128 pour n=2 (constante de Shewhart). MR̄ = moyenne des étendues mobiles.

UCL_MR = D₄ × MR̄ = 3.267 × MR̄ et LCL_MR = 0 (pour n=2) D₄ = 3.267 est la constante de Shewhart pour n=2. La LCL de la carte MR est toujours 0 pour n=2.

Il est crucial de comprendre que les limites de contrôle I-MR estiment la variabilité à COURT terme (d'une série à la suivante), pas la variabilité totale sur toute la période de collecte. Cela les rend particulièrement sensibles aux dérives et aux sauts, car une dérive prolongée n'est pas capturée dans MR̄ si les points se déplacent lentement.

### Exemple d'application : surveillance du facteur k' d'une colonne C18

| Série # | Date | k' (valeur SST) | MR (étendue mobile) | Signal détecté ? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Semaine 1 | 3.421 | — | — |
| 2 | Semaine 1 | 3.456 | 0.035 | — |
| 3 | Semaine 2 | 3.412 | 0.044 | — |
| 4 | Semaine 2 | 3.478 | 0.066 | — |
| 5 | Semaine 3 | 3.445 | 0.033 | — |
| 6 | Semaine 3 | 3.389 | 0.056 | — |
| 7 | Semaine 4 | 3.502 | 0.113 | — |
| 8 | Semaine 4 | 3.467 | 0.035 | — |
| 9 | Semaine 5 | 3.521 | 0.054 | — |
| 10 | Semaine 5 | 3.489 | 0.032 | — |
| ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ |
| 25 | Semaine 13 | 3.612 | 0.041 | — ← X̄=3.461, MR̄=0.052 |
| 26 | Semaine 13 | 3.645 | 0.033 | ⚠ Nelson N2 (point 3/7) |
| 27 | Semaine 14 | 3.671 | 0.026 | ⚠ Nelson N2 (point 4/7) |
| 28 | Semaine 14 | 3.698 | 0.027 | ⚠ Nelson N2 (point 5/7) |
| 29 | Semaine 15 | 3.723 | 0.025 | ⚠ Nelson N2 (point 6/7) |
| 30 | Semaine 15 | 3.751 | 0.028 | ALARME Nelson N2 — 7 pts montants |

Dans cet exemple, la carte I-MR détecte une dérive progressive du facteur k' entre les semaines 13 et 15, bien avant que la valeur ne sorte des limites UCL/LCL absolues. La règle de Nelson N2 (7 points consécutifs dans la même direction) est déclenchée à la série 30. Sans la MSP, cette dérive n'aurait été visible qu'au moment où k' aurait franchi le seuil SST — soit plusieurs semaines plus tard et plusieurs dizaines de lots analysés.

## 8.4.2 La carte Xbar-R (Moyennes — Étendues) — Pour les données en sous-groupes

Lorsque plusieurs mesures sont réalisées dans les mêmes conditions au sein d'une même série — par exemple, 5 injections du MRC sur un même vial pour le calcul du %CV SST — on dispose d'un sous-groupe de taille n. La carte Xbar-R trace les moyennes des sous-groupes (Xbar) et les étendues intra-groupe (R), et est plus puissante que la carte I-MR pour détecter les petits déplacements de la moyenne.

UCL_Xbar = X̄̄ + A₂ × R̄ et LCL_Xbar = X̄̄ − A₂ × R̄ A₂ dépend de la taille du sous-groupe n. Exemple : A₂(n=5) = 0.577. R̄ = moyenne des étendues intra-sous-groupes.

UCL_R = D₄ × R̄ et LCL_R = D₃ × R̄ D₄(n=5) = 2.114, D₃(n=5) = 0 (pour n ≤ 6). Constantes tabulées dans AIAG SPC Reference Manual.

En pratique HPLC, la carte Xbar-R est pertinente pour surveiller le %CV des injections de précision système (5-6 injections MRC) ou le biais moyen sur plusieurs préparations indépendantes d'une même série. Elle est moins utile pour les paramètres chromatographiques comme k' ou N, qui sont habituellement mesurés en singleton.

## 8.4.3 La carte EWMA — Détection des dérives lentes

La carte EWMA (Exponentially Weighted Moving Average — Moyenne Mobile à Pondération Exponentielle) est un outil sophistiqué particulièrement adapté aux phénomènes de dérive lente, caractéristiques du vieillissement des colonnes HPLC, de l'usure des lampes UV ou de la dégradation progressive des réactifs. Contrairement à la carte I-MR qui ne considère que le point actuel, l'EWMA attribue un poids à tous les points passés — les plus récents pesant plus lourd que les anciens.

z_t = λ × x_t + (1−λ) × z_{t−1} λ = paramètre de lissage (0 < λ ≤ 1). λ faible (0.05-0.20) = grande mémoire = détection dérives lentes. λ élevé (0.3-0.5) = mémoire courte ≈ carte I-MR.

Le paramètre λ est le cœur de la carte EWMA. Pour la surveillance des colonnes HPLC — où une dérive typique se produit sur 50 à 150 injections — un λ de 0.1 à 0.2 est recommandé. Cela signifie que la valeur actuelle contribue à hauteur de 10-20% à la statistique, tandis que les 80-90% restants proviennent de la mémoire historique pondérée. La carte 'accumule' les petits changements successifs et les rend visibles bien avant qu'ils ne produisent un point hors limite sur une carte I-MR.

Recommandations pratiques pour le choix de λ en HPLC

λ = 0.05 - 0.10 → Surveillance des dérives très lentes (vieillissement colonne sur 3-6 mois)

Exemple : dérive du temps de rétention absolu tR due au vieillissement phase stationnaire

Avantage : détection de dérives imperceptibles sur la carte I-MR

Inconvénient : lenteur de réaction aux sauts brusques

λ = 0.20 → Recommandation standard pour la surveillance HPLC en routine

Bon équilibre entre détection des dérives et réactivité aux changements soudains

Utilisé pour : biais MRC quotidien, dérive de la résolution Rs

λ = 0.30 - 0.50 → Surveillance des paramètres réactifs à court terme

Exemple : %CV système precision, facteur de symétrie As

Comportement similaire à la carte I-MR avec légère mémoire

## 8.4.4 La carte CUSUM — La mémoire absolue du biais cumulé

La carte CUSUM (Cumulative Sum — Sommes Cumulées) est l'outil de référence pour détecter un petit biais persistant qui s'accumule dans le temps. Elle est particulièrement précieuse pour surveiller le biais du dosage MRC quotidien en HPLC : un biais de +0.15% LC sur 20 séries consécutives ne sera jamais détecté par une carte I-MR (chaque point est dans les limites), mais la CUSUM l'accumulera progressivement et déclenchera une alarme.

C⁺_t = max[0, (x_t − μ₀ − k) + C⁺_{t−1}] et C⁻_t = min[0, (x_t − μ₀ + k) + C⁻_{t−1}] μ₀ = valeur cible (ex: 100% LC) ¦ k = slack value = δ/2 (où δ = dérive à détecter) ¦ Alarme si C⁺ ou C⁻ dépasse h.

En pratique, les paramètres k et h sont définis selon la dérive minimale à détecter et le taux d'alarmes fausses acceptable. Pour un dosage HPLC avec une précision de σ = 0.35% LC, vouloir détecter une dérive de 0.5% LC (1.5σ) en ≤ 10 séries conduit aux paramètres standards k = 0.5 et h = 5. Ces valeurs sont configurables directement dans Minitab lors de la mise en place de la carte CUSUM.

| Comparaison des cartes | Carte I-MR | Carte EWMA | Carte CUSUM |
| --- | --- | --- | --- |
| Type de données | Individus (1 valeur/série) | Individus ou sous-groupes | Individus (1 valeur/série) |
| Mémoire historique | Aucune (1 point) | Exponentielle pondérée (λ) | Absolue (somme cumulée) |
| Détection dérive rapide | ★★★★ (excellente) | ★★★ (bonne) | ★★ (lente à réagir) |
| Détection dérive lente | ★★ (faible, nécessite règle N2) | ★★★★ (très bonne, λ faible) | ★★★★★ (excellente) |
| Détection saut brusque | ★★★★★ (immédiate) | ★★★ (atténuée par λ) | ★★ (accumulation nécessaire) |
| Interprétation | Simple et intuitive | Nécessite compréhension λ | Nécessite formation spécifique |
| Application HPLC recommandée | k', N, As, Rs, %CV SST | tR absolu, dérive longue terme | Biais dosage MRC quotidien |
| Configuration Minitab | Stat > Control Charts > Variables Charts for Individuals > I-MR | Stat > Control Charts > Time-Weighted > EWMA | Stat > Control Charts > Time-Weighted > CUSUM |

# 8.5 Règles de détection des signaux : Nelson et Western Electric

## 8.5.1 Pourquoi les règles de détection sont-elles indispensables ?

Les limites de contrôle à 3σ (règle Nelson N1 / Western Electric Rule 1) ne sont qu'un filet de sécurité grossier. Elles détectent les anomalies flagrantes — le point qui sort brutalement à plus de 3 écarts-types de la moyenne. Mais la plupart des dérives en HPLC sont insidieuses : elles se construisent progressivement, produisant pendant longtemps des points dans les limites qui forment des patterns reconnaissables. Les règles de Nelson (8 règles, standard industriel depuis 1984) et de Western Electric (4 règles de base, AIAG) permettent de détecter ces patterns.

L'objectif est d'augmenter la sensibilité de détection sans trop augmenter le taux de fausses alarmes. La règle N1 seule a une probabilité de 0.27% de déclencher une fausse alarme par point (3σ). L'ajout de la règle N2 (7 points consécutifs dans le même sens) augmente légèrement les fausses alarmes mais multiplie par 5 la sensibilité aux dérives. Dans un contexte pharmaceutique GMP, l'équilibre est généralement d'activer les règles N1 à N4 au minimum, et souvent N1 à N8 pour les paramètres critiques.

| Règle Nelson | Définition | Interprétation en HPLC | Cause typique |
| --- | --- | --- | --- |
| N1 — Point extrême | 1 point au-delà de ±3σ (UCL ou LCL) | Anomalie soudaine et sévère | Contamination vial, fuite capillaire, panne partielle |
| N2 — Tendance | 7 points consécutifs dans le même sens (tous en montée ou tous en descente) | Dérive progressive du système | Vieillissement colonne, usure lampe UV, dérive pompe |
| N3 — Décalage | 7 points consécutifs du même côté de la ligne centrale (au-dessus OU en dessous) | Saut de niveau permanent | Remplacement colonne (nouveau lot), changement réactif |
| N4 — Proximité 2σ | 2 des 3 derniers points au-delà de ±2σ (zone C+/C-) | Signal modéré, dérive naissante | Début de dérive, légère modification de méthode |
| N5 — Alternance (Hugging) | 14 points alternant au-dessus/en dessous de la ligne centrale | Variabilité anormalement faible ou stratification | Données issues de 2 populations (2 colonnes en alternance) |
| N6 — Oscillation | 15 points dans la zone ±1σ (zone C seulement) | Données trop stables — peut indiquer manipulation | Données arrondies, saisie manuelle suspecte, colonne saturée |
| N7 — Alternance longue | 8 points en alternance stricte haut-bas-haut-bas | Phénomène cyclique régulier | Alternance d'analystes, variation cycle climatisation |
| N8 — Stratification | 8 points dans les zones ±1σ sans traverser la ligne centrale | Distribution bimodale | Mélange de deux systèmes ou colonnes différents |

## 8.5.2 Configuration des règles dans Minitab

Minitab permet d'activer sélectivement les règles de détection pour chaque carte de contrôle. Le choix des règles doit être documenté dans la procédure MSP du laboratoire et justifié par l'analyse de risque analytique. Voici le chemin de configuration et les recommandations par KPI HPLC.

Configuration Minitab des règles de détection — I-MR Chart

Chemin : Stat > Control Charts > Variables Charts for Individuals > I-MR

→ Cliquer sur 'I-MR Options' → onglet 'Tests'

→ Sélectionner les règles souhaitées parmi les 8 disponibles

→ Configurer les paramètres (ex: k=7 pour la règle N2 ou k=6 pour plus de sensibilité)

Règles recommandées par criticité du KPI :

Paramètres critiques (biais MRC, Rs impureté clé) → Activer N1, N2, N3, N4

N1 : détection anomalies sévères

N2 + N3 : détection tendances et décalages

N4 : détection précoce des dérives naissantes

Paramètres importants (k', N, As) → Activer N1, N2, N3

Paramètres informatifs (tR absolu, pression) → Activer N1, N2

Documentation obligatoire (GMP) : Chaque règle active et son paramètre k doivent être

enregistrés dans la SOP MSP et approuvés avant mise en production.

## 8.5.3 Application numérique — Données de surveillance d'une résolution Rs

Voici un jeu de données réel de surveillance de la résolution Rs entre l'amlodipine et son impureté principale (Impurity B), mesurée lors du SST de chaque série analytique sur 30 séries consécutives. Ces données illustrent comment les règles de Nelson permettent une détection précoce impossible à effectuer visuellement.

| Série | Rs mesuré | Série | Rs mesuré | Série | Rs mesuré | Série | Rs mesuré | Série | Rs mesuré |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.85 | 7 | 2.92 | 13 | 2.84 | 19 | 2.81 | 25 | 2.76 |
| 2 | 2.91 | 8 | 2.87 | 14 | 2.79 | 20 | 2.74 | 26 | 2.71 |
| 3 | 2.88 | 9 | 2.90 | 15 | 2.82 | 21 | 2.77 | 27 | 2.68 |
| 4 | 2.86 | 10 | 2.85 | 16 | 2.78 | 22 | 2.73 | 28 | 2.64 |
| 5 | 2.93 | 11 | 2.86 | 17 | 2.80 | 23 | 2.75 | 29 | 2.61 |
| 6 | 2.89 | 12 | 2.88 | 18 | 2.76 | 24 | 2.72 | 30 | 2.58 ⚠ ALARME N2 |

Analyse statistique : X̄ (séries 1-20) = 2.840, σ̂ = 0.058 (depuis MR̄/d₂). UCL = 3.014, LCL = 2.666. Dès la série 20, Rs = 2.74 — toujours dans les limites, mais cela fait déjà 7 points consécutifs en dessous de la moyenne (séries 20-26), déclenchant la règle Nelson N3. Si l'analyste avait utilisé uniquement le critère SST absolu de Rs ≥ 2.0, aucune alarme n'aurait été levée. Pourtant, la colonne est clairement en train de perdre son efficacité séparante.

| ! | Le critère SST absolu (Rs ≥ 2.0) et la limite de contrôle MSP sont deux choses fondamentalement différentes. Le critère SST dit : 'Est-ce que la méthode FONCTIONNE aujourd'hui ?' La limite de contrôle MSP dit : 'Est-ce que la méthode SE COMPORTE comme d'habitude ?' Une valeur peut satisfaire le SST tout en signalant une dérive statistiquement significative — c'est exactement le cas ici. |
| --- | --- |

# 8.6 Gestion des alertes OOT (Out of Trend)

## 8.6.1 OOT vs OOS : deux concepts distincts, deux procédures différentes

La confusion entre OOT (Out of Trend) et OOS (Out of Specification) est l'une des erreurs les plus fréquentes en laboratoire pharmaceutique. Comprendre leur distinction est fondamental pour construire un programme MSP efficace et conforme aux attentes réglementaires.

Un résultat OOS est un résultat qui ne satisfait pas les critères de conformité définis dans la spécification produit (ex: dosage < 90% LC ou > 110% LC). Il déclenche une investigation obligatoire selon 21 CFR Part 211.192 et la FDA OOS Guidance (2006), avec des étapes formelles : investigation de phase 1 (laboratoire), investigation de phase 2 (étendue au procédé de fabrication), et décision de disposition du lot.

Un résultat OOT, en revanche, est un résultat qui satisfait la spécification mais qui s'écarte de façon statistiquement significative de la tendance historique établie par la carte de contrôle MSP. C'est un signal de dérive précoce — un avertissement que quelque chose a changé dans le système, même si le résultat est encore dans les limites. La procédure OOT est moins formelle que l'OOS, mais tout aussi importante pour la prévention des problèmes.

| Critère de comparaison | OOS (Out of Specification) | OOT (Out of Trend) |
| --- | --- | --- |
| Définition | Résultat hors spécification produit | Résultat statistiquement anormal vs tendance MSP |
| Déclencheur | Comparaison vs limite spec (ex: 90-110%) | Signal sur carte de contrôle (Nelson, UCL/LCL MSP) |
| Fréquence typique | Rare (< 0.5% en procédé mature) | Plus fréquent (1-5% selon règles actives) |
| Référence réglementaire | 21 CFR 211.192, FDA OOS Guidance 2006 | ICH Q10, FDA CPV Guidance 2011 |
| Investigation requise | Formelle en 2 phases, délai documenté | Technique (cause racine), délai flexible |
| Impact sur le lot | Peut conduire au rejet | Rarement au rejet (signal précoce) |
| Exemple concret | Dosage = 88.5% LC (< 90%) | Rs = 2.61 (dans spec ≥ 2.0, mais 7 pts tendance) |

## 8.6.2 Procédure structurée de gestion d'un OOT HPLC

Lorsqu'une carte de contrôle déclenche une alarme, la première tentation est de qualifier le signal de 'fausse alarme' et de passer à autre chose. C'est précisément le biais que la procédure OOT doit contrecarrer. Une approche structurée en quatre étapes garantit que chaque signal reçoit une réponse proportionnée à sa nature et documentée de façon traçable.

Procédure en 4 étapes pour la gestion d'un signal OOT HPLC

ÉTAPE 1 — CONFIRMATION (< 24h)

Objectif : distinguer anomalie technique ponctuelle d'une vraie dérive

Actions :

a) Vérifier les données brutes de la série concernée (chromatogramme, journal instrument)

b) Vérifier les paramètres SST de la série (k', N, As, Rs, %CV) : tous conformes ?

c) Vérifier les conditions environnementales (température, humidité, coupures de courant)

d) Si anomalie technique évidente (pic parasite, fuite...) → classer OOT type 1 (technique)

e) Si données valides → passer à l'étape 2

ÉTAPE 2 — INVESTIGATION TECHNIQUE (2-5 jours)

Objectif : identifier la cause racine instrumentale ou analytique

Actions :

a) Analyser la carte de contrôle sur les 10 dernières séries (pattern du signal)

b) Croiser avec les logs de maintenance (PM, remplacement pièce, opération)

c) Analyser les autres KPI MSP : si Rs dérive, k' dérive-t-il aussi ? (vieillissement colonne)

d) Appliquer diagramme d'Ishikawa (5M) : Méthode, Matière, Main-d'oeuvre, Milieu, Machine

e) Prélever échantillons de contrôle additionnels si nécessaire

ÉTAPE 3 — ACTION CORRECTIVE (selon délai criticité)

Types d'actions selon la cause racine identifiée :

→ Dérive colonne (Rs, k', N) : remplacement préventif, ajustement gradient si permis par la méthode

→ Dérive lampe UV (biais, %CV) : remplacement lampe, recalibration détecteur

→ Biais analyste (reproductibilité) : formation ciblée, révision SOP préparation

→ Dérive phase mobile (k', tR) : vérification pH lot actuel, renouvellement tampon

ÉTAPE 4 — DOCUMENTATION ET CLÔTURE (< 10 jours ouvrables)

a) Rédiger le rapport OOT dans le QMS (LIMS, système électronique approuvé)

b) Documenter la cause racine, les preuves, les actions correctives et préventives

c) Évaluer l'impact sur les lots en cours et les résultats déjà rapportés

d) Recalculer les limites de contrôle si un changement systémique a été identifié

e) Informer le management qualité si impact sur libération de lots

## 8.6.3 Arbre de décision OOT — Diagramme d'aide à la décision

| Question | Réponse OUI | Réponse NON |
| --- | --- | --- |
| 1. Le signal est-il dû à une erreur documentée (mauvaise manipulation, panne connue) ? | Classer OOT Type 1 (erreur assignable). Corriger l'entrée si applicable. Pas de CAPA requise. | Passer à la question 2 |
| 2. Le signal est-il isolé (1 point) ou récurrent (2+ séries, pattern) ? | Signal isolé → surveillance renforcée (3 prochaines séries). Cause racine probable : fluctuation aléatoire extrême. | Pattern récurrent → passer à la question 3 |
| 3. D'autres KPI MSP montrent-ils un pattern similaire en même temps ? | Cause systémique probable (colonne, phase mobile, instrument). Investigation globale multi-KPI. CAPA formelle. | Cause locale probable (un seul paramètre). Investigation ciblée. CAPA légère. |
| 4. La cause racine a-t-elle un impact sur des lots déjà libérés ? | URGENT : revue retrospective des lots concernés. Consultation du management qualité et des affaires réglementaires. | Documenter et clôturer l'OOT. Mettre à jour les cartes de contrôle. |
| 5. L'action corrective a-t-elle modifié la performance baseline du système ? | Recalculer les limites de contrôle avec les nouvelles données post-action. Documenter le changement. | Clôturer le rapport OOT. Surveiller les 10 prochaines séries avec attention particulière. |

# 8.7 Intégration de la MSP dans le CPV selon ICH Q10

## 8.7.1 Le Continued Process Verification : concept et exigences

Le Continued Process Verification (CPV) est le troisième stade du cycle de vie d'un procédé pharmaceutique selon le modèle FDA (Process Validation Guidance, 2011). Après le Stade 1 (Design of Process — développement et compréhension des risques) et le Stade 2 (Process Qualification — démonstration de la reproductibilité), le CPV assure la surveillance continue du procédé en production, avec pour objectif de détecter les dérives non désirées et de saisir les opportunités d'amélioration.

La connexion entre CPV et MSP analytique est intime et souvent mal comprise. Les données analytiques (dosages, pureté, taux d'impuretés) sont les yeux du CPV sur la qualité du produit. Si le système de mesure analytique dérive sans être détecté, les données CPV sont contaminées par la variabilité du système de mesure — et les conclusions sur la stabilité du procédé de fabrication deviennent infiables. La MSP des paramètres analytiques HPLC est donc un prérequis de la validité du CPV.

|  | Un programme CPV ne vaut que ce que valent les données analytiques qui le nourrissent. La MSP des paramètres HPLC n'est pas une activité parallèle au CPV — c'est son fondement métrologique. Surveiller un procédé de fabrication avec un instrument analytique non maîtrisé, c'est compter des billes dans un sac troué. |
| --- | --- |

| Niveau CPV | Données surveillées | Lien avec MSP HPLC |
| --- | --- | --- |
| Niveau 1 : Procédé de fabrication | Paramètres de procédé critiques (CPP) : température, pH, vitesse d'agitation | Les CPP sont mesurés par des instruments (capteurs, pH-mètres) qui nécessitent leur propre MSP |
| Niveau 2 : Attributs qualité produit | Attributs qualité critiques (CQA) : dosage, impuretés, dissolution | Ces CQA sont mesurés par HPLC → la fiabilité de la MSP HPLC conditionne la fiabilité des données CQA |
| Niveau 3 : Système de mesure analytique | Performances MSP des méthodes analytiques elles-mêmes | C'est la couche MSP/SPC abordée dans ce chapitre — elle valide les niveaux 1 et 2 |

## 8.7.2 Rapport CPV annuel — Contribution de la MSP

Le rapport CPV annuel (ou semi-annuel pour les médicaments à haut risque) doit inclure une section dédiée à la performance du système de mesure analytique. Cette section est souvent absente ou superficielle dans les dossiers CPV — au risque de questions d'inspecteurs FDA ou ANSM lors des audits.

Contenu recommandé de la section MSP analytique dans le rapport CPV

1. TABLEAU DE BORD DES KPI HPLC (période de revue)

→ Nombre de signaux OOT détectés par KPI et par carte

→ Taux de fausses alarmes (signaux sans cause assignable confirmée)

→ Évolution de X̄ et σ̂ des KPI sur la période (tendance vers l'amélioration ?)

2. ANALYSE DE CAPABILITÉ (si données suffisantes n ≥ 30)

→ Cp et Cpk pour les KPI dont la tolérance est définie (ex: biais MRC)

→ Interprétation : Cpk > 1.33 = capable, 1.0-1.33 = sous surveillance, < 1.0 = action requise

3. ÉVÉNEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'ANNÉE

→ Remplacements de colonnes et impact sur les cartes (saut de niveau documenté)

→ Maintenance préventive et corrective des équipements HPLC

→ Changements de méthode ou de réactifs et validation des nouvelles limites

4. ACTIONS D'AMÉLIORATION CONTINUES

→ CAPA ouvertes et fermées liées à des OOT analytiques

→ Impact des améliorations sur les indicateurs MSP

→ Propositions d'optimisation pour la période suivante

## 8.7.3 Capabilité analytique : Cp, Cpk et leur interprétation HPLC

La capabilité du processus est un concept issu de la MSP qui quantifie dans quelle mesure un processus stable est capable de respecter ses spécifications. En analytique HPLC, les indicateurs Cp et Cpk permettent de répondre à la question : 'Mon système de mesure est-il suffisamment précis et juste pour garantir la bonne classification des lots conformes et non-conformes ?'

Cp = (USL − LSL) / (6 × σ̂) et Cpk = min[(USL − X̄) / (3 × σ̂) , (X̄ − LSL) / (3 × σ̂)] σ̂ = écart-type estimé depuis la carte de contrôle (= MR̄/d₂). USL/LSL = limites de spécification (ou limites MSP). X̄ = moyenne du processus.

Pour un dosage HPLC avec une spécification de 90%-110% LC, la tolérance est T = 20% LC. Si les données MSP montrent un σ̂ = 0.42% LC et une moyenne X̄ = 100.3% LC, on obtient Cp = 20/(6×0.42) = 7.94 et Cpk = min[(110-100.3)/(3×0.42), (100.3-90)/(3×0.42)] = min[7.70, 8.17] = 7.70. Ce Cpk exceptionnel reflète la très haute capabilité d'une méthode HPLC bien validée pour son usage de dosage.

En revanche, pour des impuretés à seuil bas (ex: impureté A : limite ≤ 0.15% p/p), avec une méthode dont σ̂ = 0.010% et une moyenne X̄ = 0.062%, on obtient Cpk = min[(0.15-0.062)/(3×0.010), (0.062-0)/(3×0.010)] = min[2.93, 2.07] = 2.07. Le Cpk est bien plus faible — la méthode fonctionne, mais avec une marge de sécurité réduite. C'est ce type d'analyse qui guide les décisions de revalidation ou d'amélioration de la méthode.

# 8.8 Automatisation de la surveillance MSP avec Minitab

## 8.8.1 Pourquoi automatiser ? Réalité du laboratoire GMP

En théorie, la MSP est simple : on ajoute les nouvelles données à la carte, on vérifie les alarmes, et on documente. En pratique, un laboratoire pharmaceutique en routine traite des dizaines de séries par semaine sur plusieurs méthodes analytiques. La mise à jour manuelle des cartes de contrôle est chronophage, source d'erreurs et, surtout, difficile à rendre conforme aux exigences d'intégrité des données (Data Integrity, ALCOA+) sans un système automatisé et auditable.

Minitab propose trois niveaux d'automatisation progressifs, accessibles sans être expert en programmation. Ces outils permettent de passer d'une surveillance artisanale feuille par feuille à un tableau de bord automatisé qui génère en un clic les cartes de contrôle de toutes les méthodes actives avec les dernières données du LIMS.

## 8.8.2 Macros Minitab — Architecture et exemples

Niveaux d'automatisation Minitab disponibles

NIVEAU 1 — Minitab Macros (Exec Macros)

Fichiers texte .mtb exécutables depuis Tools > Execute an Exec

Usage : mise à jour d'une carte unique, génération d'un rapport standardisé

Compétence requise : apprentissage sur 1-2 jours

NIVEAU 2 — Minitab Global Macros

Macros avec interactions utilisateur (INPUT, NOTEPANEL)

Usage : assistant guidé pour l'analyste (saisie des données, choix du KPI)

Permet de standardiser la démarche MSP pour tous les utilisateurs

NIVEAU 3 — Minitab Connect / API

Connexion directe au LIMS ou à la base de données instrumentale

Mise à jour automatique des cartes sans intervention humaine

Usage GMP avancé : traçabilité complète, audit trail automatique

Conforme 21 CFR Part 11 si système validé

### Exemple de macro Minitab (Exec) pour mise à jour automatique de la carte I-MR

La macro suivante lit les nouvelles données SST dans un fichier texte standardisé, les ajoute à la feuille de travail maître, et régénère la carte I-MR avec les dernières limites calculées et les règles Nelson actives.

# MACRO MINITAB — Mise à jour carte I-MR Rs (Amlodipine SST) # Utilisation : Tools > Execute Exec Macro > Sélectionner ce fichier # Étape 1 : Définir la date et la nouvelle valeur Rs LET k1 = '&date' # Paramètre passé en argument : date de la série LET k2 = '&Rs_value' # Paramètre passé en argument : valeur Rs SST # Étape 2 : Ajouter la nouvelle observation à la colonne de données maître STACK 'Rs_historique' k2 'Rs_historique'; SUBSCRIPTS 'Dates'. # Étape 3 : Recalculer les limites sur les 30 premiers points (phase référence) IMRCHART 'Rs_historique'; RBASE 1 30; # Limites calculées sur les séries 1-30 uniquement TEST 1 2 3 4; # Règles Nelson N1, N2, N3, N4 actives TITLE 'Carte I-MR Rs — Amlodipine HPLC — SST Monitoring'; FOOTNOTE 'Limites: UCL/LCL calculées sur série 1-30 ¦ Règles: N1,N2,N3,N4 actives'; # Étape 4 : Exporter le graphique en PDF pour archivage GMP GPRO; FILE "MSP_Charts/Rs_Amlodipine_" k1 ".pdf"; TYPE 'PDF'.

Cette macro peut être appelée depuis un script batch Windows ou un scheduler, permettant une mise à jour automatique des cartes à chaque validation d'une série analytique dans le LIMS. Les fichiers PDF générés constituent la trace archivée requise par l'audit trail 21 CFR Part 11.

## 8.8.3 Tableau de bord MSP — Synthèse multi-KPI

La puissance d'une surveillance MSP automatisée réside dans sa capacité à offrir une vue synthétique de l'ensemble des KPI en un coup d'œil. Un tableau de bord MSP bien conçu permet au responsable qualité de laboratoire de voir en 30 secondes si tous les indicateurs critiques sont sous contrôle, ou si l'un d'eux présente un signal nécessitant une attention immédiate.

| KPI HPLC | Dernière valeur | Statut carte | Règle déclenchée | Action requise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| k' (facteur rétention) | 3.751 | ⚠ ALERTE | Nelson N2 (7 pts ↗) | Vérifier âge colonne — Envisager PM préventif |
| Rs (résolution Imp.B) | 2.61 | ⚠ ALERTE | Nelson N3 (8 pts < X̄) | Corrélé avec k' → dérive colonne confirmée |
| N (efficacité) | 8240 | ✓ OK | Aucune | Dans les limites — surveillance normale |
| As (asymétrie) | 1.08 | ✓ OK | Aucune | Dans les limites — surveillance normale |
| Biais MRC | +0.15% LC | ✓ OK | Aucune | Dans les limites — surveiller CUSUM |
| %CV injections | 0.31% | ✓ OK | Aucune | Dans les limites — excellent |
| Pression colonne | 198 bar | ⚠ ALERTE | Nelson N1 (> UCL) | Pression anormalement haute — vérifier colonne immédiatement |

La cohérence entre les signaux (k' en hausse, Rs en baisse, pression anormale) pointe sans ambiguïté vers un problème de colonne chromatographique — probablement un début d'obstruction de la fritte ou une dégradation de la phase stationnaire. Sans le tableau de bord MSP, ces trois signaux auraient peut-être été traités séparément et isolément. Ensemble, ils racontent une histoire claire et guident une décision d'action immédiate.

# 8.9 Dataset pratique — Surveillance MSP complète sur 40 séries HPLC

Le jeu de données suivant simule une surveillance MSP réelle sur 40 séries analytiques consécutives pour le dosage de l'amlodipine bésylate. Il illustre trois scénarios successifs : système sous contrôle (séries 1-20), dérive progressive colonne (séries 21-32), remplacement colonne et nouvelle baseline (séries 33-40).

| Série | Rs | k' | N | As | Biais MRC (%) | Pression (bar) | Événements |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.85 | 3.42 | 9241 | 1.05 | −0.08 | 182 | — |
| 2 | 2.91 | 3.45 | 9188 | 1.07 | −0.12 | 184 | — |
| 3 | 2.88 | 3.41 | 9265 | 1.04 | 0.04 | 181 | — |
| 4 | 2.86 | 3.44 | 9213 | 1.06 | −0.05 | 183 | — |
| 5 | 2.93 | 3.47 | 9292 | 1.08 | 0.09 | 185 | — |
| 6 | 2.89 | 3.43 | 9178 | 1.05 | −0.03 | 182 | — |
| 7 | 2.92 | 3.46 | 9231 | 1.07 | 0.11 | 184 | — |
| 8 | 2.87 | 3.42 | 9197 | 1.04 | −0.09 | 181 | — |
| 9 | 2.90 | 3.45 | 9258 | 1.06 | 0.07 | 183 | — |
| 10 | 2.85 | 3.44 | 9211 | 1.05 | −0.14 | 182 | — |
| 11 | 2.88 | 3.41 | 9244 | 1.07 | 0.02 | 183 | — |
| 12 | 2.86 | 3.46 | 9188 | 1.05 | −0.08 | 182 | — |
| 13 | 2.84 | 3.43 | 9221 | 1.06 | 0.06 | 184 | — |
| 14 | 2.91 | 3.45 | 9269 | 1.08 | −0.11 | 183 | — |
| 15 | 2.89 | 3.42 | 9202 | 1.05 | 0.04 | 182 | — |
| 16 | 2.87 | 3.44 | 9233 | 1.07 | −0.07 | 184 | — |
| 17 | 2.90 | 3.46 | 9247 | 1.06 | 0.10 | 183 | — |
| 18 | 2.88 | 3.43 | 9215 | 1.04 | −0.05 | 182 | — |
| 19 | 2.86 | 3.41 | 9191 | 1.05 | 0.08 | 181 | — |
| 20 | 2.84 | 3.45 | 9229 | 1.06 | −0.12 | 183 | Fin phase référence — X̄, σ̂ calculés |
| 21 | 2.82 | 3.48 | 9201 | 1.07 | −0.15 | 185 | — |
| 22 | 2.79 | 3.51 | 9178 | 1.09 | −0.04 | 187 | — |
| 23 | 2.77 | 3.54 | 9154 | 1.10 | 0.06 | 189 | — |
| 24 | 2.74 | 3.57 | 9131 | 1.08 | −0.08 | 192 | — |
| 25 | 2.76 | 3.59 | 9118 | 1.07 | 0.03 | 194 | ⚠ Rs : Nelson N3 démarre |
| 26 | 2.71 | 3.62 | 9095 | 1.09 | −0.11 | 196 | ⚠ k' : Nelson N2 démarre |
| 27 | 2.68 | 3.65 | 9072 | 1.11 | 0.08 | 198 | ⚠⚠ Rs + k' : alertes cumulées |
| 28 | 2.64 | 3.69 | 9041 | 1.12 | −0.06 | 201 | — |
| 29 | 2.61 | 3.72 | 9018 | 1.10 | 0.04 | 204 | — |
| 30 | 2.58 | 3.75 | 8994 | 1.13 | −0.09 | 207 | ALARME N2 sur Rs (7 pts ↘) + N2 sur k' (7 pts ↗) + N1 pression |
| 31 | — | — | — | — | — | — | ARRÊT SÉRIE — Investigation OOT lancée — Colonne remplacée |
| 32 | — | — | — | — | — | — | Colonne neuve installée — Qualification SST initiale |
| 33 | 2.94 | 3.44 | 9318 | 1.06 | 0.05 | 183 | Nouvelle colonne — Nouvelle baseline établie |
| 34 | 2.89 | 3.41 | 9271 | 1.08 | −0.09 | 181 | — |
| 35 | 2.92 | 3.45 | 9295 | 1.05 | 0.07 | 184 | — |
| 36 | 2.88 | 3.43 | 9252 | 1.07 | −0.04 | 182 | — |
| 37 | 2.91 | 3.46 | 9284 | 1.06 | 0.11 | 183 | — |
| 38 | 2.86 | 3.42 | 9261 | 1.08 | −0.08 | 182 | — |
| 39 | 2.93 | 3.45 | 9308 | 1.05 | 0.06 | 185 | — |
| 40 | 2.90 | 3.44 | 9279 | 1.07 | −0.12 | 183 | Système sous contrôle — nouvelles limites calculées |

Ce dataset illustre plusieurs principes fondamentaux : (1) La phase de référence (séries 1-20) établit des limites stables et représentatives. (2) La dérive de la colonne est visible dès la série 22-24 sur les paramètres Rs et k' simultanément — un indicateur de robustesse du diagnostic multi-KPI. (3) L'arrêt à la série 30, bien que la résolution reste au-dessus de 2.0 (critère SST), est justifié par les signaux MSP statistiquement significatifs. (4) Après remplacement de la colonne, les séries 33-40 montrent un retour au niveau de performance nominale, avec de nouvelles limites de contrôle à recalculer.

# 8.10 Récapitulatif du Chapitre 8

La Maîtrise Statistique des Procédés appliquée à l'HPLC pharmaceutique est une discipline à la croisée de la statistique, de la chimie analytique et de la conformité réglementaire. Ce chapitre a posé les bases conceptuelles et pratiques d'un déploiement efficace, de la sélection des KPI jusqu'à l'automatisation du tableau de bord en passant par les procédures OOT.

Points clés à retenir — Chapitre 8

1. LA MSP N'EST PAS UNE OPTION — elle est une exigence implicite d'ICH Q10, ICH Q2(R2),

FDA CPV Guidance et 21 CFR Part 211. Elle transforme la qualité réactive en maîtrise proactive.

2. SÉLECTION DES KPI PAR L'ATP — Les paramètres à surveiller doivent être choisis en fonction

de leur impact sur l'incertitude de mesure et sur la décision de libération. L'ATP est le guide.

3. CHOISIR LA BONNE CARTE pour chaque paramètre :

I-MR → données en singleton (k', Rs, N, As) ¦ Xbar-R → sous-groupes (%CV, 5 injections)

EWMA → dérives lentes (tR absolu) ¦ CUSUM → biais cumulé (dosage MRC quotidien)

4. LES RÈGLES DE NELSON transforment la carte en système de détection précoce.

N2 (tendance 7 pts) est la règle la plus précieuse pour détecter le vieillissement colonne.

N3 (décalage 7 pts côté) détecte les changements de niveau (remplacement colonne).

5. OOT ≠ OOS — L'OOT est un signal préventif. La procédure est en 4 étapes :

Confirmation → Investigation technique → Action corrective → Documentation GMP.

6. LA MSP ALIMENTE LE CPV — Les données MSP analytiques valident la fiabilité des CQA

dans le rapport CPV annuel. Cp/Cpk quantifient la capabilité analytique résiduelle.

7. L'AUTOMATISATION via macros Minitab est nécessaire en contexte GMP pour :

la traçabilité (audit trail), l'efficience (mise à jour automatique) et la cohérence.

| Terme clé | Définition concise | Application HPLC |
| --- | --- | --- |
| MSP / SPC | Maîtrise Statistique des Procédés — surveillance continue par cartes de contrôle | Surveillance des KPI SST (k', N, As, Rs, biais) dans le temps |
| Carte I-MR | Carte pour données individuelles sans sous-groupe naturel | Paramètre SST unique par série analytique |
| Cause spéciale | Variabilité assignable à un événement identifiable | Dérive colonne, remplacement réactif, anomalie injecteur |
| OOT | Out of Trend — résultat conforme mais statistiquement anormal | Signal carte de contrôle sans franchissement spécification |
| CPV | Continued Process Verification — surveillance continue post-validation | Revue annuelle incluant la performance MSP analytique |
| Nelson N2 | 7 points consécutifs dans le même sens — détection de tendance | Vieillissement progressif d'une colonne HPLC C18 |
| EWMA | Moyenne mobile pondérée exponentiellement — détection dérives lentes | Dérive du temps de rétention sur plusieurs mois |
| CUSUM | Sommes cumulées — détection de biais persistants | Biais systématique du dosage MRC sur de nombreuses séries |
| Cpk | Indice de capabilité centré — mesure de l'aptitude du procédé | Rapport entre variabilité MSP et tolérance analytique |
| Tableau de bord MSP | Vue synthétique multi-KPI en temps réel | Outil de pilotage quotidien pour le responsable qualité labo |

« La maîtrise ne s'improvise pas — elle se construit point par point, série après série, carte après carte. »

— Fin du Chapitre 8 — Maîtrise Statistique des Procédés appliquée à l'HPLC —