## Slide 1
CH9 DASHBOARD STATISTIQUE
Surveillance Analytique HPLC
Cpk • SPC • OOT Monitoring
Capabilité analytique
Cartes de contrôle I-MR
Tendances OOT
Performance instruments
Analyse prédictive
Méthode : METH-HPLC-CARD-001 | Responsable : Période : 2024 – 2025 R,B

## Slide 2
Vue synthétique — Performance analytique globale
Indicateurs clés de robustesse : Capabilité (Cpk) • Stabilité (SPC) • Alertes (OOT)
Cpk Assay
1.54
Seuil cible ≥ 1.33
Cpk Impureté A
1.41
Seuil cible ≥ 1.33
Cpk Résolution
1.29
Seuil cible ≥ 1.33
Cpk %RSD SST
1.35
Seuil cible ≥ 1.33
OOS (12 mois)
0
Cible : 0
OOT détectés
2
Limite : ≤ 3
Système analytique globalement conforme — 5/6 indicateurs Cpk ≥ 1.33 | 1 paramètre (Résolution) à surveiller activement
Dashboard Statistique HPLC | Surveillance Analytique | Cpk – SPC – OOT
2 / 10

## Slide 3
Surveillance de capabilité analytique — Cpk / Ppk
Comparaison des indices et détection des dérives — Minitab : Stat > Quality Tools > Capability Analysis
Paramètre | Cpk | Ppk | Tendance | Statut
Assay (%) | 1.54 | 1.48 | Stable | Conforme
Impureté A (%) | 1.41 | 1.37 | Légère baisse | Conforme
Résolution | 1.29 | 1.25 | Dérive | A surveiller
%RSD SST | 1.35 | 1.30 | Stable | Conforme
Règles d'interprétation Cpk
≥ 2.0
Excellence (Six Sigma)
1.33 – 2.0
Capable
1.00 – 1.33
Limite
< 1.00
Non capable
Chart: Cpk actuel par paramètre
| Assay | Impureté A | Résolution | %RSD SST
Cpk actuel | 1.54 | 1.41 | 1.29 | 1.35
Seuil 1.33
Dashboard Statistique HPLC | Surveillance Analytique | Cpk – SPC – OOT
3 / 10

## Slide 4
Surveillance SPC — Cartes de contrôle statistique
Carte I-MR (Assay) et Xbar-R (System Suitability) — Minitab : Stat > Control Charts
Carte I-MR — Assay (%)
UCL 101.5%
CL 100.2%
LCL 98.7%
Indicateur | Valeur
Moyenne | 100.2 %
UCL | 101.5 %
LCL | 98.7 %
Hors contrôle | 0
Système
maîtrisé
Carte Xbar-R — System Suitability (%RSD)
UCL 1.80%
CL 0.78%
LCL 0.00%
Indicateur | Valeur
RSD moyen | 0.78 %
LCL | 0.00
UCL | 1.80 %
Hors contr. | 0
Dashboard Statistique HPLC | Surveillance Analytique | Cpk – SPC – OOT
4 / 10

## Slide 5
Surveillance des tendances OOT — Out Of Trend
Détection de dérives statistiques avant dépassement des spécifications — Nelson Rules
Un signal OOT correspond à une dérive statistique détectée avant tout dépassement de spécification — action préventive avant l'OOS
Date | Paramètre | Signal OOT | Action
12/02/2025 | Résolution | Trend — Nelson Rule 3 | Investigation lancée
09/06/2025 | Impureté A | Drift détecté | Surveillance renforcée
Causes identifiées
Vieillissement de la colonne chromatographique (> 1 000 injections)
Dérive lente du détecteur UV (énergie lampe : 68 %, seuil alerte 70 %)
Variabilité des lots de phase mobile : à investiguer
Chart: Évolution Cpk Résolution (8 trimestres)
| T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8
Cpk Résolution | 1.55 | 1.52 | 1.48 | 1.45 | 1.42 | 1.38 | 1.33 | 1.29
Seuil cible 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33
Dashboard Statistique HPLC | Surveillance Analytique | Cpk – SPC – OOT
5 / 10

## Slide 6
Performance instrumentale & analystes
Identification des sources de variabilité — HPLC-01 / 02 / 03 et Analystes A / B / C
Indicateurs instrumentaux
Instrument | Cpk Assay | Statut
HPLC-01 | 1.62 | Conforme
HPLC-02 | 1.48 | Conforme
HPLC-03 | 1.29 | A surveiller
HPLC-03 : Cpk < 1.33 → recalibration + maintenance préventive recommandées (Métrologie, délai : 2 semaines)
Indicateurs analystes
Analyste | Cpk | Biais
Analyste A | 1.55 | Neutre
Analyste B | 1.48 | Neutre
Analyste C | 1.32 | Légère dérive
Aucune dérive majeure liée à l'analyste — Analyste C : légère dérive à surveiller lors de la prochaine session de formation
Indicateurs de performance qualité (12 mois)
OOS (12 mois)
0
OOT détectés
2
Investigations
3
Re-tests
1
Dashboard Statistique HPLC | Surveillance Analytique | Cpk – SPC – OOT
6 / 10

## Slide 7
Analyse prédictive — Régression et projection Cpk
Modélisation statistique de l'évolution des indices — Minitab : Stat > Regression > Fitted Line Plot
Résultats régression — Résolution
Valeur initiale (T1)
Cpk = 1.55
Valeur actuelle (T8)
Cpk = 1.29
Pente de régression
−0.015 Cpk / mois
R² ajusté
0.94 (excellent)
Projection T+12 mois
Cpk ≈ 1.11 ⚠
Franchissement 1.33
~8 mois
Franchissement 1.00
~29 mois
Chart: Projection Cpk Résolution — 12 mois
| T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12
Cpk observé | 1.55 | 1.52 | 1.48 | 1.45 | 1.42 | 1.38 | 1.33 | 1.29
Projection | 1.29 | 1.24 | 1.19 | 1.14 | 1.11
Seuil 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33
Seuil 1.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ALERTE PRÉDICTIVE : Sans action corrective, Cpk Résolution passera sous 1.33 dans ~8 mois. Remplacement colonne requis immédiatement.
Dashboard Statistique HPLC | Surveillance Analytique | Cpk – SPC – OOT
7 / 10

## Slide 8
Plan d'actions correctives et préventives
Actions issues des analyses Cpk, SPC et OOT — Suivi responsabilités et délais
Action | Responsable | Délai | Statut
Remplacement colonne chromatographique | QC | Immédiat | En cours
Maintenance préventive HPLC-03 | Métrologie | 2 semaines | Planifié
Remplacement lampe UV (énergie 68 %) | QC | Semaine 45 | Planifié
Surveillance SPC mensuelle (Cpk Résolution) | QA | Continu | Actif
Supervision formation Analyste C | QC Manager | 1 mois | Planifié
Re-validation partielle si Cpk < 1.33 | QA + QC | Si déclenché | Conditionnel
Revue capabilité trimestrielle T1 2026 | QA | Janvier 2026 | Planifié
Dashboard Statistique HPLC | Surveillance Analytique | Cpk – SPC – OOT
8 / 10

## Slide 9
Décision qualité — Synthèse et conclusion
Bilan de la revue de capabilité — Système analytique METH-HPLC-CARD-001
☑
Système analytique statistiquement maîtrisé
5/6 Cpk ≥ 1.33 — 0 OOS en 12 mois
☑
Surveillance statistique SPC maintenue
Cartes I-MR et Xbar-R actives
☑
Action corrective requise — Résolution Cpk = 1.29
Remplacement colonne planifié immédiatement
☐
Action corrective majeure non requise
Aucune re-validation globale déclenchée
☑
Plan d'actions CAPA documenté et assigné
7 actions — responsables et délais définis
☑
Prochaine revue de capabilité : T1 2026 (Janvier)
Revue qualité trimestrielle
Approuvé par : Dr. A. Martin — Responsable Contrôle Qualité | Date : 15/11/2025 | Prochaine revue : Janvier 2026
Dashboard Statistique HPLC | Surveillance Analytique | Cpk – SPC – OOT
9 / 10

## Slide 10
Points clés du Dashboard
Cpk globalement conforme : 5/6 paramètres ≥ 1.33. La Résolution (1.29) nécessite une action corrective immédiate.
Cartes SPC maîtrisées : 0 point hors contrôle sur les cartes I-MR Assay et Xbar-R SST.
2 signaux OOT détectés : colonne vieillissante + dérive lente UV — investigations et actions planifiées.
Performance instrumentale : HPLC-01 et 02 conformes. HPLC-03 à recalibrer (Cpk = 1.29).
Analyse prédictive : sans action, Cpk Résolution < 1.33 dans 8 mois. Remplacement colonne déclenché.
Plan CAPA complet : 7 actions assignées, responsables identifiés, prochaine revue T1 2026.
Méthode METH-HPLC-CARD-001 | Dr. A. Martin | Département Contrôle Qualité | 2025