| RAPPORT DE STABILITÉ DE CAPABILITÉ T8 – 2025 |  |
| --- | --- |
| Méthode : METH-HPLC-CARD-001 | Responsable : Dr. R. BERKANI |

1.  Synthèse des indices de capabilité

| Paramètre | Cpk T8 | Cpk T7 | Δ | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Assay | 1,48 | 1,62 | −0,14 | ⚠ Baisse |
| Impureté A | 1,45 | 1,58 | −0,13 | ⚠ Baisse |
| Résolution | 1,42 | 1,55 | −0,13 | ⚠ Baisse |
| %RSD SST | 1,38 | 1,45 | −0,07 | ⚠ Baisse |

2.  Analyse de tendance (8 trimestres)

▸  Cpk Assay : 2,15 → 1,48  (−31 % en 2 ans)

▸  Pente de régression : −0,08 Cpk / trimestre

▸  Projection : Cpk < 1,33 dans ~2 trimestres si la tendance se poursuit

3.  Investigation des causes potentielles

☑  Vieillissement lampe UV  —  énergie actuelle : 68 %  (seuil alerte : 70 %)

☑  Colonne actuelle : 1 200 injections  (limite qualifiée : 1 000 injections)

☐  Variabilité lots de phase mobile : à investiguer

☐  Changement environnemental (température, humidité) : à vérifier

4.  Actions correctives planifiées

| Action | Échéance | Statut |
| --- | --- | --- |
| Remplacement lampe UV | Semaine 45 | ✅ Planifié |
| Remplacement colonne chromatographique | Immédiat | ✅ Planifié |
| Surveillance renforcée Cpk (mensuelle × 3 mois) | 3 prochains mois | ✅ Activé |
| Re-validation partielle si Cpk < 1,33 | Si nécessaire | 📋 Plan prêt |

5.  Décision

☑  Méthode maintenable avec les actions correctives planifiées

☑  Surveillance renforcée activée

☑  Prochaine revue de capabilité : T1 2026 (janvier)

Signature : Dr. R. BERKANI — Responsable Contrôle Qualité Date : 15/11/2025 Document généré dans le cadre du programme MSP / Revue périodique de capabilité analytique