|  | CHECKLIST PRE-RETEST A completer obligatoirement AVANT tout retest Phase 2 OOS FDA OOS Guidance 2006 · 21 CFR 211.192 · ICH Q10 · ALCOA+ |
| --- | --- |

| Ref. SOP : _______________ | Version : _____ Date de rev. : __________ | Statut : ☐ EN COURS ☐ VALIDE ☐ REFUSE |
| --- | --- | --- |

POSITION DANS LE PROCESSUS D’INVESTIGATION OOS

| Phase 1 Complete | Autorisation QA ecrite | Plan retest Defini | Checklist Validee | Retest Execute | Resultats Documentes | Decision QA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

🗂 1 – IDENTIFICATION DU DOSSIER

| N° OOS | Ex : OOS-2025-014 | Date d’ouverture | JJ/MM/AAAA |
| --- | --- | --- | --- |
| Produit / Denomination |  | Forme pharmaceutique |  |
| Numero de lot |  | Date de fabrication | JJ/MM/AAAA |
| Parametre analyse (OOS) | Ex : Dosage PA, Impurete A | Resultat OOS | Valeur + unite |
| Specification (LIS / LSS) | Ex : 95,0–105,0% | Methode analytique | Ref. + version |
| Responsable Phase 1 |  | Date conclusion Phase 1 | JJ/MM/AAAA |
| Analyste designe (retest) | Different de Phase 1 si possible | Date prevue retest | JJ/MM/AAAA |

✅ 2 – CHECKLIST PRE-RETEST (cocher + signer chaque item)

⚠ IMPORTANT – Toute case non cochee BLOQUE le retest

Chaque item doit etre verifie et coche par l’analyste designe AVANT de commencer les retests. En cas d’item non satisfait, le retest doit etre reporte jusqu’a resolution et approbation QA. Reference : FDA OOS Guidance 2006 – Section IV.B ; 21 CFR 211.192 ; ALCOA+.

2.1 Documentation et autorisation reglementaire

| ☐ | Investigation Phase 1 entierement documentee, signee et approuvee par la QA. → rapport Phase 1 joint |
| --- | --- |
| ☐ | Cause assignable de Phase 1 identifiee et documentee (si retest de confirmation Phase 1B). → justification ecrite |
| ☐ | Autorisation QA ecrite et datee obtenue pour les retests Phase 2. → OBLIGATOIRE avant tout retest |
| ☐ | Plan de retest defini dans l’autorisation : nombre de retests, type, analyste, criteres. → predefini, non modifiable |
| ☐ | Engagement signe : TOUS les resultats seront rapportes, y compris les outliers. → voir Section 5 |

2.2 Analyste designe

| ☐ | Formation validee et a jour sur la methode analytique concernee. → dossier formation verifie |
| --- | --- |
| ☐ | Habilitation documentee dans le systeme qualite (date de validite conforme). |
| ☐ | Analyste DIFFERENT de l’analyste Phase 1 (sinon justification ecrite requise). → recommande FDA |
| ☐ | Analyste repose, sans pression inhabituelle, disponible pour realiser l’analyse dans de bonnes conditions. → entretien factuel |
| ☐ | Analyste a pris connaissance du plan de retest et des criteres d’acceptation. |

2.3 Instrument et equipement

| ☐ | Etalonnage valide et en cours de validite (certificat disponible et joint). → date + N° cert. |
| --- | --- |
| ☐ | Qualification valide : IQ / OQ / PQ a jour pour cet instrument. |
| ☐ | System Suitability Test (SST) realise et CONFORME avant le retest. → criteres SST dans la SOP |
| ☐ | Log de maintenance verifie : aucune panne non resolue ni alarme active. |
| ☐ | Pour HPLC : backpressure colonne, temperature colonne, debit pompe dans les normes. → verifier avant injection |
| ☐ | Lampe UV / detecteur : heures d’utilisation dans les limites de maintenance. |

2.4 Reactifs, standards et echantillon

| ☐ | Standard de reference valide : date de peremption OK, certificat COA joint. |
| --- | --- |
| ☐ | Solution standard fraichement preparee et tracee (pesee documentee). |
| ☐ | Reactifs conformes : lot, date peremption, conditions de stockage verifiees. |
| ☐ | Solvants de grade adequat (ex : grade HPLC ou analytique selon methode). |
| ☐ | Eau purifiee conforme : conductivite et TOC verifies le jour de l’analyse. |
| ☐ | pH des tampons mesure le jour de l’analyse et conforme a la methode. |
| ☐ | Echantillon stocke dans les conditions requises (T°, lumiere, humidite). |
| ☐ | Homogeneite de l’echantillon verifiee avant prelevement et preparation. |
| ☐ | Stabilite de l’echantillon compatible avec le delai depuis la fabrication. |
| ☐ | Pesee / dilution conforme a la methode : poids brut et net documentes. |

2.5 Methode analytique et documentation

| ☐ | Version approuvee de la SOP methode utilisee (verifier le numero de version actuel). |
| --- | --- |
| ☐ | Parametres instrumentaux conformes a la SOP (T° colonne, debit, gradient, detection). |
| ☐ | Temps d’equilibration du systeme respectes avant le debut des analyses. |
| ☐ | Aucune deviation non documentee de la methode envisagee. |
| ☐ | Audit trail du systeme informatique HPLC active et securise (21 CFR Part 11). |
| ☐ | Template de rapport de retest prepare et pret a etre rempli. |
| ☐ | Tous les elements seront enregistres en temps reel (pas de reconstitution a posteriori). → principe ALCOA+ |

2.6 Engagement sur l’integrite des donnees

🚫 ZERO TOLERANCE – Data Integrity (21 CFR Part 11 + ALCOA+)

Toute suppression, modification ou omission de donnees sans traçabilite est une violation grave. Les retraitements chromatographiques doivent etre justifies, documentes et approuves par la QA. Les logins ne se partagent pas. Chaque action est attribuable a un individu identifie.

| ☐ | Je m’engage a rapporter TOUS les resultats obtenus, y compris les valeurs aberrantes. → engagement ecrit |
| --- | --- |
| ☐ | Aucune donnee ne sera supprimee, modifiee ou omise sans justification QA ecrite. |
| ☐ | Je n’effectuerai pas de retests supplementaires au-dela du nombre autorise. → testing into compliance = INTERDIT |
| ☐ | L’audit trail sera genere automatiquement et conserve pour l’inspection. |
| ☐ | Les corrections eventuelles seront faites par rature simple + initiales + date. Jamais de Tipp-Ex. → ALCOA+ Exact |

🚫 3 – POINTS DE BLOCAGE (retest interdit si un seul item est NON)

| Statut | Point de blocage | Ref. reglementaire |
| --- | --- | --- |
| ❌ BLOQUE | Investigation Phase 1 non cloturee ou non approuvee par QA. | 21 CFR 211.192 |
| ❌ BLOQUE | Autorisation QA ecrite absente ou non datee avant le retest. | FDA OOS 2006 |
| ❌ BLOQUE | Nombre de retests non predefini dans le plan approuve. | FDA OOS 2006 |
| ❌ BLOQUE | SST non conforme ou non realise avant le debut des injections. | USP <1010> |
| ❌ BLOQUE | Standard hors date de peremption ou sans certificat COA valide. | ICH Q2 |
| ❌ BLOQUE | Echantillon stocke dans des conditions non conformes. | ICH Q1A |
| ❌ BLOQUE | Analyste non habilite ou habilitation expiree. | 21 CFR 211.68 |
| ❌ BLOQUE | Audit trail desactive ou non fonctionnel. | 21 CFR Part 11 |
| ⚠ ATTENTION | Analyste identique a Phase 1 sans justification ecrite QA. | FDA OOS 2006 |
| ⚠ ATTENTION | Instrument avec panne recente non documentee. |  |

📝 4 – OBSERVATIONS ET CONDITIONS DU JOUR

| Date et heure debut retest | JJ/MM/AAAA – HH:MM |
| --- | --- |
| Conditions ambiance labo | T° : _____ °C Humidite : _____ % Conformes : ☐ Oui ☐ Non |
| Instrument utilise (ID exact) |  |
| N° de serie colonne HPLC | N° injections cumulees : _______ Limite SOP : _______ |
| Lot standard utilise | Date prep. : _______ Concentration : _______ |
| Lot reactifs principaux |  |
| SST realise a | HH:MM – Resultat : ☐ CONFORME ☐ NON CONFORME |
| Anomalie observee avant retest | ☐ Aucune ☐ Oui – decrire ci-dessous |

Description d’une anomalie eventuelle observee avant le retest (si applicable) :

🗂 5 – APPROBATIONS ET ENGAGEMENT FORMEL (ALCOA+)

ENGAGEMENT DE L’ANALYSTE – Declaration sur l’honneur Je soussigne(e), certifie avoir verifie l’ensemble des points de cette checklist et m’engage a : (1) Executer les retests strictement selon le plan approuve par la QA. (2) Rapporter TOUS les resultats obtenus, sans exception ni selection. (3) Respecter les principes ALCOA+ pour chaque enregistrement. (4) Alerter immediatement le superviseur en cas d’anomalie observee pendant les retests.

| Fonction | Nom & Prenom | Signature | Date & Heure |
| --- | --- | --- | --- |
| Analyste (retest) |  |  |  |
| Superviseur / Responsable QC |  |  |  |
| Assurance Qualite (QA) | Approbation finale retest |  |  |

❌ MOTIF DE REFUS (si checklist non approuvee)

Item(s) bloquant(s) identifies : _____________________________________________ Action corrective requise : ____________________________________________________ Nouvelle date prevue : ________________ Responsable resolution : ________________

Conforme : FDA OOS Guidance 2006 ¦ 21 CFR 211.192 ¦ 21 CFR Part 11 ¦ ICH Q10 ¦ ALCOA+ ¦ USP <1010> Extrait de : OOS, OOT & CAPA en Industrie Pharmaceutique – Rachid BERKANI