## Slide 1
CHAPITRE 3
Méthodologie
CAPA
5 Pourquoi · Ishikawa · FMEA · Data Integrity · ALCOA+ · Effectiveness Check
OOS, OOT & CAPA en Industrie Pharmaceutique
Rachid BERKANI — Expert Qualité & Statistiques
FDA
EMA
ICH Q10
ALCOA+
1 / 16

## Slide 2
PLAN DU CHAPITRE
3.1
CAPA Formelle vs Action Corrective Simple
3.2
Analyse Causes Racines — 5 Pourquoi & Ishikawa
3.3
FMEA — Analyse des Modes de Défaillance HPLC
3.4
Data Integrity & Audit Trail (21 CFR Part 11)
3.5
Documentation Réglementaire — FDA 483 & ALCOA+
3.6
Vérification d'Efficacité CAPA (Effectiveness Check)
OOS, OOT & CAPA en Industrie Pharmaceutique — Rachid BERKANI
2 / 16

## Slide 3
3.1 — CAPA Formelle vs Action Corrective Simple
✅ Action corrective simple
• Erreur analytique isolée
• Sans récurrence (12 mois)
• Sans impact libération lot
• Non signalée par auditeur
→ Correction immédiate
→ Documentation allégée
⚠ CAPA Formelle obligatoire
• OOS confirmé sur lot libéré
• Récurrence même cause ≥ 2×
• Impact sécurité patient
• Observation audit interne/FDA
→ Analyse causes racines complète
→ Plan d'actions documenté + Effectiveness Check
OOS, OOT & CAPA en Industrie Pharmaceutique — Rachid BERKANI
3 / 16

## Slide 4
3.1.2 — Matrice de Décision CAPA
Fréquence / Impact | Impact Faible | Impact Moyen | Impact Élevé
Isolé | Action corrective simple | Action corrective renforcée | CAPA formelle
Récurrent (2–5) | Action corrective renforcée | CAPA formelle | CAPA formelle + Audit
Systémique (>5) | CAPA formelle | CAPA + Direction | CAPA + Rappel (Recall)
OOS, OOT & CAPA en Industrie Pharmaceutique — Rachid BERKANI
4 / 16

## Slide 5
3.2 — Analyse Causes Racines : Méthode des 5 Pourquoi
1
Définir
le problème
Factuel, quantifié,
contextualisé
2
Constituer
l'équipe
QC, QA, Production,
Maintenance
3
Itérer
les Pourquoi
Preuve objective
à chaque niveau
4
Identifier
la cause
Systémique,
contrôlable
5
Test
"Donc"
Vérifier la
logique causale
EXEMPLE — OOS Impureté A HPLC (Lot Cardiostat® 2024-0315)
Pourquoi 1 ? → Colonne HPLC : rétention anormale des impuretés [Preuve : backpressure 380 vs 280 bars]
Pourquoi 2 ? → Colonne dégradée : 632 injections dépassées [Preuve : logbook instrument]
Pourquoi 3 ? → Aucun compteur d'injections configuré dans OpenLAB [Preuve : capture écran]
Pourquoi 4 ? → SOP-CQ-042 ne spécifie pas de limite d'injections [Preuve : SOP rev.3]
Cause racine → Absence de critère durée de vie colonne dans méthode validée et SOP maintenance
OOS, OOT & CAPA en Industrie Pharmaceutique — Rachid BERKANI
5 / 16

## Slide 6
3.2 — Validation Statistique des Causes — ANOVA à 1 facteur
Chart: Écart moyen par cause identifiée (%)
| Colonne HPLC | Matière Première | Analyste
Écart moyen (%) | 5.8 | 4.2 | 2.1
Résultats ANOVA
p-value:
< 0,001
F-stat:
18,7
R²:
0,82
Test Tukey:
Groupe A : Colonne
Conclusion:
Colonne HPLC :
cause principale
Si p < 0,05 : les causes ont un effet
significatif → prioriser la CAPA Colonne HPLC
OOS, OOT & CAPA en Industrie Pharmaceutique — Rachid BERKANI
6 / 16

## Slide 7
3.2 — Diagramme d'Ishikawa — Structure des 6M
OOS
Impureté A
6M — Matière
Variabilité fournisseur, péremption réactifs
6M — Main d'œuvre
Compétence, fatigue, turnover, formation
6M — Méthode
SOP obsolète, paramètres HPLC incorrects
6M — Matériel
Calibration, maintenance colonne, usure pompe
6M — Milieu
Température, humidité, contamination croisée
6M — Mesure
Méthode analytique, étalonnage, SST HPLC
OOS, OOT & CAPA en Industrie Pharmaceutique — Rachid BERKANI
7 / 16

## Slide 8
3.3 — FMEA : Analyse des Modes de Défaillance HPLC
NPR = Sévérité (S) × Occurrence (O) × Détection (D) Seuil critique : NPR ≥ 100
Mode de Défaillance | Sévérité (S) | Occurrence (O) | Détection (D) | NPR | Action Préventive
Colonne HPLC dégradée | 9 | 5 | 4 | 180 | Compteur injections + limite SOP
Standard mal préparé | 9 | 3 | 5 | 135 | Double vérification calcul
Dérive pompe (débit) | 7 | 4 | 3 | 84 | Qualification périodique pompe
Température colonne instable | 6 | 3 | 4 | 72 | Contrôle thermostat quotidien
OOS, OOT & CAPA en Industrie Pharmaceutique — Rachid BERKANI
8 / 16

## Slide 9
3.3 — Réduction des NPR après CAPA (Tableau de bord trimestriel)
Chart: NPR Initial vs Actuel par mode de défaillance
| Colonne HPLC | Standard | Dérive pompe | Erreur analyste | Température
NPR Initial | 180 | 135 | 84 | 120 | 72
NPR Actuel | 36 | 27 | 17 | 54 | 14
163,4
NPR Moyen Initial
45,6
NPR Moyen Actuel
−72 %
Réduction Globale
Cible : NPR < 100 pour tous les modes de défaillance critiques (ICH Q9)
OOS, OOT & CAPA en Industrie Pharmaceutique — Rachid BERKANI
9 / 16

## Slide 10
3.4 — Data Integrity & Audit Trail — 21 CFR Part 11
> 40 %
des Warning Letters
FDA concernent
la Data Integrity
A — Attributable
Signé + initiales + date pour chaque entrée
L — Lisible
Encre indélébile ou système validé — jamais crayon
C — Contemporain
Enregistré au moment du fait — jamais a posteriori
O — Original
Données brutes conservées, pas seulement compilations
A — Exact
Corrections par rature + initiale + date, jamais Tipp-Ex
+ Complet
Toutes données y compris résultats atypiques
+ Cohérent
Cross-check cahier labo ↔ système informatique
+ Enduring
Support durable — 21 CFR Part 11
+ Available
Accessible lors des inspections — archivage conforme
OOS, OOT & CAPA en Industrie Pharmaceutique — Rachid BERKANI
10 / 16

## Slide 11
3.4 — Audit Trail : Éléments Requis (21 CFR Part 11)
Élément | Description | Exemple
Identité utilisateur | Qui a effectué l'action — login individuel obligatoire | J.DUPONT / Analyste_03
Date / Heure | Horodatage automatique — non modifiable | 2024-03-15 14:32:05
Action | Type d'opération réalisée | Modification résultat
Ancienne valeur | Valeur avant modification | 0,15 %
Nouvelle valeur | Valeur après modification | 0,28 %
Justification | Raison documentée du changement | Erreur de saisie — validée QA
⚠ PIÈGES : Modifier données sans audit trail · Logins partagés · Suppression chromatogrammes → Falsification = poursuites pénales
OOS, OOT & CAPA en Industrie Pharmaceutique — Rachid BERKANI
11 / 16

## Slide 12
3.5 — Observations FDA 483 les Plus Fréquentes sur CAPA
Chart: Distribution des observations FDA 483
| CAPA Ineffective | Root Cause Incomplète | Effectiveness Check manquant | Délai dépassé | Documentation incomplète
FDA 483 | 35 | 28 | 22 | 10 | 5
35 %
CAPA Ineffective
Récurrence même OOS après CAPA
28 %
Root Cause Incomplète
Cause = "Erreur opérateur" sans analyse système
22 %
Effectiveness Check absent
CAPA clôturée sans vérification statistique
10 %
Délai dépassé (>180 j)
CAPA ouvertes sans justification
OOS, OOT & CAPA en Industrie Pharmaceutique — Rachid BERKANI
12 / 16

## Slide 13
3.6 — Vérification d'Efficacité CAPA (Effectiveness Check)
J+30 — Mise en œuvre
Actions réalisées ?
Documentation complète ?
J+90 — Bilan statistique
Cpk/Ppk post-CAPA
Carte I-MR
Absence OOS
J+180 — Clôture définitive
Critères atteints
Revue APR intégrée
Ppk ≥ 1,33
Chart: Évolution Ppk post-CAPA (cible ≥ 1,33)
| J-0 | J+30 | J+60 | J+90 | J+120 | J+150 | J+180
Ppk | 0.82 | 0.95 | 1.1 | 1.28 | 1.38 | 1.48 | 1.54
Ppk = 1,54
atteint à J+180
OOS, OOT & CAPA en Industrie Pharmaceutique — Rachid BERKANI
13 / 16

## Slide 14
3.6 — Validation Statistique d'Efficacité — Avant vs Après CAPA
Chart: Comparaison des indicateurs qualité Avant / Après CAPA
| Moyenne Impureté A (%) | Écart-type σ | Ppk
Avant CAPA | 0.13 | 0.02 | 0.82
Après CAPA | 0.11 | 0.013 | 1.54
−35 %
Réduction σ
0,82
Ppk initial
1,54
Ppk final
≥ 1,33
Cible Ppk
OOS, OOT & CAPA en Industrie Pharmaceutique — Rachid BERKANI
14 / 16

## Slide 15
✔ CHECKLIST CHAPITRE 3 — Points clés avant de progresser
✔ CAPA vs Action Simple
Distinction documentée selon fréquence × impact (matrice de décision)
✔ Cause Racine
5 Pourquoi ou Ishikawa — preuve objective à chaque niveau
✔ Validation statistique
ANOVA confirme la cause principale (p < 0,05)
✔ FMEA / NPR
Tous les modes de défaillance critiques ont un NPR recalculé post-CAPA
✔ Data Integrity
Audit trail revu — ALCOA+ respecté — 21 CFR Part 11 validé
✔ Effectiveness Check
Calendrier J+30/90/180 défini — Ppk ≥ 1,33 atteint avant clôture
OOS, OOT & CAPA en Industrie Pharmaceutique — Rachid BERKANI
15 / 16

## Slide 16
Chapitre 3
Vers une Culture Qualité
Data-Driven
La méthodologie CAPA n'est pas une formalité réglementaire — c'est un levier d'amélioration continue.
L'intégration des méthodes statistiques (ANOVA, Régression, Ppk) transforme les investigations qualitatives en décisions quantifiées et défendables.
La Data Integrity et l'Effectiveness Check sont les deux piliers qui distinguent une CAPA robuste d'une simple correction documentaire.
→ Chapitre 4 : Plans d'Actions, KPI & Surveillance MSP
16 / 16