## INDEX
CLASSEUR DE DONNÉES — CHAPITRE 3 CAPA ¦ Prêt pour import Minitab®
Feuille | Description | Chemin Minitab® | Colonnes clés
ANOVA_Operateurs | ANOVA 1 facteur inter-opérateurs (teneur PA%) | Stat > ANOVA > One-Way | Colonne: Teneur_% ¦ Facteur: Operateur
Regression_Colonne_HPLC | Régression linéaire : injections → Impureté A% | Stat > Regression > Fit Regression Model | Réponse: Impurete_A_pct ¦ Prédicteur: N_Injections
Regression_Multiple_Dissolution | Régression multiple : T + pH + V → Teneur% | Stat > Regression > General Regression | Réponse: Teneur_% ¦ Prédicteurs: Temperature, pH, Vitesse
FMEA_HPLC | FMEA analytique HPLC — IPR calculés | Trier colonne IPR décroissant | IPR > 100 = action obligatoire
IMR_Effectiveness_Check | Carte I-MR + Effectiveness Check Ppk avant/après | Stat > Control Charts > I-MR | Colonne: Impurete_A_pct ¦ Grouper par Phase
5_Pourquoi_ALCOA | Fiche investigation 5P + Checklist ALCOA+ | Usage documentation qualité | Traçabilité investigation OOS
Source: Données simulées à des fins de formation — Chapitre 3 CAPA Qualité Pharmaceutique ¦ Version 1.0 — 2025

## ANOVA_Operateurs
DONNÉES ANOVA — Variabilité Inter-Opérateurs ¦ Dosage Teneur PA (%) ¦ Lot PA-2024-087
→ Importer dans Minitab : Stat > ANOVA > One-Way ¦ Colonne résponse = 'Teneur_%' ¦ Facteur = 'Operateur'
Operateur | ID_Mesure | Teneur_% | Date_Analyse | Instrument | Analyste_ID | Lot_Etalon | T_Colonne_C | N_Injections | Flag_OOS
Op_A | 1 | 98.45 | 2024-03-15 | HPLC-01 | SM01 | ET-2024-012 | 35 | 380
Op_A | 2 | 98.62 | 2024-03-15 | HPLC-01 | SM01 | ET-2024-012 | 35.1 | 385
Op_A | 3 | 98.38 | 2024-03-16 | HPLC-01 | SM01 | ET-2024-012 | 35 | 392
Op_A | 4 | 98.71 | 2024-03-16 | HPLC-01 | SM01 | ET-2024-013 | 35.2 | 401
Op_A | 5 | 98.55 | 2024-03-17 | HPLC-01 | SM01 | ET-2024-013 | 35 | 410
Op_B | 6 | 97.82 | 2024-03-15 | HPLC-02 | KT02 | ET-2024-012 | 35.1 | 2850
Op_B | 7 | 97.65 | 2024-03-15 | HPLC-02 | KT02 | ET-2024-012 | 35 | 2855 | OOS
Op_B | 8 | 97.91 | 2024-03-16 | HPLC-02 | KT02 | ET-2024-012 | 35.2 | 2862
Op_B | 9 | 97.78 | 2024-03-16 | HPLC-02 | KT02 | ET-2024-013 | 35 | 2870 | OOS
Op_B | 10 | 97.7 | 2024-03-17 | HPLC-02 | KT02 | ET-2024-013 | 35.1 | 2878 | OOS
Op_C | 11 | 98.3 | 2024-03-15 | HPLC-01 | NR03 | ET-2024-012 | 35 | 420
Op_C | 12 | 98.48 | 2024-03-15 | HPLC-01 | NR03 | ET-2024-012 | 35.1 | 428
Op_C | 13 | 98.22 | 2024-03-16 | HPLC-01 | NR03 | ET-2024-012 | 35 | 435
Op_C | 14 | 98.55 | 2024-03-16 | HPLC-01 | NR03 | ET-2024-013 | 35.2 | 442
Op_C | 15 | 98.41 | 2024-03-17 | HPLC-01 | NR03 | ET-2024-013 | 35 | 450
STATISTIQUES DESCRIPTIVES PAR OPÉRATEUR
Operateur | N | Moyenne_% | Ecart_Type | Min | Max | Etendue | Var | IC_Inf_95 | IC_Sup_95
Op_A | 5 | 98.542 | 0.13142 |  |  |  | 0.01727 | 98.3788 | 98.7052
Op_B | 5 | 97.772 | 0.10183 |  |  |  | 0.01037 | 97.6456 | 97.8984
Op_C | 5 | 98.392 | 0.1333 |  |  |  | 0.01777 | 98.2265 | 98.5575
TABLE ANOVA À UN FACTEUR — Calculée automatiquement
Source_Variation | SC | ddl | CM_MS | F_calcule | p_value_approx | F_critique_005 | Decision
Inter_groupes (Opérateurs) | 1.6663 | 2 | 0.83317 | 55.0429 | <0.0001 | 3.8853 | H0 REJETÉE
Intra_groupe (Erreur) | 0.18164 | 12 | 0.015137 | — | — | — | —
TOTAL | 1.848 | 14 | — | — | — | — | —

## Regression_Colonne_HPLC
DONNÉES RÉGRESSION LINÉAIRE — Dérive Colonne HPLC ¦ Y=Impureté A (%) ¦ X=Nombre Injections
→ Minitab : Stat > Regression > Regression > Fit Regression Model ¦ Réponse: Impurete_A_pct ¦ Prédicteur: N_Injections
N_Point | Date | Colonne_ID | N_Injections | Impurete_A_pct | LSS_pct | Ecart_LSS_pct | OOS_Flag | Residus_pred | Y_predit
1 | 2024-09-10 | COL-047 | 450 | 0.09 | 0.2 | -0.11 |  | -0.004085 | 0.094085
2 | 2024-09-24 | COL-047 | 750 | 0.1 | 0.2 | -0.1 |  | -0.011875 | 0.11188
3 | 2024-10-08 | COL-047 | 1050 | 0.11 | 0.2 | -0.09 |  | -0.019665 | 0.12967
4 | 2024-10-15 | COL-047 | 1200 | 0.12 | 0.2 | -0.08 |  | -0.01856 | 0.13856
5 | 2024-10-29 | COL-047 | 1450 | 0.13 | 0.2 | -0.07 |  | -0.023385 | 0.15338
6 | 2024-11-12 | COL-047 | 1750 | 0.15 | 0.2 | -0.05 |  | -0.021175 | 0.17117
7 | 2024-11-26 | COL-047 | 2050 | 0.16 | 0.2 | -0.04 |  | -0.028965 | 0.18896
8 | 2024-12-10 | COL-047 | 2200 | 0.18 | 0.2 | -0.02 |  | -0.01786 | 0.19786
9 | 2025-01-07 | COL-047 | 2450 | 0.19 | 0.2 | -0.01 | OOT | -0.022685 | 0.21269
10 | 2025-01-21 | COL-047 | 2750 | 0.21 | 0.2 | 0.01 | OOS | -0.020475 | 0.23047
11 | 2025-02-04 | COL-047 | 3050 | 0.24 | 0.2 | 0.04 | OOS | -0.008265 | 0.24827
12 | 2025-02-18 | COL-047 | 3500 | 0.28 | 0.2 | 0.08 | OOS | 0.00505 | 0.27495
RÉSULTATS RÉGRESSION — Paramètres du Modèle
Parametre | Estimation | Erreur_Std | t_stat | p_value | IC_Inf_95 | IC_Sup_95 | Interp
Ordonnee_b0 | 0.0674 | 0.0041 | 16.44 | <0.0001 | 0.0583 | 0.0765 | Niveau basal colonne neuve
Pente_a1 (par injection) | 5.93e-05 | 2.3e-06 | 25.78 | <0.0001 | 5.42e-05 | 6.44e-05 | Augmentation/injection
R² coefficient | 0.979 | — | — | — | — | — | 97.9% variabilité expliquée
R² ajusté | 0.9769 | — | — | — | — | — | Modèle très bon (>0.95 requis)
Limite_préventive (X max) | 2236.0877 | injections | à LSS=0.20% | Marge -10% = 2000 inj. | — | — | CAPA: SOP limite = 2000 inj

## Regression_Multiple_Dissolution
DONNÉES RÉGRESSION MULTIPLE — Dissolution PA ¦ Y=Teneur% ¦ X1=Température ¦ X2=pH ¦ X3=Vitesse_rpm
→ Minitab : Stat > Regression > General Regression ¦ Réponse: Teneur_% ¦ Prédicteurs: Temperature_C, pH_milieu, Vitesse_rpm
Exp_ID | Temperature_C | pH_milieu | Vitesse_rpm | Teneur_mesure_pct | Teneur_predite_pct | Residus | LSI_pct | LSS_pct | OOS_Flag | Tampon_Lot | Date_Exp
1 | 36.5 | 6.8 | 50 | 97.2 | 90.5 | 6.7 | 98 | 102 | OOS | TB-024 | 2024-10-01
2 | 37 | 7 | 50 | 98.1 | 90.5 | 7.6 | 98 | 102 |  | TB-024 | 2024-10-01
3 | 37.5 | 7.2 | 50 | 97.8 | 90.5 | 7.3 | 98 | 102 | OOS | TB-025 | 2024-10-08
4 | 36.5 | 6.8 | 75 | 98.5 | 91.1 | 7.4 | 98 | 102 |  | TB-024 | 2024-10-08
5 | 37 | 7 | 75 | 99 | 91.1 | 7.9 | 98 | 102 |  | TB-025 | 2024-10-15
6 | 37.5 | 7.2 | 75 | 98.7 | 91.1 | 7.6 | 98 | 102 |  | TB-025 | 2024-10-15
7 | 36.5 | 6.8 | 100 | 97.9 | 91.7 | 6.2 | 98 | 102 | OOS | TB-026 | 2024-10-22
8 | 37 | 7 | 100 | 99.3 | 91.7 | 7.6 | 98 | 102 |  | TB-026 | 2024-10-22
9 | 37.5 | 7.2 | 100 | 98.9 | 91.7 | 7.2 | 98 | 102 |  | TB-026 | 2024-10-29
10 | 36.5 | 7 | 50 | 97.5 | 90.5 | 7 | 98 | 102 | OOS | TB-027 | 2024-10-29
11 | 37 | 7.2 | 75 | 99.1 | 91.1 | 8 | 98 | 102 |  | TB-027 | 2024-11-05
12 | 37.5 | 6.8 | 100 | 97.6 | 91.69 | 5.91 | 98 | 102 | OOS | TB-027 | 2024-11-05
13 | 36.5 | 7.2 | 50 | 97.8 | 90.5 | 7.3 | 98 | 102 | OOS | TB-028 | 2024-11-12
14 | 37 | 6.8 | 100 | 98.4 | 91.7 | 6.7 | 98 | 102 |  | TB-028 | 2024-11-12
15 | 37.5 | 7 | 75 | 98.6 | 91.1 | 7.5 | 98 | 102 |  | TB-028 | 2024-11-19
COEFFICIENTS DU MODÈLE DE RÉGRESSION MULTIPLE (Y = β₀ + β₁T + β₂pH + β₃V)
Facteur | Coefficient | Erreur_Std | t_stat | p_value | VIF | Significatif | Impact_relatif
Constante_b0 | 89.4 | 1.23 | 72.68 | <0.0001 | — | OUI | —
Temperature_C (b1) | -0.005 | 0.0035 | -1.43 | 0.142 (NS) | 1.10 | NON | Faible
pH_milieu (b2) | 0.012 | 0.0044 | 2.73 | 0.0089 | 1.40 | OUI | Modere
Vitesse_rpm (b3) | 0.024 | 0.0062 | 3.87 | 0.0012 | 1.20 | OUI (CPP) | Fort
MÉTRIQUES DU MODÈLE
R²_global | 0.947 | R²_ajuste | 0.9328 | RMSE (Erreur std) | 0.142
F_global | 66.83 | p_global_modele | <0.0001 | N_obs | 15

## FMEA_HPLC
FMEA ANALYTIQUE — Procédé HPLC ¦ IPR = Gravité × Occurrence × Détectabilité ¦ Seuil action: IPR > 100
→ Trier par IPR décroissant pour prioriser les CAPA ¦ IPR > 100 = action préventive obligatoire
ID | Mode_Defaillance | Effet_Potentiel | Cause_Potentielle | Gravite_G | Occurrence_O | Detectabilite_D | IPR | Priorite | Action_Preventive | Responsable | Delai
F-01 | Colonne HPLC dégradée | OOS Impureté A | Dépassement limite injections | 9 | 5 | 4 | 180 | ÉLEVÉE |  |  | Compteur injections + limite SOP | Superviseur QC | J+30
F-02 | Standard préparé incorrectement | Faux OOS teneur | Erreur calcul dilution | 9 | 3 | 5 | 135 | ÉLEVÉE |  |  | Double vérification calcul 2e analyste | QC Analyste | Immédiat
F-03 | Intégration non justifiée | Résultat biaisé | Paramètres intégration non verrouillés | 9 | 2 | 6 | 108 | ÉLEVÉE |  |  | Verrouillage méthode système CDS | IT Qualité | J+15
F-04 | Dérive pompe HPLC | Mauvaise résolution | Maintenance insuffisante | 7 | 4 | 3 | 84 | MODÉRÉE |  |  | Qualification pompe semestrielle IQ/OQ/PQ | Maintenance | J+60
F-05 | Température colonne instable | Dérive temps rétention | Thermostat défaillant | 6 | 3 | 4 | 72 | MODÉRÉE |  |  | Vérification thermostat début série + log | QC Analyste | Immédiat
F-06 | Solvant dégradé ou non conforme | Bruit de fond élevé | Absence contrôle réception | 8 | 2 | 4 | 64 | MODÉRÉE |  |  | Contrôle réception + date ouverture | QC Analyste | J+7
F-07 | Login partagé opérateurs | Data integrity violation | Formation insuffisante 21 CFR Part 11 | 9 | 3 | 7 | 189 | ÉLEVÉE |  |  | Formation obligatoire + audit mensuel | AQ | J+30
F-08 | Calibration balance non conforme | Erreur gravimétrique standard | Étalonnage périmé | 8 | 2 | 3 | 48 | FAIBLE |  |  | Étalonnage semestrielle + vérification journalière | Maintenance | J+30

## IMR_Effectiveness_Check
CARTE I-MR & EFFECTIVENESS CHECK CAPA — Impureté A (%) avant / après CAPA
→ Minitab : Stat > Control Charts > Variables Charts for Individuals > I-MR ¦ Copier colonne 'Impurete_A' AVANT puis APRÈS
Obs_ID | Date | Phase | Lot | Impurete_A_pct | LSS_pct | LCI | UCL_individu | MR_etendue_mobile | UCL_MR | Signal_Alerte | Ppk | Cpk
1 | 2024-09-10 | AVANT | PA-2024-051 | 0.09 | 0.2 | -0.001 | 0.351 | — | 0.2162 |  | 0.16 | 0.16
2 | 2024-09-24 | AVANT | PA-2024-058 | 0.1 | 0.2 | -0.001 | 0.351 | 0.01 | 0.2162
3 | 2024-10-08 | AVANT | PA-2024-065 | 0.13 | 0.2 | -0.001 | 0.351 | 0.03 | 0.2162
4 | 2024-10-22 | AVANT | PA-2024-072 | 0.15 | 0.2 | -0.001 | 0.351 | 0.02 | 0.2162
5 | 2024-11-05 | AVANT | PA-2024-079 | 0.16 | 0.2 | -0.001 | 0.351 | 0.01 | 0.2162
6 | 2024-11-19 | AVANT | PA-2024-086 | 0.175 | 0.2 | -0.001 | 0.351 | 0.015 | 0.2162
7 | 2024-12-03 | AVANT | PA-2024-093 | 0.18 | 0.2 | -0.001 | 0.351 | 0.005 | 0.2162
8 | 2024-12-17 | AVANT | PA-2024-100 | 0.19 | 0.2 | -0.001 | 0.351 | 0.01 | 0.2162 | OOT
9 | 2025-01-07 | AVANT | PA-2025-007 | 0.195 | 0.2 | -0.001 | 0.351 | 0.005 | 0.2162 | OOT
10 | 2025-01-21 | AVANT | PA-2025-014 | 0.21 | 0.2 | -0.001 | 0.351 | 0.015 | 0.2162 | OOS
11 | 2025-02-04 | AVANT | PA-2025-021 | 0.24 | 0.2 | -0.001 | 0.351 | 0.03 | 0.2162 | OOS
12 | 2025-02-18 | AVANT | PA-2025-028 | 0.28 | 0.2 | -0.001 | 0.351 | 0.04 | 0.2162 | OOS
13 | 2025-04-01 | APRES | PA-2025-049 | 0.11 | 0.2 | 0.082 | 0.142 | — | 0.0374 |  | 3.259 | 3.259
14 | 2025-04-15 | APRES | PA-2025-056 | 0.108 | 0.2 | 0.082 | 0.142 | 0.002 | 0.0374
15 | 2025-04-29 | APRES | PA-2025-063 | 0.115 | 0.2 | 0.082 | 0.142 | 0.007 | 0.0374
16 | 2025-05-13 | APRES | PA-2025-070 | 0.112 | 0.2 | 0.082 | 0.142 | 0.003 | 0.0374
17 | 2025-05-27 | APRES | PA-2025-077 | 0.109 | 0.2 | 0.082 | 0.142 | 0.003 | 0.0374
18 | 2025-06-10 | APRES | PA-2025-084 | 0.113 | 0.2 | 0.082 | 0.142 | 0.004 | 0.0374
19 | 2025-06-24 | APRES | PA-2025-091 | 0.111 | 0.2 | 0.082 | 0.142 | 0.002 | 0.0374
20 | 2025-07-08 | APRES | PA-2025-098 | 0.116 | 0.2 | 0.082 | 0.142 | 0.005 | 0.0374
21 | 2025-07-22 | APRES | PA-2025-105 | 0.108 | 0.2 | 0.082 | 0.142 | 0.008 | 0.0374
22 | 2025-08-05 | APRES | PA-2025-112 | 0.112 | 0.2 | 0.082 | 0.142 | 0.004 | 0.0374
23 | 2025-08-19 | APRES | PA-2025-119 | 0.11 | 0.2 | 0.082 | 0.142 | 0.002 | 0.0374
24 | 2025-09-02 | APRES | PA-2025-126 | 0.113 | 0.2 | 0.082 | 0.142 | 0.003 | 0.0374
RÉSUMÉ EFFECTIVENESS CHECK — Ppk Avant / Après CAPA
Indicateur | AVANT_CAPA | APRES_CAPA | Critere_Min | Resultat
Moyenne (µ) | 0.175 | 0.112 | — | Réduction significative
Ecart-type (σ) | 0.052 | 0.009 | — | Réduction ×5.8
Ppk (valeur) | 0.16 | 3.259 | ≥ 1,33 | CRITÈRE ATTEINT
OOS sur période | 3 OOS / 12 lots | 0 OOS / 12 lots | 0 OOS | CRITÈRE ATTEINT
Décision clôture | CAPA OUVERTE | CAPA CLÔTURÉE J+180 | Ppk≥1.33 + 0 OOS | APPROUVÉ QA

## 5_Pourquoi_ALCOA
FICHE D'INVESTIGATION — 5 POURQUOI ¦ OOS Impureté A HPLC ¦ Lot #12345
Niveau | Question | Réponse / Observation | Preuve_Objective | Validé_Par | Date
PROBLÈME | Constat initial | Impureté A = 0,28% (LSS=0,20%) — Lot #12345, Série HPLC 15/03 | Log HPLC #H-2024-0315 | Sophie M. / QC | 2024-03-15
Pourquoi 1 | Résultat hors limite ? | Colonne HPLC COL-047 : rétention anormale des impuretés | Chromatogramme #CHR-0315-04 | Karim T. / Superviseur QC | 2024-03-15
Pourquoi 2 | Rétention anormale ? | Colonne dégradée : 3 500 injections réalisées (pas de limite définie) | Fiche maintenance COL-047 | Nadia R. / Superviseur QC | 2024-03-16
Pourquoi 3 | Colonne au-delà de sa durée ? | Aucun compteur d'injections ni système d'alerte sur HPLC-02 | Audit système HPLC-02 #AUD-2024-089 | Superviseur QC | 2024-03-16
Pourquoi 4 | Pas de compteur ? | SOP MP-QC-015 Rev.03 ne précise aucune limite d'injections | SOP MP-QC-015 Rev.03 (consulté) | Responsable AQ | 2024-03-17
CAUSE RACINE | → CAUSE SYSTÉMIQUE | Absence de procédure de maintenance préventive HPLC basée sur le nombre d'injections | Revue documentaire MP-QC-015 | Directeur Qualité | 2024-03-17
CHECKLIST ALCOA+ — Documentation Investigation
Principe | Code | Critère_Contrôle | Conforme | Observation | Référence_Preuve
Attributable | A | Chaque résultat signé + initiales + date opérateur | OUI | Signature numérique CDS validé | Log CDS_2024-0315
Lisible | L | Écriture/système clair, indélébile ou validé 21 CFR | OUI | Système CDS Empower 3 validé | Valid. IQ/OQ/PQ-2022
Contemporain | C | Enregistrement au moment de l'analyse | OUI | Horodatage automatique CDS | Audit Trail AT-2024-03
Original | O | Données brutes conservées (chromatogrammes raw) | OUI | Fichiers .raw archivés sur serveur | Archive SRV-QC/2024/03
Exact | A | Corrections par rature + initiale + date + motif | OUI | Aucune correction manuelle — CDS | —
Complet | +C | Toutes données incl. résultats atypiques | À VÉRIFIER | Vérifier si injection #03 du 14/03 archivée | Demande AQ #AQ-2024-047
Cohérent | +C | Concordance cahier labo / système informatique | OUI | Cross-check effectué le 16/03 | Rapport CC-2024-0316
Enduring | +E | Support durable non altérable | OUI | Serveur redondant RAID + backup journalier | IT Policy IT-SEC-008
Available | +A | Accessible lors des inspections | OUI | Archivage 15 ans — Plan archivage AP-QC | Plan archivage AP-QC-2020