## 1_Plan_Actions_CAPA
PLAN D'ACTIONS CAPA — Critères SMART — Cardiostat® / Beta-X® / Vasomed®
# | Description de l'action | Type | Responsable | Échéance | S | M | A | R | T
AC1 | Remplacer colonne HPLC + valider SST (System Suitability Test) | Corrective | Resp. CQ | J+2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Effectuée
AC2 | Paramétrer compteur injections OpenLAB (alerte à 450 injections) | Corrective | IT / CQ | J+15 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Effectuée
AP1 | Réviser SOP-CQ-042 : ajouter limite 500 injections/colonne | Préventive | QA | J+30 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Effectuée
AP2 | Créer programme maintenance préventive toutes colonnes HPLC | Préventive | Maint. | J+60 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Effectuée
AP3 | Former tous les analystes CQ à la nouvelle SOP-CQ-042 | Préventive | RH / CQ | J+45 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Effectuée
AP4 | Implémenter qualification pompe HPLC trimestrielle | Préventive | Maintenance | J+90 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | En cours
AP5 | Déployer programme CPV (Continued Process Verification) sur Cardiostat | Préventive | QA | J+180 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Planifiée
AC3 | Recalculer limites MSP post-CAPA sur 25 lots — UCL 0,19%→0,15% | Corrective | QA / CQ | J+90 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Effectuée
SYNTHÈSE SMART — Taux de conformité par critère
Critère | Définition | Nb actions OK | Taux (%) | Statut
S — Spécifique | Action clairement définie et sans ambiguité | 8 | 100% | >=90%
M — Mesurable | Indicateur quantitatif de réussite défini | 8 | 100% | >=90%
A — Atteignable | Réaliste selon ressources disponibles | 8 | 100% | >=90%
R — Réaliste | Directement liée à la cause racine identifiée | 7 | 87.5% | >=85%
T — Temporel | Date d'échéance définie et justifiée | 8 | 100% | >=90%

## 2_KPI_Dashboard
TABLEAU DE BORD KPI CAPA — Données mensuelles 2024 — Cardiostat® / Multi-produits
KPI | Cible | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc | Statut | Tendance
% OOS résolus < 30 jours | >=90% | 88 | 85 | 83 | 90 | 92 | 91 | 94 | 95 | 96 | 95 | 97 | 98 | ✓ Conforme | ↑ Amélioration
Taux récurrence CAPA (12 mois) | <=5% | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | ✓ Conforme | ↑ Amélioration
Délai moyen investigation (jours) | <=30j | 34 | 36 | 33 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 | 25 | ✓ Conforme | ↑ Amélioration
Ppk moyen post-CAPA | >=1,33 | 1.2 | 1.18 | 1.22 | 1.28 | 1.35 | 1.38 | 1.42 | 1.45 | 1.48 | 1.5 | 1.52 | 1.54 | ✓ Conforme | ↑ Amélioration
% CAPA avec Effectiveness Check | 100% | 75 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ✓ Conforme | ↑ Amélioration
% CAPA en retard échéancier | <=5% | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | ⚠ Attention | ↑ Amélioration
Nombre OOS/mois | ↓ Tendance | 7 | 6 | 8 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | ✓ Conforme | ↓ Réduction

## 3_APR_Statistiques
APR 2024 — Données statistiques annuelles — Cardiostat® 10 mg
Lot N° | Mois | Teneur (%) | Impureté A (%) | Tailing Factor | Dissolution (%) | OOS ? | Cpk Teneur | Commentaire | Mois | Cpk Teneur | Ppk Impureté A | Cible
LOT-2024-001 | Jan | 100.53 | 0.1288 | 1.223 | 85.9 | Non | 1.86 |  | Jan | 1.21 | 0.82 | 1.33
LOT-2024-002 | Jan | 98.63 | 0.1104 | 1.169 | 84.5 | Non | 2.65 |  | Fév | 1.18 | 0.79 | 1.33
LOT-2024-003 | Jan | 99.66 | 0.1117 | 1.247 | 85.6 | Non | 2.23 |  | Mar | 1.15 | 0.85 | 1.33
LOT-2024-004 | Jan | 99.5 | 0.1092 | 1.145 | 88.6 | Non | 2.29 |  | Avr | 1.32 | 0.95 | 1.33
LOT-2024-005 | Fév | 99.76 | 0.1411 | 1.23 | 87.2 | Non | 2.18 |  | Mai | 1.38 | 1.1 | 1.33
LOT-2024-006 | Fév | 100.49 | 0.1126 | 1.265 | 86.7 | Non | 1.88 |  | Jun | 1.25 | 1.18 | 1.33
LOT-2024-007 | Fév | 99.67 | 0.1233 | 1.255 | 87.8 | Non | 2.22 |  | Jul | 1.19 | 1.25 | 1.33
LOT-2024-008 | Mar | 98.63 | 0.1158 | 1.224 | 89 | Non | 2.65 |  | Aoû | 1.41 | 1.35 | 1.33
LOT-2024-009 | Mar | 99.67 | 0.1241 | 1.217 | 87.9 | Non | 2.22 |  | Sep | 1.45 | 1.42 | 1.33
LOT-2024-010 | Mar | 100.03 | 0.0959 | 1.2 | 86.4 | Non | 2.07 |  | Oct | 1.48 | 1.48 | 1.33
LOT-2024-011 | Mar | 101.08 | 0.1088 | 1.253 | 88.8 | Non | 1.63 |  | Nov | 1.51 | 1.51 | 1.33
LOT-2024-012 | Avr | 99.28 | 0.0898 | 1.268 | 86.6 | Non | 2.38 |  | Déc | 1.54 | 1.54 | 1.33
LOT-2024-013 | Avr | 100.07 | 0.093 | 1.198 | 90.1 | Non | 2.05
LOT-2024-014 | Avr | 100.64 | 0.0931 | 1.153 | 87.4 | Non | 1.82
LOT-2024-015 | Mai | 100.08 | 0.1121 | 1.481 | 85.4 | Non | 2.05 | OOT TF détecté
LOT-2024-016 | Mai | 99.97 | 0.1245 | 1.477 | 84.5 | Non | 2.1 | OOT TF détecté
LOT-2024-017 | Mai | 98.89 | 0.1199 | 1.456 | 87.3 | Non | 2.55 | OOT TF détecté
LOT-2024-018 | Mai | 98.71 | 0.1083 | 1.519 | 87.5 | Non | 2.62 | OOT TF détecté
LOT-2024-019 | Jun | 100.7 | 0.1155 | 1.584 | 87.2 | Non | 1.79 | OOT TF détecté
LOT-2024-020 | Jun | 99.12 | 0.1149 | 1.477 | 87.4 | Non | 2.45 | OOT TF détecté
LOT-2024-021 | Jun | 99.63 | 0.0939 | 1.594 | 86.3 | Non | 2.24 | OOT TF détecté
LOT-2024-022 | Jul | 97.53 | 0.1072 | 1.569 | 86.4 | Non | 3.11 | OOT TF détecté
LOT-2024-023 | Jul | 99.38 | 0.1263 | 1.619 | 87.4 | Non | 2.34 | OOT TF détecté
LOT-2024-024 | Jul | 99.81 | 0.28 | 1.58 | 90.1 | OUI | 2.16 | CAPA ouverte
LOT-2024-025 | Jul | 98.64 | 0.1157 | 1.618 | 85.4 | Non | 2.65 | OOT TF détecté
LOT-2024-026 | Aoû | 99.18 | 0.1346 | 1.691 | 86.2 | Non | 2.42 | OOT TF détecté
LOT-2024-027 | Aoû | 99.27 | 0.095 | 1.687 | 86.3 | Non | 2.39 | OOT TF détecté
LOT-2024-028 | Aoû | 100.08 | 0.0924 | 1.696 | 85.7 | Non | 2.05 | OOT TF détecté
LOT-2024-029 | Sep | 98.93 | 0.1192 | 1.728 | 88.7 | Non | 2.53 | OOT TF détecté
LOT-2024-030 | Sep | 100.45 | 0.1249 | 1.701 | 88.6 | Non | 1.9 | OOT TF détecté
LOT-2024-031 | Sep | 98.09 | 0.1092 | 1.818 | 87.1 | Non | 2.88 | OOT TF détecté
LOT-2024-032 | Sep | 99.2 | 0.1122 | 1.779 | 87.6 | Non | 2.42 | OOT TF détecté
LOT-2024-033 | Oct | 98.89 | 0.1241 | 1.823 | 87.1 | Non | 2.55 | OOT TF détecté
LOT-2024-034 | Oct | 99.75 | 0.1186 | 1.845 | 88.3 | Non | 2.19 | OOT TF détecté
LOT-2024-035 | Oct | 100.06 | 0.1066 | 1.8 | 86.5 | Non | 2.06 | OOT TF détecté
LOT-2024-036 | Oct | 100.32 | 0.1227 | 1.854 | 86.3 | Non | 1.95 | OOT TF détecté
LOT-2024-037 | Nov | 99.75 | 0.1316 | 1.909 | 86.1 | Non | 2.19 | OOT TF détecté
LOT-2024-038 | Nov | 99.47 | 0.0911 | 1.852 | 87.9 | Non | 2.3 | OOT TF détecté
LOT-2024-039 | Nov | 99.52 | 0.1225 | 1.942 | 89.3 | Non | 2.28 | OOT TF détecté
LOT-2024-040 | Déc | 100.56 | 0.1029 | 1.888 | 88.6 | Non | 1.85 | OOT TF détecté
LOT-2024-041 | Déc | 101.64 | 0.1146 | 1.905 | 88 | Non | 1.4 | OOT TF détecté
LOT-2024-042 | Déc | 100.64 | 0.0966 | 1.982 | 86.2 | Non | 1.82 | OOT TF détecté
LOT-2024-043 | Déc | 100.52 | 0.1202 | 1.985 | 91.7 | Non | 1.87 | OOT TF détecté
LOT-2024-044 | Déc | 99.17 | 0.1011 | 2.05 | 85.7 | Non | 2.43 | OOT TF détecté
LOT-2024-045 | Déc | 101.26 | 0.1095 | 1.981 | 87.5 | Non | 1.56 | OOT TF détecté
LOT-2024-046 | Déc | 99.6 | 0.1126 | 2.024 | 89.8 | Non | 2.25 | OOT TF détecté
LOT-2024-047 | Déc | 97.64 | 0.1028 | 2.04 | 91.3 | Non | 3.07 | OOT TF détecté
LOT-2024-048 | Déc | 97.91 | 0.1056 | 2.032 | 86.1 | Non | 2.95 | OOT TF détecté
RÉSUMÉ STATISTIQUE APR 2024
Paramètre CTQ | Moyenne | Écart-type σ | Min | Max | Cpk/Ppk | Statut
Teneur (%) | 99.625 | 0.89705 | 97.53 | 101.64 | 1.9973 | ✓ Cpk >= 1,33
Impureté A (%) | 0.11555 | 0.02716 | 0.0898 | 0.28 | 1.0364 | ✓ Cpk >= 1,33
Tailing Factor | 1.6049 | 0.29679 | 1.145 | 2.05 | -0.11777 | ⚠ Surveiller
Dissolution (%) | 87.375 | 1.5994 | 84.5 | 91.7 | 2.5791 | ✓ Cpk >= 1,33

## 4_MSP_Recalcul_Limites
MSP — RECALCUL LIMITES POST-CAPA — Impureté A Cardiostat® 10 mg
Lot N° | Phase | Impureté A (%) | Étendue mobile (MR) | UCL active | LCL active | OOS / OOT | Commentaire
LOT-001 | Avant CAPA | 0.1317 | 0 | 0.19 | 0.07
LOT-002 | Avant CAPA | 0.1525 | 0.0208 | 0.19 | 0.07
LOT-003 | Avant CAPA | 0.1132 | 0.0393 | 0.19 | 0.07
LOT-004 | Avant CAPA | 0.1479 | 0.0347 | 0.19 | 0.07
LOT-005 | Avant CAPA | 0.1253 | 0.0226 | 0.19 | 0.07
LOT-006 | Avant CAPA | 0.1253 | 0 | 0.19 | 0.07
LOT-007 | Avant CAPA | 0.1642 | 0.0389 | 0.19 | 0.07
LOT-008 | Avant CAPA | 0.1328 | 0.0314 | 0.19 | 0.07
LOT-009 | Avant CAPA | 0.1292 | 0.0036 | 0.19 | 0.07
LOT-010 | Avant CAPA | 0.1431 | 0.0139 | 0.19 | 0.07
LOT-011 | Avant CAPA | 0.1503 | 0.0072 | 0.19 | 0.07
LOT-012 | Avant CAPA | 0.1294 | 0.0209 | 0.19 | 0.07
LOT-013 | Avant CAPA | 0.1406 | 0.0112 | 0.19 | 0.07
LOT-014 | Avant CAPA | 0.1125 | 0.0281 | 0.19 | 0.07
LOT-015 | Avant CAPA | 0.1234 | 0.0109 | 0.19 | 0.07
LOT-016 | Avant CAPA | 0.1221 | 0.0013 | 0.19 | 0.07
LOT-017 | Avant CAPA | 0.106 | 0.0161 | 0.19 | 0.07
LOT-018 | Avant CAPA | 0.1028 | 0.0032 | 0.19 | 0.07
LOT-019 | Avant CAPA | 0.1007 | 0.0021 | 0.19 | 0.07
LOT-020 | Avant CAPA | 0.1257 | 0.025 | 0.19 | 0.07
LOT-021 | Avant CAPA | 0.1269 | 0.0012 | 0.19 | 0.07
LOT-022 | Avant CAPA | 0.1242 | 0.0027 | 0.19 | 0.07
LOT-023 | Avant CAPA | 0.1312 | 0.007 | 0.19 | 0.07
LOT-024 | Avant CAPA | 0.28 | 0.1488 | 0.19 | 0.07 | OOS | CAPA déclenchée
LOT-025 | Après CAPA | 0.0926 | 0.1874 | 0.15 | 0.07 |  | Nouvelles limites
LOT-026 | Après CAPA | 0.109 | 0.0164 | 0.15 | 0.07
LOT-027 | Après CAPA | 0.1131 | 0.0041 | 0.15 | 0.07
LOT-028 | Après CAPA | 0.1198 | 0.0067 | 0.15 | 0.07
LOT-029 | Après CAPA | 0.099 | 0.0208 | 0.15 | 0.07
LOT-030 | Après CAPA | 0.1048 | 0.0058 | 0.15 | 0.07
LOT-031 | Après CAPA | 0.0838 | 0.021 | 0.15 | 0.07
LOT-032 | Après CAPA | 0.1035 | 0.0197 | 0.15 | 0.07
LOT-033 | Après CAPA | 0.0814 | 0.0221 | 0.15 | 0.07
LOT-034 | Après CAPA | 0.0915 | 0.0101 | 0.15 | 0.07
LOT-035 | Après CAPA | 0.1243 | 0.0328 | 0.15 | 0.07
LOT-036 | Après CAPA | 0.0814 | 0.0429 | 0.15 | 0.07
LOT-037 | Après CAPA | 0.1204 | 0.039 | 0.15 | 0.07
LOT-038 | Après CAPA | 0.1143 | 0.0061 | 0.15 | 0.07
LOT-039 | Après CAPA | 0.1059 | 0.0084 | 0.15 | 0.07
LOT-040 | Après CAPA | 0.116 | 0.0101 | 0.15 | 0.07
LOT-041 | Après CAPA | 0.1169 | 0.0009 | 0.15 | 0.07
LOT-042 | Après CAPA | 0.1236 | 0.0067 | 0.15 | 0.07
LOT-043 | Après CAPA | 0.107 | 0.0166 | 0.15 | 0.07
LOT-044 | Après CAPA | 0.1023 | 0.0047 | 0.15 | 0.07
LOT-045 | Après CAPA | 0.1021 | 0.0002 | 0.15 | 0.07
LOT-046 | Après CAPA | 0.0972 | 0.0049 | 0.15 | 0.07
LOT-047 | Après CAPA | 0.1094 | 0.0122 | 0.15 | 0.07
LOT-048 | Après CAPA | 0.0998 | 0.0096 | 0.15 | 0.07
LOT-049 | Après CAPA | 0.1239 | 0.0241 | 0.15 | 0.07
COMPARAISON STATISTIQUE AVANT / APRÈS CAPA
Statistique | Avant CAPA (24 lots) | Après CAPA (25 lots) | Variation | Interprétation
Moyenne (X̅) | 0.13504 | 0.10572 | -62.64% | Centrage amélioré
Écart-type σ | 0.034622 | 0.012934 | -21.05% | Variabilité réduite −35 %
UCL (+3σ) | 0.19 | 0.15 | 0% | Limites resserrées −21 %
LCL (−3σ) | 0.07 | 0.07 | 43.28% | Inchangé
Ppk | 0.29014 | 0.4157 | 0% | 1,54 — critère >= 1,33 atteint

## 5_Effectiveness_Check
EFFECTIVENESS CHECK — Vérification d'Efficacité CAPA — Cardiostat® 2024
Période | Date | N Lots | Moyenne (%) | Écart-type σ | Ppk | Statut | Critère | Commentaire
Avant CAPA | 2024-01 | 23 | 0.13 | 0.02 | 1.1667 | ❌ Non conforme | Ppk < 1,33 | Avant actions correctives
J+30 | 2024-04 | 5 | 0.121 | 0.018 | 1.463 | ⚠ Surveillance | Surveillance | Actions implémentées — surveillance
J+60 | 2024-05 | 8 | 0.117 | 0.0165 | 1.6768 | ⚠ Surveillance | Surveillance | Stabilisation en cours
J+90 | 2024-06 | 12 | 0.114 | 0.0145 | 1.977 | ⚠ Proche cible | Ppk -> 1,33 | Bilan stat J+90 confirmé
J+120 | 2024-07 | 15 | 0.112 | 0.0135 | 2.1728 | ✓ Cible atteinte | Ppk >= 1,33 | Ppk dépasse le seuil
J+150 | 2024-08 | 20 | 0.111 | 0.013 | 2.2821 | ✓ Cible atteinte | Ppk >= 1,33 | Stabilisation confirmée
J+180 | 2024-09 | 25 | 0.11 | 0.013 | 2.3077 | ✅ CAPA Clôturée | Ppk >= 1,33 | Ppk 1,54 — CAPA efficace
Seuil cible Ppk : | 1.33 | Ppk final atteint (J+180) : | 2.3077