|  | PLAN CAPA Corrective Action and Preventive Action FDA OOS Guidance 2006 · ICH Q9 · ICH Q10 · 21 CFR 211.192 · ALCOA+ |
| --- | --- |

| N° CAPA | Ex : CAPA-2025-042 | N° OOS associé | Ex : OOS-2025-009 |
| --- | --- | --- | --- |
| Produit / Dénomination |  | Forme pharmaceutique |  |
| Numéro de lot |  | Date de fabrication | JJ/MM/AAAA |
| Cause racine identifiée |  | Méthode RCA utilisée | ☐ 5 Pourquoi ☐ Ishikawa ☐ FMEA |
| Ouverture CAPA | JJ/MM/AAAA | Échéance clôture cible | JJ/MM/AAAA |
| Responsable CAPA (pilote) |  | Niveau priorité | ☐ Critique ☐ Majeur ☐ Mineur |

🗂 1 — CONTEXTE ET RÉSUMÉ DE L'INVESTIGATION

| Résultat OOS initial | Valeur : _______ Spécification : _______ Écart : _______ |
| --- | --- |
| Phase investigation conclusive | ☐ Phase 1 (erreur labo) ☐ Phase 2 (procédé / matière) |
| Type CAPA déclenchée | ☐ CAPA formelle (système) ☐ Action corrective simple |
| Critère de déclenchement | ☐ OOS confirmé lot libéré ☐ Récurrence ☐ Impact patient ☐ Audit |

Résumé exécutif de l'investigation — Description succincte de la cause racine prouvée :

🔍 2 — CAUSE RACINE IDENTIFIÉE

2.1 Arbre des 5 Pourquoi

| Problème initial (Pourquoi 0) | [Décrire le problème constaté : ex. Impureté A OOS — 0,28% vs LSS 0,20%] |
| --- | --- |
| Pourquoi 1 ? |  |
| Pourquoi 2 ? |  |
| Pourquoi 3 ? |  |
| Pourquoi 4 ? |  |
| CAUSE RACINE | [Formuler la cause racine prouvée et vérifiable] |

2.2 Catégories Ishikawa (6M) — si applicable

| Catégorie (6M) | Cause identifiée | Preuve documentée | Impact (O/N) |
| --- | --- | --- | --- |
| Machine / Équipement |  |  | ☐ Oui ☐ Non |
| Méthode / SOP |  |  | ☐ Oui ☐ Non |
| Matières premières |  |  | ☐ Oui ☐ Non |
| Main-d'œuvre / Opérateur |  |  | ☐ Oui ☐ Non |
| Milieu / Environnement |  |  | ☐ Oui ☐ Non |
| Mesure / Système mesure |  |  | ☐ Oui ☐ Non |

📋 3 — PLAN D'ACTIONS CAPA

⚠ Règle SMART — Chaque action doit être Spécifique, Mesurable, Atteignable, Réaliste, Temporellement définie

Action corrective immédiate : élimine la non-conformité constatée (court terme, J+2 à J+15). Action corrective systémique : corrige la cause racine pour éviter la récurrence (J+15 à J+60). Action préventive : étend la protection à des situations similaires potentielles (J+30 à J+90). Chaque action doit avoir un responsable nommé, une échéance ferme et des preuves de clôture définies a priori.

ACTION 01 ¦ ACTION CORRECTIVE IMMÉDIATE

Description de l'action : Remplacement de la colonne HPLC dégradée (S/N : COL-2022-156) par une nouvelle colonne validée (S/N : COL-2024-023). Validation SST avant reprise des analyses.

Responsable Responsable QC; Échéance J+2; Statut ✔ Done.; Réf. SOP / Document [SOP-XXX-000 v0.0].

Preuves de clôture / pièces jointes : ☐ Bon de remplacement colonne N° _______________ ☐ Résultats SST conformes (rapport N° _______________) ☐ Entrée dans le journal d'équipement HPLC ☐ Approbation QA écrite (date : _______________)

Observations / Commentaires QA : Colonne remplacée le 17/03/2025 — SST conforme (5 injections, RSD < 1,5%)

ACTION 02 ¦ ACTION CORRECTIVE SYSTÉMIQUE

Description de l'action : Création d'un compteur d'injections automatique dans le système informatique HPLC (Empower / OpenLAB) avec alerte déclenchée à 450 injections et blocage à 500 injections.

Responsable IT / QC; Échéance J+15; Statut ✔ Done.; Réf. SOP / Document [SOP-XXX-000 v0.0].

Preuves de clôture / pièces jointes : ☐ Capture écran du paramétrage du compteur dans le logiciel HPLC ☐ SOP-HPLC-MAINT-005 mise à jour (v2.0 approuvée le _______________) ☐ Test de validation du compteur documenté (N° _______________) ☐ Formation des analystes sur le nouveau système (feuille de présence)

Observations / Commentaires QA : Compteur activé sur les 3 systèmes HPLC de la ligne — Testé et validé le 25/03/2025

ACTION 03 ¦ ACTION PRÉVENTIVE

Description de l'action : Révision SOP-MAINT-HPLC-005 : limite à 500 injections avant remplacement préventif (marge de sécurité de 75% sur la limite théorique de 2000 injections fabricant). Extension à toutes les méthodes HPLC du site.

Responsable QA; Échéance J+30; Statut ✔ Done.; Réf. SOP / Document [SOP-XXX-000 v0.0].

Preuves de clôture / pièces jointes : ☐ SOP-MAINT-HPLC-005 v2.0 approuvée et diffusée (date : _______________) ☐ Formation de l'ensemble des analystes HPLC documentée ☐ Mise à jour du plan de maintenance préventive QMS ☐ Vérification de l'application sur tous les systèmes HPLC du site

Observations / Commentaires QA : SOP approuvée le 01/04/2025 — Formation 8 analystes complétée le 05/04/2025

ACTION 04 ¦ ACTION PRÉVENTIVE COMPLÉMENTAIRE (si applicable)

Description de l'action : [Décrire précisément l'action corrective/préventive mise en oeuvre]

Responsable [Nom / Fonction]; Échéance J+__; Statut ○ Open.; Réf. SOP / Document [SOP-XXX-000 v0.0].

Preuves de clôture / pièces jointes : ☐ [Preuve 1 à définir avant exécution] ☐ [Preuve 2 à définir avant exécution] ☐ [Autre preuve documentaire]

Observations / Commentaires QA : [Espace libre pour observations de la QA lors de la revue]

✅ 4 — VÉRIFICATION D'EFFICACITÉ (Effectiveness Check)

⚠ CAPA sans Effectiveness Check = CAPA incomplète — Observation FDA 483 récurrente

La clôture d'une CAPA sans vérification d'efficacité documentée est formellement interdite. Critères minimaux de clôture : Ppk post-CAPA ≥ 1,33 ET absence de récurrence OOS sur J+180. Chaque jalon (J+30 / J+90 / J+180) doit être daté, signé et archivé dans le dossier CAPA.

| J+30 Vérification implémentation | J+90 Vérification premiers résultats | J+180 Vérification efficacité réelle |
| --- | --- | --- |
| Date réelle : JJ/MM/AAAA Résultat Ppk : _______ (cible ≥ 1,33) Statut : ☐ Conforme ☐ En attente ☐ Non conforme. | Date réelle : JJ/MM/AAAA Résultat Ppk : _______ (cible ≥ 1,33) Statut : ☐ Conforme ☐ En attente ☐ Non conforme. | Date réelle : JJ/MM/AAAA Résultat Ppk : _______ (cible ≥ 1,33) Statut : ☐ Conforme ☐ En attente ☐ Non conforme. |
| Points de vérification : ☐ Actions réalisées dans les délais ? ☐ Documentation complète et signée ? ☐ Formation du personnel complétée ? ☐ SOP mise à jour et approuvée ? | Points de vérification : ☐ Ppk calculé (cible ≥ 1,33) ? ☐ Carte I-MR sans signal OOT ? ☐ Absence de récurrence OOS similaire ? ☐ Indicateurs KPI stables ? | Points de vérification : ☐ 0 OOS récurrent sur 6 mois ? ☐ Ppk ≥ 1,33 confirmé sur ≥ 20 données ? ☐ APR intégrée avec les nouvelles données ? ☐ Clôture CAPA autorisée par QA ? |
| Responsable vérification : [Nom + Fonction] Signature QA : | Responsable vérification : [Nom + Fonction] Signature QA : | Responsable vérification : [Nom + Fonction] Signature QA : |

4.4 Critères de clôture CAPA

| ☐ Ppk post-CAPA ≥ 1,33 calculé sur minimum 20 données (Minitab : Capability Analysis) | ☐ Carte I-MR sans signal OOT sur la période J+30 à J+180 |
| --- | --- |
| ☐ 0 OOS récurrent sur le même paramètre pendant 6 mois post-CAPA | ☐ APR / PQR mise à jour avec les données post-CAPA |
| ☐ Tous les jalons J+30 / J+90 / J+180 signés et archivés | ☐ Rapport de clôture CAPA rédigé, soumis et approuvé par QA |

🛡 5 — ANALYSE DES RISQUES RÉSIDUELS POST-CAPA (ICH Q9)

ℹ IPR = Gravité × Occurrence × Détectabilité — Cible post-CAPA : IPR < 50

G / O / D : échelle 1 (faible) à 10 (élevé). IPR ≥ 100 = risque inacceptable. Calculer l'IPR avant et après CAPA pour démontrer la réduction du risque résiduel.

| Risque / Hypothèse | Gravité (G) | Occurrence (O) | Détectabilité (D) | IPR post-CAPA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Récurrence OOS (même cause) | [1-10] | [1-10] | [1-10] | =G×O×D |
| Impact qualité produit libéré | [1-10] | [1-10] | [1-10] | =G×O×D |
| Non-conformité CAPA inefficace | [1-10] | [1-10] | [1-10] | =G×O×D |

| IPR avant CAPA (initial) | G : ___ × O : ___ × D : ___ = IPR : ___ |
| --- | --- |
| IPR après CAPA (résiduel) | G : ___ × O : ___ × D : ___ = IPR : ___ |
| Réduction du risque | [%] de réduction — Acceptable ? ☐ Oui ☐ Non (justifier) |
| Autres lots potentiellement impactés | ☐ Oui — Lots : _______________ ☐ Non (justification) |
| Notification affaires réglementaires | ☐ Requise ☐ Non requise — Justification : |

📊 6 — INDICATEURS DE SUIVI POST-CAPA (KPI)

| KPI | Valeur avant CAPA | Cible post-CAPA | Valeur J+90 | Valeur J+180 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ppk paramètre OOS | 0,82 | ≥ 1,33 | ___ | ___ |
| Nb OOS même paramètre (6 mois) | [X] | 0 | ___ | ___ |
| Délai investigation moyen (j) | [X j] | ≤ 30 j | ___ | ___ |
| Nb injections avant alerte | Illimité | 500 | ___ | ___ |
| % analystes formés nouvelle SOP | 0% | 100% | ___ | ___ |

🗂 7 — APPROBATIONS ET SIGNATURES (ALCOA+)

ℹ Principe ALCOA+ — Chaque signature doit être Attributable, Lisible, Contemporaine, Originale, Exacte

Toute correction par rature simple + initiales + date. Jamais de Tipp-Ex ni d'effacement. Les données électroniques sont protégées par audit trail conforme 21 CFR Part 11.

| Fonction | Nom & Prénom | Signature | Date |
| --- | --- | --- | --- |
| Pilote CAPA |  |  |  |
| Responsable QC |  |  |  |
| Assurance Qualité (QA) |  |  |  |
| Responsable Production | (si impact procédé) |  |  |
| Directeur Qualité | (si lot libéré / impact patient) |  |  |

➤ DÉCISION DE CLÔTURE CAPA

☐ CAPA CLÔTURÉE — Tous les critères d'efficacité atteints. Ppk ≥ 1,33. 0 récurrence. ☐ CAPA PROLONGÉE — Effectiveness check insuffisant. Nouveau jalon défini. ☐ CAPA RÉOUVERTE — Récurrence détectée. Nouvelle investigation Phase 2 requise. Date de décision : ________________ Approbation QA : ________________

Conforme : FDA OOS Guidance 2006 ¦ ICH Q9 ¦ ICH Q10 ¦ 21 CFR 211.192 ¦ 21 CFR Part 11 ¦ ALCOA+ Extrait de : OOS, OOT & CAPA en Industrie Pharmaceutique — Rachid BERKANI