## Slide 1
Cardiostat® 10 mg
Beta-X® 50 mg
HPLC Agilent 1260
Minitab® 21
FDA Guidance 2006
ICH Q10 / Q9
CHAPITRE 5
Études de Cas
Pratiques
4 investigations terrain réelles · Succès & Leçons apprises · Minitab® pas-à-pas
Rachid BERKANI
Expert Qualité & Statistiques
1 / 26

## Slide 2
Introduction — Les 4 études de cas et leur valeur pédagogique
Cas 1
OOS Impureté A
Colonne HPLC encrassée
Cardiostat® 10 mg
Investigation réussie ✓
→ Shapiro-Wilk + Grubbs
→ CAPA + Eff. Check
Cas 2
OOT Tailing Factor
Dérive pompe HPLC
Solution injectable 5 mg/mL
Investigation réussie ✓
→ Shapiro-Wilk + Grubbs
→ CAPA + Eff. Check
Cas 3
Gage R&R HPLC
Variabilité inter-opérateurs
Cardiostat® 10 mg
Investigation réussie ✓
→ Shapiro-Wilk + Grubbs
→ CAPA + Eff. Check
Cas 4
Investigation Échouée
Leçons apprises
Beta-X® 50 mg
FDA 483 émis ⚠
→ 6 erreurs analysées
→ Leçons intégrées
Structure uniforme de chaque cas : Contexte → Investigation (Ph.1+2) → Minitab® → CAPA → Effectiveness Check
OOS, OOT & CAPA en Industrie Pharmaceutique · Rachid BERKANI · Chapitre 5 — Études de Cas
2 / 26

## Slide 3
§5.1 — Cas 1 : OOS Impureté A — Colonne HPLC encrassée (Cardiostat® 2024-0315)
OOS DÉCLENCHÉ : Impureté A = 0,28 % · LSS = 0,20 % · Dépassement +40 % · Lot 2024-0315 mis en QUARANTAINE
📊 Données initiales
Produit : Cardiostat® 10 mg
Impureté A (dégradation PA)
Limite ICH Q3B : LSS = 0,20 %
Résultat OOS : 0,28 %
Historique 24 lots :
Moyenne : 0,13 %
Écart-type : 0,02 %
CV : 15,4 %
🔬 Investigation Phase 1
Revue documentaire ✓
→ Calculs OK · Réactifs OK
→ Étalons validés ✓
Vérification instrument :
→ Backpressure : 380 bars
(vs 280 bars normal) ⚠
→ 2 340 injections colonne
(limite validée : 2 000)
→ SST TF = 1,48 (≤ 1,50) ⚠
Conclusion : non conclusive
→ Phase 2 autorisée par QA
⚙ Investigation Phase 2
5 retests — nouvelle colonne
Analyste différent ✓
0,14 % · 0,13 % · 0,15 %
0,12 % · 0,14 %
Moyenne : 0,136 %
Écart-type : 0,011 %
CV : 8,1 % ✓
Investigation production :
→ Dossier lot conforme ✓
→ Matières premières OK ✓
Conclusion : LOT LIBÉRÉ
OOS, OOT & CAPA en Industrie Pharmaceutique · Rachid BERKANI · Chapitre 5 — Études de Cas
3 / 26

## Slide 4
§5.1.3 — Cas 1 : Analyse Statistique — Shapiro-Wilk → Test de Grubbs (Minitab®)
Étape 1 — Test de Shapiro-Wilk (Préalable obligatoire)
Données : 24 valeurs historiques Impureté A
H₀ : les données suivent une loi normale
Minitab® : Stat > Basic Statistics > Normality Test
→ Sélectionner : Shapiro-Wilk
Résultat : p-value = 0,312 > 0,05
→ Normalité CONFIRMÉE ✓
→ Test de Grubbs applicable
Étape 2 — Test de Grubbs (Détection outlier)
Minitab® : Stat > Quality Tools > Outlier Test
Formule : G = |Xᵢ – X̄| / s
G = |0,28 – 0,132| / 0,046 = 3,21
G critique (n=24, α=0,05) = 2,64
G calculé (3,21) > G critique (2,64)
→ Valeur 0,28 % = ABERRANTE confirmée ✓
→ + Cause assignable prouvée (colonne)
✓ CONCLUSION STATISTIQUE — Cas 1
La valeur OOS 0,28 % est statistiquement aberrante (Grubbs p < 0,05) · Cause assignable documentée : colonne HPLC en fin de vie (2 340 inj. > 2 000 inj. validées)
→ Résultat OOS invalidé avec justification réglementaire · Lot libérable après retests conformes
Chart: Distribution historique vs valeur OOS (rouge)
| Min | Q1 | Médiane | Moyenne | Q3 | Max | OOS
Impureté A (%) | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.132 | 0.15 | 0.17 | 0.28
OOS, OOT & CAPA en Industrie Pharmaceutique · Rachid BERKANI · Chapitre 5 — Études de Cas
4 / 26

## Slide 5
§5.1.5 — Cas 1 : Plan CAPA et Vérification d'Efficacité (Effectiveness Check)
CAPA-2024-0156 — Actions correctives et préventives
Type
Action
Responsable
Délai
Statut
Correctif immédiat
Remplacement colonne HPLC + validation SST complète
Resp. CQ
J+2
✓ Clos
Correctif
Création compteur injections dans OpenLAB (alerte à 450 inj.)
IT / CQ
J+15
✓ Clos
Préventif
Révision SOP-CQ-042 : limite 500 injections/colonne documentée
QA
J+30
✓ Clos
Préventif
Programme maintenance préventive toutes colonnes HPLC
CQ + Maint.
J+60
✓ Clos
Préventif
Formation analystes sur gestion durée de vie colonne
RH / CQ
J+45
✓ Clos
Verification d'Efficacité — Calendrier J+30 / J+90 / J+180
Chart: Évolution Ppk Impureté A post-CAPA
| J0 | J+30 | J+60 | J+90 | J+120 | J+150 | J+180
Ppk post-CAPA | 0.82 | 0.95 | 1.1 | 1.28 | 1.38 | 1.47 | 1.54
Cible ≥ 1,33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33
J+90 — Résultat
Ppk = 1,54
≥ 1,33 ✓ CAPA CLÔTURÉE
UCL recalculée post-CAPA : 0,19 % → 0,15 % · Variabilité réduite −35 % · MSP Control Plan révisé Rev.4
OOS, OOT & CAPA en Industrie Pharmaceutique · Rachid BERKANI · Chapitre 5 — Études de Cas
5 / 26

## Slide 6
§5.1 — Cas 1 : Carte I-MR Impureté A — Avant et Après CAPA (UCL : 0,19% → 0,15%)
Chart: Carte I-MR Impureté A — Lot 24 = OOS (0,28 %) → CAPA → UCL recalculée
| L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | L11 | L12 | L13 | L14 | L15 | L16 | L17 | L18 | L19 | L20 | L21 | L22 | L23 | L24 | L25 | L26 | L27 | L28 | L29 | L30 | L31 | L32 | L33 | L34 | L35 | L36 | L37 | L38 | L39 | L40 | L41 | L42 | L43 | L44 | L45 | L46 | L47 | L48 | L49
Impureté A (%) | 0.13 | 0.11 | 0.14 | 0.12 | 0.15 | 0.13 | 0.1 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.28 | 0.11 | 0.1 | 0.12 | 0.11 | 0.1 | 0.12 | 0.11 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.1
UCL Avant (0,19 %) | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19
UCL Après (0,15 %) | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Lot 24 = OOS → CAPA déclenchée → Nouvelle colonne → UCL resserrée : 0,19% → 0,15% · Détection dérive 0,02% maintenant possible avec nouvelles limites
OOS, OOT & CAPA en Industrie Pharmaceutique · Rachid BERKANI · Chapitre 5 — Études de Cas
6 / 26

## Slide 7
§5.2 — Cas 2 : OOT Tailing Factor — Dérive Pompe HPLC (Solution injectable 5 mg/mL)
OOT DÉTECTÉ à la série 14 (Règle Nelson n°2 : 7 points consécutifs croissants) · TF série 20 = 1,49 conforme mais dérive progressive confirmée
Données complètes — Tailing Factor sur 20 séries analytiques :
S1
1.22
S2
1.25
S3
1.27
S4
1.29
S5
1.30
S6
1.32
S7
1.35
S8
1.37
S9
1.38
S10
1.40
S11
1.41
S12
1.42
S13
1.43
S14
1.45
S15
1.46
S16
1.47
S17
1.47
S18
1.48
S19
1.48
S20
1.49
→ Signal OOT : séries 14-20 (rouge) — 7 points croissants consécutifs = Règle Nelson n°2 activée
Investigation & Cause Racine :
🔧 Diagnostic Pompe HPLC
Test débit : variation ±3 % (tolérance ±1 %) ⚠
Inspection physique : usure joints + check-valves
Dernière maintenance : 14 mois (recommandation : 12 mois)
Absence alerte automatique maintenance échue
→ CAUSE RACINE : dérive progressive pompe due à usure
✓ CAPA & Résultats Post-Intervention
Correctives J+3/J+5 : recalibrage + remplacement joints
Préventive J+30 : alertes automatiques maintenance IT
Préventive J+45 : révision planning maintenance QA
Résultat 30 séries post-CAPA :
TF moyen stabilisé = 1,22 ± 0,04 ✓
OOS, OOT & CAPA en Industrie Pharmaceutique · Rachid BERKANI · Chapitre 5 — Études de Cas
7 / 26

## Slide 8
§5.2.2 — Cas 2 : Carte I-MR Tailing Factor — Détection OOT avant OOS (Minitab®)
Chart: Carte I-MR TF — Signal OOT série 14 (Nelson R2) → Intervention → Stabilisation
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32 | S33 | S34 | S35 | S36 | S37 | S38 | S39 | S40 | S41 | S42 | S43 | S44 | S45 | S46 | S47 | S48 | S49 | S50
Tailing Factor | 1.22 | 1.25 | 1.27 | 1.29 | 1.3 | 1.32 | 1.35 | 1.37 | 1.38 | 1.4 | 1.41 | 1.42 | 1.43 | 1.45 | 1.46 | 1.47 | 1.47 | 1.48 | 1.48 | 1.49 | 1.186 | 1.231 | 1.222 | 1.27 | 1.195 | 1.193 | 1.251 | 1.274 | 1.228 | 1.231 | 1.245 | 1.22 | 1.241 | 1.205 | 1.249 | 1.262 | 1.239 | 1.213 | 1.266 | 1.247 | 1.194 | 1.276 | 1.262 | 1.234 | 1.25 | 1.191 | 1.262 | 1.193 | 1.212 | 1.237
Spec max = 1,50 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
UCL Avant (1,43) | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43
Série 14 : signal OOT détecté
7 points croissants (Nelson R2)
Séries 20-50 : post-CAPA
TF stable 1,22 ± 0,04
OOS évité vers série 25-28
Économie : investigation + coût rejet lot
OOS, OOT & CAPA en Industrie Pharmaceutique · Rachid BERKANI · Chapitre 5 — Études de Cas
8 / 26

## Slide 9
§5.3 — Cas 3 : Gage R&R HPLC Cardiostat® — Analyse MSA Complète (%GRR 25% → 4,8%)
PROBLÈME INITIAL : %GRR = 25,0 % · Limite AIAG MSA 4th Ed. : < 10 % · Variabilité inter-opérateurs EXCESSIVE → risque décision libération
📋 Protocole Gage R&R
Conception AIAG standard :
• 3 opérateurs qualifiés HPLC
• 10 échantillons (90-110 % cible)
• 3 répétitions par opérateur
• Total : 90 mesures randomisées
(éviter biais d'ordre)
Minitab® :
Stat > Quality Tools >
Gage R&R Study (Crossed)
→ Méthode ANOVA recommandée
Référence : AIAG MSA 4th Ed.
ICH Q2(R1)
Résultats MSA — Composantes Gage R&R
Composante MSA
Avant CAPA
Après CAPA
Critère AIAG
%GRR Total
25,0 %
4,8 %
< 10 %
✓
Répétabilité (instrument)
7,0 %
3,1 %
Minimiser
✓
Reproductibilité (opérateurs)
18,0 %
1,7 %
Minimiser
✓
ndc (catégories distinctes)
2
8
≥ 5 recommandé
✓
Chart: Avant vs Après CAPA (% ou unités)
| Répétabilité | Reproductib. | GRR Total | ndc
Avant CAPA | 7 | 18 | 25 | 2
Après CAPA | 3.1 | 1.7 | 4.8 | 8
OOS, OOT & CAPA en Industrie Pharmaceutique · Rachid BERKANI · Chapitre 5 — Études de Cas
9 / 26

## Slide 10
§5.3 — Cas 3 : Linéarité & Justesse du Système de Mesure — ICH Q2(R1) + AIAG MSA
📐 Justesse (Bias) — Définition & Procédure
Définition : écart entre valeur moyenne mesurée et valeur certifiée
Minitab® : Stat > Quality Tools > Gage Study >
Gage Linearity and Bias
Critère industrie pharma : Biais < 2 % de la plage de mesure
Résultat Cas 3 : Biais = +0,3 % → ACCEPTABLE ✓
📏 Linéarité — Définition & Procédure
Définition : variation du biais sur toute la plage de mesure
Même menu Minitab® (analyse de la pente biais vs référence)
Critère : pente non significativement différente de 0
→ p-value pente > 0,05
Résultat Cas 3 : linéarité confirmée sur 60-140 % spec ✓
Chart: Linéarité : Biais (%) vs Valeur de référence (%)
| 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 110% | 120% | 130% | 140%
Biais observé | 0.31 | 0.29 | 0.32 | 0.3 | 0.28 | 0.31 | 0.3 | 0.29 | 0.31
Référence (biais=0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAPA Cas 3 — Actions :
→ Standardisation technique injection (SOP révisée)
→ Passage à injecteur automatique (ALS)
→ Réévaluation Gage R&R 6 semaines post-CAPA
Résultat : %GRR = 4,8 % ✓ (< 10 %)
ndc = 8 ✓ (≥ 5 recommandé AIAG)
Biais = +0,3 % ✓
Linéarité confirmée sur 60-140 % ✓
OOS, OOT & CAPA en Industrie Pharmaceutique · Rachid BERKANI · Chapitre 5 — Études de Cas
10 / 26

## Slide 11
§5.4 — Cas 4 : Investigation Échouée — 6 Erreurs Critiques → FDA 483
CONTEXTE : Beta-X® 50 mg · Dosage PA = 93,2 % (spec 95,0-105,0 %) · OOS clôturé en 45 jours : 'Erreur de pesée opérateur'
→ Lot rejeté · 2 mois plus tard : 2ème OOS similaire · Inspection FDA suivante : FDA 483 émis sur cette investigation
1
✗ Cause 'erreur opérateur' acceptée sans preuve objective
→ Preuve documentée requise : observation directe, test répétabilité opérateur, comparaison vs autres analystes
2
✗ Test de Grubbs appliqué sans vérification normalité préalable
→ Shapiro-Wilk OBLIGATOIRE avant tout test de Grubbs → résultat Grubbs invalide sans cette étape
3
✗ Investigation production non réalisée (Phase 2 sautée)
→ Phase 2 OBLIGATOIRE si Phase 1 non conclusive : investigation procédé complet, revue lot, matières premières
4
✗ CAPA clôturée sans Effectiveness Check à J+90
→ Calendrier J+30/J+90/J+180 respecté et documenté obligatoire selon ICH Q10 et FDA expectations
5
✗ Données Audit Trail non revues par la QA
→ Revue systématique Audit Trail par QA dès la Phase 1 : exigence 21 CFR Part 11 / ALCOA+
6
✗ SOP OOS datant de 2019, non mise à jour
→ Revue SOP OOS minimum tous les 2 ans ou après tout OOS majeur : exigence 21 CFR 211.68
OOS, OOT & CAPA en Industrie Pharmaceutique · Rachid BERKANI · Chapitre 5 — Études de Cas
11 / 26

## Slide 12
§5.4 — Cas 4 : Leçons Apprises — À intégrer dans la culture qualité
⛔ Une cause racine doit être PROUVÉE, pas supposée
'Probablement erreur opérateur' n'est pas une cause racine. La preuve objective est une exigence réglementaire, pas une option. Sans preuve : la CAPA est bâtie sur du sable.
📝 Chaque étape non réalisée doit être justifiée
Le silence n'est pas une justification. Si la Phase 2 est jugée non nécessaire, cette décision doit être documentée, datée, signée par la QA avec la justification explicite.
🔄 Un 2ème OOS après CAPA = CAPA inefficace
Revoir systématiquement les critères d'efficacité. Si un OOS similaire survient dans les 12 mois, la CAPA précédente est considérée inefficace → réouverture obligatoire.
🔍 L'Audit Trail est un document réglementaire
Sa non-revue constitue en elle-même une observation 21 CFR Part 11. L'inspecteur FDA demande systématiquement les logs d'Audit Trail lors des inspections OOS.
📚 La SOP OOS est un document vivant
Une SOP non révisée depuis 2+ ans est une non-conformité documentaire. Elle doit refléter les guidelines FDA/ICH actuels et les retours d'expérience des investigations passées.
OOS, OOT & CAPA en Industrie Pharmaceutique · Rachid BERKANI · Chapitre 5 — Études de Cas
12 / 26

## Slide 13
Comparaison des 4 Cas — Méthodes · Outils Minitab® · Résultats · Valeur pédagogique
Critère
Cas 1 — OOS Impureté A
Cas 2 — OOT Tailing Factor
Cas 3 — Gage R&R
Cas 4 — Investigation Échouée
Produit
Cardiostat® 10 mg
Solution injectable 5 mg/mL
Cardiostat® 10 mg
Beta-X® 50 mg
Type
OOS
OOT
Variabilité MSA
OOS → Échec
Outil principal
Shapiro-Wilk + Grubbs
Carte I-MR (Nelson)
Gage R&R Croisé
— (outils non utilisés)
Minitab® menu
Quality Tools > Outlier
Control Charts > I-MR
Quality Tools > Gage R&R
—
Cause racine
Colonne HPLC 2 340 inj.
Usure pompe + joints
Technique injection manuelle
Non prouvée = ERREUR
Ppk avant
0,82 (insuffisant)
n/a
ndc = 2 (insuffisant)
Non calculé = ERREUR
Ppk après
1,54 ✓
1,38 ✓
ndc = 8 ✓
Récurrence 2 mois après
Résultat
Lot libéré
OOS évité
Méthode améliorée
FDA 483 émis
OOS, OOT & CAPA en Industrie Pharmaceutique · Rachid BERKANI · Chapitre 5 — Études de Cas
13 / 26

## Slide 14
✔ Checklist Chapitre 5 — Points Clés à Retenir et Appliquer
✔ Cas 1
→ Shapiro-Wilk obligatoire avant tout test de Grubbs
→ Cause assignable documentée pour invalider un OOS
→ Phase 2 requise si Phase 1 non conclusive
→ CAPA SMART avec Effectiveness Check J+30/90/180
→ Ppk post-CAPA ≥ 1,33 avant clôture définitive
✔ Cas 2
→ Carte I-MR en place pour TOUS les paramètres CTQ
→ 8 règles de Nelson configurées dans Minitab®
→ OOT = intervention avant OOS (approche proactive)
→ Maintenance préventive avec alertes automatiques
→ Cause racine dérive instrumentale documentée + prouvée
✔ Cas 3
→ Gage R&R inclut Linéarité ET Justesse (pas seulement %GRR)
→ Protocole AIAG : 3 opérateurs × 10 pièces × 3 répétitions
→ ndc ≥ 5 requis pour système de mesure acceptable
→ Référence ICH Q2(R1) + AIAG MSA 4th Edition
→ Réévaluation Gage R&R 6 semaines post-CAPA
✔ Cas 4
→ Cause racine = PROUVÉE documentairement, jamais supposée
→ Phase 2 jamais sautée sans justification écrite QA
→ Effectiveness Check J+90 obligatoire sans exception
→ Audit Trail revu par QA systématiquement (21 CFR Part 11)
→ SOP OOS révisée ≤ 2 ans ou après tout OOS majeur
OOS, OOT & CAPA en Industrie Pharmaceutique · Rachid BERKANI · Chapitre 5 — Études de Cas
14 / 26

## Slide 15
Procédures Minitab® — Les 4 analyses clés du Chapitre 5 (menus pas-à-pas)
Test Normalité + Grubbs (Cas 1)
Stat > Basic Statistics > Normality Test
→ Variables : colonne données
→ Test : Shapiro-Wilk→ Si p > 0,05 : Grubbs applicable
Stat > Quality Tools > Outlier Test→ Variables : colonne données
→ Alpha : 0,05→ Lire G calculé vs G critique
Carte I-MR — Surveillance OOT (Cas 2)
Stat > Control Charts >
Variables Charts for Individuals > I-MR
→ Variables : TF ou paramètre CTQ→ I-MR Options > Tests
→ Activer Règles Nelson 1 à 8 → Interpréter signaux rouges
Gage R&R Croisé MSA (Cas 3)
Stat > Quality Tools >
Gage R&R Study (Crossed)→ Part numbers / Operators
→ Measurement data : données→ Méthode : ANOVA (recommandé)
→ Options : 6-sigma study, 0,05→ Lire : %GRR, ndc, résidus
Linéarité & Justesse (Cas 3)
Stat > Quality Tools >
Gage Study >
Gage Linearity and Bias
→ Response : mesures→ Reference : valeurs certifies → Lire : biais (%), pente p-value→ Critère : p pente > 0,05
Capabilité post-CAPA (Cas 1+3)
Stat > Quality Tools >
Capability Analysis > Normal
→ Single column : données post-CAPA
→ Spec limits : LSI / LSS
→ Lire : Ppk (cible ≥ 1,33)
→ Histogramme + courbe normale
Régression tendance (Cas 2)
Stat > Regression >Regression > Fit Regression Model
→ Response : paramètre (TF...)
→ Predictors : numéro série→ Lire : pente (p-value)
→ Si p > 0,05 : pas de dérive
OOS, OOT & CAPA en Industrie Pharmaceutique · Rachid BERKANI · Chapitre 5 — Études de Cas
15 / 26

## Slide 16
🗂 Dossier Chapitre 5 — Données Excel pour Minitab® (4 fichiers)
📊 Cas1_OOS_Impurete_A.xlsx
▸ Onglet 'Données brutes' : 24 valeurs historiques + résultat OOS 0,28 %
▸ Onglet 'Shapiro-Wilk' : test normalité + p-value calculée automatiquement
▸ Onglet 'Grubbs' : G calculé, G critique (n=24, α=0,05), conclusion
▸ Onglet 'Retests Phase2' : 5 résultats + statistiques (moyenne, CV, t-test)
▸ Onglet 'I-MR avant après' : 49 lots + UCL avant (0,19 %) et après (0,15 %)
▸ Onglet 'Effectiveness Check' : Ppk J0/J30/J60/J90/J120/J150/J180
📊 Cas2_OOT_TailingFactor.xlsx
▸ Onglet 'Séries 1-20' : TF observés + carte I-MR simulée
▸ Onglet 'Signaux Nelson' : détection automatique des 8 règles
▸ Onglet 'Post-CAPA séries 21-50' : TF stabilisés post-intervention
▸ Onglet 'Comparaison avant-après' : statistiques descriptives + graphiques
▸ Onglet 'Régression tendance' : pente, p-value, R² avant/après
OOS, OOT & CAPA en Industrie Pharmaceutique · Rachid BERKANI · Chapitre 5 — Études de Cas
16 / 26

## Slide 17
🗂 Dossier Chapitre 5 — Données Excel pour Minitab® (suite)
📊 Cas3_GageRR_HPLC.xlsx
▸ Onglet 'Plan étude Gage' : 3 opérateurs × 10 pièces × 3 répétitions = 90 mesures
▸ Onglet 'Résultats Gage R&R' : %GRR, répétabilité, reproductibilité, ndc (avant/après)
▸ Onglet 'Linéarité-Justesse' : biais calculé sur 5 niveaux (60-140 % spec)
▸ Onglet 'ANOVA Gage' : décomposition variance, p-values opérateurs/pièces
▸ Onglet 'Comparaison CAPA' : avant 25 % / après 4,8 % avec graphiques
📊 Cas4_Investigation_Echouee.xlsx
▸ Onglet 'Données OOS Beta-X' : résultat 93,2 % + contexte investigation
▸ Onglet 'Grille erreurs' : 6 erreurs critiques avec références réglementaires
▸ Onglet 'Comparaison OK vs KO' : Cas 1 (réussi) vs Cas 4 (échoué) point par point
▸ Onglet 'Checklist auto-évaluation' : 20 critères avec RAG automatique (formules)
▸ Onglet 'FDA 483 Analysis' : observations type + actions correctives attendues
OOS, OOT & CAPA en Industrie Pharmaceutique · Rachid BERKANI · Chapitre 5 — Études de Cas
17 / 26

## Slide 18
🗂 Dossier Chapitre 5 — Procédures Minitab® (Guides pas-à-pas)
📄 Guide Minitab — Cas 1 : Shapiro-Wilk + Grubbs (PDF/Word)
▸ Étape 1 : Saisie données dans Minitab (colonnes C1 à Cn)
▸ Étape 2 : Stat > Basic Statistics > Normality Test → Shapiro-Wilk
▸ Étape 3 : Lecture sortie : p-value, graphique probabilité normale
▸ Étape 4 : Stat > Quality Tools > Outlier Test (alpha = 0,05)
▸ Étape 5 : Lecture G calculé vs G critique — décision documentée
▸ Étape 6 : Export résultats vers rapport Word/Excel QA officiel
▸ Étape 7 : Stat > Quality Tools > Capability Analysis (Ppk post-CAPA)
📄 Guide Minitab — Cas 2 : Carte I-MR + Nelson (PDF/Word)
▸ Étape 1 : Saisie données chronologiques en colonne
▸ Étape 2 : Stat > Control Charts > Variables Charts for Individuals > I-MR
▸ Étape 3 : I-MR Options > Tests > Activer les 8 règles de Nelson
▸ Étape 4 : I-MR Options > Estimate > Méthode : étendue mobile (MR)
▸ Étape 5 : Interpréter signaux rouges → ouvrir investigation OOT
▸ Étape 6 : Phase II surveillance → nouvelles limites post-CAPA
▸ Étape 7 : Stat > Regression pour confirmer tendance (pente p-value)
OOS, OOT & CAPA en Industrie Pharmaceutique · Rachid BERKANI · Chapitre 5 — Études de Cas
18 / 26

## Slide 19
🗂 Dossier Chapitre 5 — Modèles & Templates (Word)
📋 Template LIR — Laboratory Investigation Report (Word)
▸ En-tête GMP : Réf., version, produit, lot, OOS N°, date ouverture
▸ Section 1 — Identification : paramètre, résultat, limite, écart
▸ Section 2 — Phase 1 labo : revue doc, instruments, réactifs, analyste
▸ Section 3 — Analyse statistique : Shapiro-Wilk + Grubbs (tableaux)
▸ Section 4 — Phase 2 production (si applicable) : retests + dossier lot
▸ Section 5 — Conclusion et recommandation (libération/rejet/CAPA)
▸ Section 6 — Signatures : CQ · QA · Direction Qualité + dates
📋 Template Rapport Gage R&R (Word)
▸ En-tête : produit, méthode, date, opérateurs impliqués
▸ Section 1 — Protocole AIAG : matrice plan (opérateurs × pièces × rép.)
▸ Section 2 — Résultats %GRR, Répétabilité, Reproductibilité, ndc
▸ Section 3 — Linéarité & Justesse : biais, p-value pente, graphiques
▸ Section 4 — Interprétation : décision accept/reject + critères
▸ Section 5 — CAPA si %GRR > 10 % : actions correctives + suivi
▸ Section 6 — Approbation : signatures + date de prochaine réévaluation
OOS, OOT & CAPA en Industrie Pharmaceutique · Rachid BERKANI · Chapitre 5 — Études de Cas
19 / 26

## Slide 20
Procédure Minitab® Complète — Cas 1 : Test de Grubbs (OOS Impureté A)
1
Saisie des données
Ouvrir Minitab® → New Worksheet
Colonne C1 : nommer 'Impurete_A'
Saisir les 24 valeurs historiques
(0,12 ; 0,13 ; 0,11 ; ... ; 0,28)
Vérifier : 24 observations en C1
2
Test de Shapiro-Wilk
Stat > Basic Statistics > Normality Test
→ Variable : Impurete_A
→ Percentile lines : None
→ Test for normality : Shapiro-Wilk
✓ Lire p-value : si > 0,05 → GO Grubbs
3
Test de Grubbs
Stat > Quality Tools > Outlier Test
→ Column : Impurete_A
→ Alpha level : 0,05
✓ Lire G (calculé) vs G critique
✓ Décision : outlier OUI/NON
4
Analyse Capabilité post-CAPA
Stat > Quality Tools > Capability Analysis > Normal
→ Single column : données post-CAPA (25 valeurs)
→ Lower spec : 0 / Upper spec : 0,20
→ Historical sigma : décocher
✓ Lire Ppk (cible ≥ 1,33)
OOS, OOT & CAPA en Industrie Pharmaceutique · Rachid BERKANI · Chapitre 5 — Études de Cas
20 / 26

## Slide 21
Procédure Minitab® Complète — Cas 2 : Carte I-MR + Règles Nelson (OOT)
1
Saisie données chronologiques
Ouvrir Minitab® → New Worksheet
Colonne C1 : 'N_Serie' (1 à 20)
Colonne C2 : 'TF' (valeurs TF)
→ S'assurer ordre chronologique
Pas de données manquantes
2
Créer la Carte I-MR
Stat > Control Charts >
Variables Charts for Individuals > I-MR
→ Variables : TF
→ I-MR Options > Estimate : MR span = 2
→ Subgroup size : 1
Cliquer OK
3
Activer règles de Nelson
Dans I-MR Options > Tests
→ Perform all tests for special causes
OU cocher les 8 règles individuellement
✓ Règle 2 (7 points même côté) prioritaire
✓ Règle 3 (6 points croissants) ici activée
4
Interpréter et documenter
Points rouges = signaux Nelson détectés
→ Note le numéro de série signal
→ Ouvrir investigation OOT
→ Exporter graphique : Ctrl+C ou File > Save Graph
→ Coller dans rapport Word QA
OOS, OOT & CAPA en Industrie Pharmaceutique · Rachid BERKANI · Chapitre 5 — Études de Cas
21 / 26

## Slide 22
Procédure Minitab® Complète — Cas 3 : Gage R&R Croisé + Linéarité
1
Structurer données Gage R&R
Colonne C1 : 'Operateur' (1,1,1... 2,2,2... 3,3,3...)
Colonne C2 : 'Piece' (1-10 répété 3 fois par opérateur)
Colonne C3 : 'Mesure' (90 valeurs)
→ Total 90 lignes (3 opérateurs × 10 pièces × 3 rép.)
2
Lancer Gage R&R Croisé
Stat > Quality Tools > Gage R&R Study (Crossed)
→ Part numbers : Piece
→ Operators : Operateur
→ Measurement data : Mesure
→ Gage R&R Study : ANOVA
→ Options : Study variation = 6, Alpha = 0,05
3
Linéarité & Justesse
Stat > Quality Tools > Gage Study >
Gage Linearity and Bias
→ Response column : Mesure
→ Reference column : Reference (valeurs certifiées)
→ Lire : biais %, p-value pente
→ Critère : p pente > 0,05 = linéaire
4
Lire et interpréter résultats
Session window :
%GRR < 10 % → Acceptable ✓
%GRR 10-30 % → Conditionnellement acceptable
%GRR > 30 % → Inacceptable ✗
ndc ≥ 5 → Acceptable ✓
Exporter vers rapport MSA Word
OOS, OOT & CAPA en Industrie Pharmaceutique · Rachid BERKANI · Chapitre 5 — Études de Cas
22 / 26

## Slide 23
Procédure Minitab® Complète — Capabilité Post-CAPA + Recalcul Limites MSP
1
Préparer données post-CAPA
Collecter minimum 20 points post-CAPA
(recommandation industrie pharmaceutique)
Vérifier normalité : Shapiro-Wilk p > 0,05
Colonne C1 : données post-CAPA
(exemple : 25 valeurs Impureté A Cardiostat®)
2
Analyse de capabilité
Stat > Quality Tools > Capability Analysis > Normal
→ Single column : données post-CAPA
→ Lower spec : 0 / Upper spec : 0,20
→ Options : décocher 'Use historical mean'
✓ Lire Ppk, Cpk, histogramme
3
Recalcul limites I-MR
Stat > Control Charts > Variables Charts for Individuals > I-MR
→ I-MR Options > Parameters
→ Décocher 'Use historical parameters'
→ Laisser Minitab calculer UCL/LCL
UCL = X̄ + 2,66 × MR̄
4
Documenter nouvelles limites
Relever : UCL, LCL, X̄, MR̄
Comparer vs limites précédentes
Cas 1 : UCL 0,19 % → 0,15 % (−21 %)
Documenter dans MSP Control Plan
Faire approuver par QA + signature
OOS, OOT & CAPA en Industrie Pharmaceutique · Rachid BERKANI · Chapitre 5 — Études de Cas
23 / 26

## Slide 24
Template 1 — Laboratory Investigation Report (LIR) — Structure Complète GMP
1
§1 — Identification & Contexte OOS
N° LIR · Produit · Lot · Paramètre · Résultat OOS · LSS · Écart · Date & heure détection · Analyste · Instrument · Statut lot (quarantaine)
2
§2 — Investigation Phase 1 — Laboratoire
Revue documentaire (calculs, dilutions, intégrations) · État équipements (étalonnage, maintenance, backpressure) · Réactifs & standards (validité, CoA) · Entretien analyste · Audit Trail revu par QA
3
§3 — Analyse Statistique
Test Shapiro-Wilk : p-value = ___ (> 0,05 ?) · Test de Grubbs : G calculé = ___ / G critique (n=__, α=0,05) = ___ · Conclusion : outlier OUI/NON · Cause assignable documentée
4
§4 — Investigation Phase 2 — Production (si applicable)
Plan de retest (N retests = ___, analyste différent, colonne neuve) · Résultats retests · Investigation dossier lot · Matières premières · Équipements production · Conclusion Phase 2
5
§5 — Conclusion & Recommandation
Cause racine identifiée et PROUVÉE : _______
Décision : Libération ☐ · Rejet ☐ · Retest supplémentaire ☐
CAPA ouverte : N° CAPA-____-____
6
§6 — Signatures obligatoires
Responsable CQ : Nom + Signature + Date
Responsable QA : Nom + Signature + Date
Direction Qualité (si CAPA critique) : Signature + Date
⚠ Tout champ vide doit être justifié : 'NA — Justification : ...' + Initiales + Date · Document ALCOA+ · 21 CFR 211.192
OOS, OOT & CAPA en Industrie Pharmaceutique · Rachid BERKANI · Chapitre 5 — Études de Cas
24 / 26

## Slide 25
Template 2 — Rapport Gage R&R + Template 3 — CAPA Investigation Record
📊 Template Rapport Gage R&R MSA
Produit · Méthode HPLC · Date étude · Opérateurs impliqués
Protocole : N opérateurs × N pièces × N répétitions
%GRR avant CAPA : ___ Critère : < 10 %
Répétabilité : ___ Reproductibilité : ___
ndc : ___ Critère AIAG : ≥ 5
Biais (Justesse) : ___ Limite : < 2 %
Linéarité : pente p-value = ___ (> 0,05 ?)
Graphiques : Components of Variation · R chart · X-bar chart · By Operator
Décision : Acceptable ☐ Conditionnel ☐ Inacceptable ☐
CAPA si %GRR > 10 % : N° CAPA-____-____
Approbation QA : Signature + Date
Prochaine réévaluation Gage R&R : ___/___/____
📋 Template CAPA Investigation Record
N° CAPA · Date ouverture · Priorité (Crit./Maj./Min.)
OOS référencé : N° LIR-____-____
Produit · Lot · Paramètre · Résultat OOS
Description problème (factuelle & chiffrée)
Cause racine identifiée ET prouvée : ____________
Méthode RCA utilisée : 5P ☐ Ishikawa ☐ FMEA ☐
Action AC1 (Corrective) : ___ Resp. : ___ J+___
Action AC2 (Corrective) : ___ Resp. : ___ J+___
Action AP1 (Préventive) : ___ Resp. : ___ J+___
Effectiveness Check J+30 : Ppk = ___ ≥ 1,33 ?
Effectiveness Check J+90 : Ppk = ___ ≥ 1,33 ?
Effectiveness Check J+180 : Ppk = ___ CLÔTURE
OOS, OOT & CAPA en Industrie Pharmaceutique · Rachid BERKANI · Chapitre 5 — Études de Cas
25 / 26

## Slide 26
Chapitre 5
Méthodes Statistiques
au Service de la Qualité Terrain
Les 4 cas démontrent que les outils statistiques (Grubbs, I-MR, Gage R&R) ne sont pas optionnels — ils sont la différence entre une investigation prouvée et une FDA 483.
La carte I-MR du Cas 2 a évité un OOS probable vers la série 25. Une intervention précoce coûte 10× moins qu'une investigation OOS + rejet de lot.
Le Cas 4 est le cas le plus instructif : chaque erreur a un équivalent réglementaire précis. Intégrer ces leçons en formation annuelle et en auto-évaluation QA.
Rachid BERKANI — Expert Qualité & Statistiques
26 / 26