## Cas1_OOS_Impurete_A
CAS 1 — OOS Impureté A — Cardiostat® 10 mg Lot 2024-0315
§ DONNÉES HISTORIQUES — 24 LOTS (Avant OOS)
N° Lot | Lot ID | Impureté A (%) | Date analyse | Signal I-MR ? | Statut | Écart vs µ (%) | Cpk ind. | Commentaire
1 | 2024-0001 | 0.1274 | 2024-01-01 | Non | Conforme | -2 | 1.34 | Normal
2 | 2024-0002 | 0.1269 | 2024-01-08 | Non | Conforme | -2.4 | 1.35 | Normal
3 | 2024-0003 | 0.128 | 2024-01-15 | Non | Conforme | -1.5 | 1.33 | Normal
4 | 2024-0004 | 0.1426 | 2024-01-22 | Non | Conforme | 9.7 | 1.06 | Normal
5 | 2024-0005 | 0.1277 | 2024-02-01 | Non | Conforme | -1.8 | 1.34 | Normal
6 | 2024-0006 | 0.103 | 2024-02-08 | Non | Conforme | -20.8 | 1.8 | Normal
7 | 2024-0007 | 0.136 | 2024-02-15 | Non | Conforme | 4.6 | 1.19 | Normal
8 | 2024-0008 | 0.1252 | 2024-02-22 | Non | Conforme | -3.7 | 1.39 | Normal
9 | 2024-0009 | 0.1261 | 2024-03-01 | Non | Conforme | -3 | 1.37 | Normal
10 | 2024-0010 | 0.1321 | 2024-03-08 | Non | Conforme | 1.6 | 1.26 | Normal
11 | 2024-0011 | 0.1342 | 2024-03-15 | Non | Conforme | 3.2 | 1.22 | Normal
12 | 2024-0012 | 0.1509 | 2024-03-22 | Non | Conforme | 16.1 | 0.91 | Normal
13 | 2024-0013 | 0.1418 | 2024-04-01 | Non | Conforme | 9.1 | 1.08 | Normal
14 | 2024-0014 | 0.132 | 2024-04-08 | Non | Conforme | 1.5 | 1.26 | Normal
15 | 2024-0015 | 0.1167 | 2024-04-15 | Non | Conforme | -10.2 | 1.54 | Normal
16 | 2024-0016 | 0.1117 | 2024-04-22 | Non | Conforme | -14.1 | 1.64 | Normal
17 | 2024-0017 | 0.1344 | 2024-05-01 | Non | Conforme | 3.4 | 1.21 | Normal
18 | 2024-0018 | 0.1536 | 2024-05-08 | Non | Conforme | 18.2 | 0.86 | Normal
19 | 2024-0019 | 0.1307 | 2024-05-15 | Non | Conforme | 0.5 | 1.28 | Normal
20 | 2024-0020 | 0.1281 | 2024-05-22 | Non | Conforme | -1.5 | 1.33 | Normal
21 | 2024-0021 | 0.1396 | 2024-06-01 | Non | Conforme | 7.4 | 1.12 | Normal
22 | 2024-0022 | 0.1038 | 2024-06-08 | Non | Conforme | -20.2 | 1.78 | Normal
23 | 2024-0023 | 0.1244 | 2024-06-15 | Non | Conforme | -4.3 | 1.4 | Normal
24 | 2024-0024 | 0.1388 | 2024-06-22 | Non | Conforme | 6.8 | 1.13 | Normal
24 | OOS-2024-0315 | 0.28 | 2024-06-15 | OUI ⚠ | OOS ⚠ | +115,4 | 0 | INVESTIGATION
§ STATISTIQUES DESCRIPTIVES — 24 LOTS
Statistique | Formule Excel | Valeur | Interprétation
Moyenne (µ) | 0.12982 | 0.1298 | Centrage historique
Écart-type (σ) | 0.012456 | 0.0122 | Dispersion
Min | 0.103 | 0.103 | Valeur minimale
Max (sans OOS) | 0.1536 | 0.1536 | Valeur maximale (hors outlier)
CV (%) | 826.8986 | 9.3929 | Coefficient de variation
Ppk (historique) | 0.60694 | 1.9184 | Capabilité avant CAPA
G calculé (Grubbs) | 2.5975 | 12.3159 | Doit être > G critique
G critique (n=24, α=0,05) | 2.64 | 2.64 | Valeur tabulée FDA Guidance
Shapiro-Wilk p-value | 0.312 | 0.312 | > 0,05 → Normalité confirmée
Conclusion Grubbs | Non outlier | OUTLIER CONFIRMÉ ✓ | Décision statistique
§ RETESTS PHASE 2 — 5 Retests Nouvelle Colonne HPLC
Retest N° | Résultat (%) | LSS = 0,20 % | Statut | Écart vs µ hist. | Commentaire
Retest 1 | 0.14 | 0.2 | Conforme ✓ | 7.7% | Analyste différent, nouvelle colonne
Retest 2 | 0.13 | 0.2 | Conforme ✓ | 0% | Analyste différent, nouvelle colonne
Retest 3 | 0.15 | 0.2 | Conforme ✓ | 15.4% | Analyste différent, nouvelle colonne
Retest 4 | 0.12 | 0.2 | Conforme ✓ | -7.7% | Analyste différent, nouvelle colonne
Retest 5 | 0.14 | 0.2 | Conforme ✓ | 7.7% | Analyste différent, nouvelle colonne
Moyenne retests | 0.136
Écart-type | 0.011402
CV (%) | 8.3836
Ppk post-CAPA | 1.8711

## Cas2_OOT_TailingFactor
CAS 2 — OOT Tailing Factor — Solution Injectable 5 mg/mL — Dérive Pompe HPLC
§ DONNÉES TAILING FACTOR — 50 SÉRIES (20 avant CAPA + 30 après)
N° Série | Tailing Factor | Spéc ≤ 1,50 | UCL (avant CAPA) | UCL (après CAPA) | Signal Nelson ? | Phase | Étendue mobile (MR) | Statut | Commentaire
1 | 1.22 | 1.5 | 1.43 |  |  | Avant CAPA | 0 | Normal
2 | 1.25 | 1.5 | 1.43 |  |  | Avant CAPA | 0.03 | Normal
3 | 1.27 | 1.5 | 1.43 |  |  | Avant CAPA | 0.02 | Normal
4 | 1.29 | 1.5 | 1.43 |  |  | Avant CAPA | 0.02 | Normal
5 | 1.3 | 1.5 | 1.43 |  |  | Avant CAPA | 0.01 | Normal
6 | 1.32 | 1.5 | 1.43 |  |  | Avant CAPA | 0.02 | Normal
7 | 1.35 | 1.5 | 1.43 |  |  | Avant CAPA | 0.03 | Normal
8 | 1.37 | 1.5 | 1.43 |  |  | Avant CAPA | 0.02 | Normal
9 | 1.38 | 1.5 | 1.43 |  |  | Avant CAPA | 0.01 | Normal
10 | 1.4 | 1.5 | 1.43 |  |  | Avant CAPA | 0.02 | Normal
11 | 1.41 | 1.5 | 1.43 |  |  | Avant CAPA | 0.01 | Normal
12 | 1.42 | 1.5 | 1.43 |  |  | Avant CAPA | 0.01 | Normal
13 | 1.43 | 1.5 | 1.43 |  |  | Avant CAPA | 0.01 | Normal
14 | 1.45 | 1.5 | 1.43 |  | OOT ⚠ | Avant CAPA | 0.02 | OOT Détecté | Règle Nelson R2 activée
15 | 1.46 | 1.5 | 1.43 |  | OOT ⚠ | Avant CAPA | 0.01 | OOT Détecté
16 | 1.47 | 1.5 | 1.43 |  | OOT ⚠ | Avant CAPA | 0.01 | OOT Détecté
17 | 1.47 | 1.5 | 1.43 |  | OOT ⚠ | Avant CAPA | 0 | OOT Détecté
18 | 1.48 | 1.5 | 1.43 |  | OOT ⚠ | Avant CAPA | 0.01 | OOT Détecté
19 | 1.48 | 1.5 | 1.43 |  | OOT ⚠ | Avant CAPA | 0 | OOT Détecté
20 | 1.49 | 1.5 | 1.43 |  | OOT ⚠ | Avant CAPA | 0.01 | OOT Détecté
21 | 1.211 | 1.5 | 1.43 | 1.38 |  | Après CAPA | 0.279 | Stable ✓ | Post-CAPA
22 | 1.238 | 1.5 | 1.43 | 1.38 |  | Après CAPA | 0.027 | Stable ✓ | Post-CAPA
23 | 1.212 | 1.5 | 1.43 | 1.38 |  | Après CAPA | 0.026 | Stable ✓ | Post-CAPA
24 | 1.209 | 1.5 | 1.43 | 1.38 |  | Après CAPA | 0.003 | Stable ✓ | Post-CAPA
25 | 1.187 | 1.5 | 1.43 | 1.38 |  | Après CAPA | 0.022 | Stable ✓ | Post-CAPA
26 | 1.213 | 1.5 | 1.43 | 1.38 |  | Après CAPA | 0.026 | Stable ✓ | Post-CAPA
27 | 1.259 | 1.5 | 1.43 | 1.38 |  | Après CAPA | 0.046 | Stable ✓ | Post-CAPA
28 | 1.235 | 1.5 | 1.43 | 1.38 |  | Après CAPA | 0.024 | Stable ✓ | Post-CAPA
29 | 1.256 | 1.5 | 1.43 | 1.38 |  | Après CAPA | 0.021 | Stable ✓ | Post-CAPA
30 | 1.229 | 1.5 | 1.43 | 1.38 |  | Après CAPA | 0.027 | Stable ✓ | Post-CAPA
31 | 1.234 | 1.5 | 1.43 | 1.38 |  | Après CAPA | 0.005 | Stable ✓ | Post-CAPA
32 | 1.226 | 1.5 | 1.43 | 1.38 |  | Après CAPA | 0.008 | Stable ✓ | Post-CAPA
33 | 1.162 | 1.5 | 1.43 | 1.38 |  | Après CAPA | 0.064 | Stable ✓ | Post-CAPA
34 | 1.25 | 1.5 | 1.43 | 1.38 |  | Après CAPA | 0.088 | Stable ✓ | Post-CAPA
35 | 1.238 | 1.5 | 1.43 | 1.38 |  | Après CAPA | 0.012 | Stable ✓ | Post-CAPA
36 | 1.237 | 1.5 | 1.43 | 1.38 |  | Après CAPA | 0.001 | Stable ✓ | Post-CAPA
37 | 1.161 | 1.5 | 1.43 | 1.38 |  | Après CAPA | 0.076 | Stable ✓ | Post-CAPA
38 | 1.159 | 1.5 | 1.43 | 1.38 |  | Après CAPA | 0.002 | Stable ✓ | Post-CAPA
39 | 1.189 | 1.5 | 1.43 | 1.38 |  | Après CAPA | 0.03 | Stable ✓ | Post-CAPA
40 | 1.204 | 1.5 | 1.43 | 1.38 |  | Après CAPA | 0.015 | Stable ✓ | Post-CAPA
41 | 1.231 | 1.5 | 1.43 | 1.38 |  | Après CAPA | 0.027 | Stable ✓ | Post-CAPA
42 | 1.218 | 1.5 | 1.43 | 1.38 |  | Après CAPA | 0.013 | Stable ✓ | Post-CAPA
43 | 1.238 | 1.5 | 1.43 | 1.38 |  | Après CAPA | 0.02 | Stable ✓ | Post-CAPA
44 | 1.198 | 1.5 | 1.43 | 1.38 |  | Après CAPA | 0.04 | Stable ✓ | Post-CAPA
45 | 1.231 | 1.5 | 1.43 | 1.38 |  | Après CAPA | 0.033 | Stable ✓ | Post-CAPA
46 | 1.234 | 1.5 | 1.43 | 1.38 |  | Après CAPA | 0.003 | Stable ✓ | Post-CAPA
47 | 1.197 | 1.5 | 1.43 | 1.38 |  | Après CAPA | 0.037 | Stable ✓ | Post-CAPA
48 | 1.28 | 1.5 | 1.43 | 1.38 |  | Après CAPA | 0.083 | Stable ✓ | Post-CAPA
49 | 1.239 | 1.5 | 1.43 | 1.38 |  | Après CAPA | 0.041 | Stable ✓ | Post-CAPA
50 | 1.262 | 1.5 | 1.43 | 1.38 |  | Après CAPA | 0.023 | Stable ✓ | Post-CAPA
§ STATISTIQUES COMPARATIVES — Avant CAPA vs Après CAPA
Statistique | Avant CAPA (20 séries) | Après CAPA (30 séries) | Variation | Interprétation
Moyenne TF | 1.3855 | 1.2212 | -0.11856 | Amélioration centrage
Écart-type σ | 0.085253 | 0.029849 | -0.64988 | Réduction variabilité
Max TF observé | 1.49 | 1.28 |  | Valeur maximale
Nb signaux OOT | 7 | 0 |  | Signal Nelson détectés
UCL active | 1.43 | 1.38 | -0.034965 | Limites recalculées

## Cas3_GageRR_HPLC
CAS 3 — Gage R&R HPLC Cardiostat® 10 mg — Analyse MSA Complète
§ MATRICE GAGE R&R — 3 Opérateurs × 10 Pièces × 3 Répétitions = 90 Mesures
N° Obs. | Opérateur (1/2/3) | N° Pièce | Répétition | Mesure (%) | Valeur Référence (%) | Biais (%) | Statut Bias | Commentaire
1 | Op.1 | 1 | 1 | 94.69 | 95.2 | -0.51 | OK | Avant CAPA
2 | Op.1 | 1 | 2 | 95.28 | 95.2 | 0.08 | OK | Avant CAPA
3 | Op.1 | 1 | 3 | 95.1 | 95.2 | -0.1 | OK | Avant CAPA
4 | Op.1 | 2 | 1 | 96.63 | 96.8 | -0.17 | OK | Avant CAPA
5 | Op.1 | 2 | 2 | 97.14 | 96.8 | 0.34 | OK | Avant CAPA
6 | Op.1 | 2 | 3 | 96.82 | 96.8 | 0.02 | OK | Avant CAPA
7 | Op.1 | 3 | 1 | 98 | 98.1 | -0.1 | OK | Avant CAPA
8 | Op.1 | 3 | 2 | 98.73 | 98.1 | 0.63 | OK | Avant CAPA
9 | Op.1 | 3 | 3 | 97.93 | 98.1 | -0.17 | OK | Avant CAPA
10 | Op.1 | 4 | 1 | 98.96 | 99.4 | -0.44 | OK | Avant CAPA
11 | Op.1 | 4 | 2 | 98.92 | 99.4 | -0.48 | OK | Avant CAPA
12 | Op.1 | 4 | 3 | 99.22 | 99.4 | -0.18 | OK | Avant CAPA
13 | Op.1 | 5 | 1 | 100.23 | 100 | 0.23 | OK | Avant CAPA
14 | Op.1 | 5 | 2 | 100.3 | 100 | 0.3 | OK | Avant CAPA
15 | Op.1 | 5 | 3 | 100.4 | 100 | 0.4 | OK | Avant CAPA
16 | Op.1 | 6 | 1 | 101.85 | 101.2 | 0.65 | OK | Avant CAPA
17 | Op.1 | 6 | 2 | 101.8 | 101.2 | 0.6 | OK | Avant CAPA
18 | Op.1 | 6 | 3 | 101.43 | 101.2 | 0.23 | OK | Avant CAPA
19 | Op.1 | 7 | 1 | 102.98 | 102.5 | 0.48 | OK | Avant CAPA
20 | Op.1 | 7 | 2 | 102.74 | 102.5 | 0.24 | OK | Avant CAPA
21 | Op.1 | 7 | 3 | 102.31 | 102.5 | -0.19 | OK | Avant CAPA
22 | Op.1 | 8 | 1 | 104.1 | 103.8 | 0.3 | OK | Avant CAPA
23 | Op.1 | 8 | 2 | 103.84 | 103.8 | 0.04 | OK | Avant CAPA
24 | Op.1 | 8 | 3 | 103.74 | 103.8 | -0.06 | OK | Avant CAPA
25 | Op.1 | 9 | 1 | 105.82 | 105.1 | 0.72 | OK | Avant CAPA
26 | Op.1 | 9 | 2 | 105.39 | 105.1 | 0.29 | OK | Avant CAPA
27 | Op.1 | 9 | 3 | 104.95 | 105.1 | -0.15 | OK | Avant CAPA
28 | Op.1 | 10 | 1 | 106.29 | 106.3 | -0.01 | OK | Avant CAPA
29 | Op.1 | 10 | 2 | 107.14 | 106.3 | 0.84 | OK | Avant CAPA
30 | Op.1 | 10 | 3 | 106.23 | 106.3 | -0.07 | OK | Avant CAPA
31 | Op.2 | 1 | 1 | 95.98 | 95.2 | 0.78 | OK | Avant CAPA
32 | Op.2 | 1 | 2 | 95.94 | 95.2 | 0.74 | OK | Avant CAPA
33 | Op.2 | 1 | 3 | 95.9 | 95.2 | 0.7 | OK | Avant CAPA
34 | Op.2 | 2 | 1 | 97.53 | 96.8 | 0.73 | OK | Avant CAPA
35 | Op.2 | 2 | 2 | 97.15 | 96.8 | 0.35 | OK | Avant CAPA
36 | Op.2 | 2 | 3 | 97.16 | 96.8 | 0.36 | OK | Avant CAPA
37 | Op.2 | 3 | 1 | 98.56 | 98.1 | 0.46 | OK | Avant CAPA
38 | Op.2 | 3 | 2 | 98.49 | 98.1 | 0.39 | OK | Avant CAPA
39 | Op.2 | 3 | 3 | 98.91 | 98.1 | 0.81 | OK | Avant CAPA
40 | Op.2 | 4 | 1 | 100.47 | 99.4 | 1.07 | OK | Avant CAPA
41 | Op.2 | 4 | 2 | 99.6 | 99.4 | 0.2 | OK | Avant CAPA
42 | Op.2 | 4 | 3 | 100.11 | 99.4 | 0.71 | OK | Avant CAPA
43 | Op.2 | 5 | 1 | 100.17 | 100 | 0.17 | OK | Avant CAPA
44 | Op.2 | 5 | 2 | 100.27 | 100 | 0.27 | OK | Avant CAPA
45 | Op.2 | 5 | 3 | 100.43 | 100 | 0.43 | OK | Avant CAPA
46 | Op.2 | 6 | 1 | 101.76 | 101.2 | 0.56 | OK | Avant CAPA
47 | Op.2 | 6 | 2 | 101.56 | 101.2 | 0.36 | OK | Avant CAPA
48 | Op.2 | 6 | 3 | 100.79 | 101.2 | -0.41 | OK | Avant CAPA
49 | Op.2 | 7 | 1 | 103.51 | 102.5 | 1.01 | OK | Avant CAPA
50 | Op.2 | 7 | 2 | 102.92 | 102.5 | 0.42 | OK | Avant CAPA
51 | Op.2 | 7 | 3 | 102.79 | 102.5 | 0.29 | OK | Avant CAPA
52 | Op.2 | 8 | 1 | 104.56 | 103.8 | 0.76 | OK | Avant CAPA
53 | Op.2 | 8 | 2 | 104.11 | 103.8 | 0.31 | OK | Avant CAPA
54 | Op.2 | 8 | 3 | 103.81 | 103.8 | 0.01 | OK | Avant CAPA
55 | Op.2 | 9 | 1 | 105.79 | 105.1 | 0.69 | OK | Avant CAPA
56 | Op.2 | 9 | 2 | 105.77 | 105.1 | 0.67 | OK | Avant CAPA
57 | Op.2 | 9 | 3 | 105.33 | 105.1 | 0.23 | OK | Avant CAPA
58 | Op.2 | 10 | 1 | 107.12 | 106.3 | 0.82 | OK | Avant CAPA
59 | Op.2 | 10 | 2 | 106.95 | 106.3 | 0.65 | OK | Avant CAPA
60 | Op.2 | 10 | 3 | 106.42 | 106.3 | 0.12 | OK | Avant CAPA
61 | Op.3 | 1 | 1 | 95.54 | 95.2 | 0.34 | OK | Avant CAPA
62 | Op.3 | 1 | 2 | 95.01 | 95.2 | -0.19 | OK | Avant CAPA
63 | Op.3 | 1 | 3 | 94.52 | 95.2 | -0.68 | OK | Avant CAPA
64 | Op.3 | 2 | 1 | 96.68 | 96.8 | -0.12 | OK | Avant CAPA
65 | Op.3 | 2 | 2 | 96.56 | 96.8 | -0.24 | OK | Avant CAPA
66 | Op.3 | 2 | 3 | 96.86 | 96.8 | 0.06 | OK | Avant CAPA
67 | Op.3 | 3 | 1 | 97.34 | 98.1 | -0.76 | OK | Avant CAPA
68 | Op.3 | 3 | 2 | 98.19 | 98.1 | 0.09 | OK | Avant CAPA
69 | Op.3 | 3 | 3 | 98.15 | 98.1 | 0.05 | OK | Avant CAPA
70 | Op.3 | 4 | 1 | 99.37 | 99.4 | -0.03 | OK | Avant CAPA
71 | Op.3 | 4 | 2 | 99.34 | 99.4 | -0.06 | OK | Avant CAPA
72 | Op.3 | 4 | 3 | 99.59 | 99.4 | 0.19 | OK | Avant CAPA
73 | Op.3 | 5 | 1 | 99.97 | 100 | -0.03 | OK | Avant CAPA
74 | Op.3 | 5 | 2 | 99.76 | 100 | -0.24 | OK | Avant CAPA
75 | Op.3 | 5 | 3 | 99.42 | 100 | -0.58 | OK | Avant CAPA
76 | Op.3 | 6 | 1 | 101.31 | 101.2 | 0.11 | OK | Avant CAPA
77 | Op.3 | 6 | 2 | 101.27 | 101.2 | 0.07 | OK | Avant CAPA
78 | Op.3 | 6 | 3 | 101.02 | 101.2 | -0.18 | OK | Avant CAPA
79 | Op.3 | 7 | 1 | 102.27 | 102.5 | -0.23 | OK | Avant CAPA
80 | Op.3 | 7 | 2 | 102.48 | 102.5 | -0.02 | OK | Avant CAPA
81 | Op.3 | 7 | 3 | 101.33 | 102.5 | -1.17 | OK | Avant CAPA
82 | Op.3 | 8 | 1 | 103.63 | 103.8 | -0.17 | OK | Avant CAPA
83 | Op.3 | 8 | 2 | 102.63 | 103.8 | -1.17 | OK | Avant CAPA
84 | Op.3 | 8 | 3 | 103.6 | 103.8 | -0.2 | OK | Avant CAPA
85 | Op.3 | 9 | 1 | 105.19 | 105.1 | 0.09 | OK | Avant CAPA
86 | Op.3 | 9 | 2 | 105.49 | 105.1 | 0.39 | OK | Avant CAPA
87 | Op.3 | 9 | 3 | 104.65 | 105.1 | -0.45 | OK | Avant CAPA
88 | Op.3 | 10 | 1 | 106.17 | 106.3 | -0.13 | OK | Avant CAPA
89 | Op.3 | 10 | 2 | 105.99 | 106.3 | -0.31 | OK | Avant CAPA
90 | Op.3 | 10 | 3 | 105.23 | 106.3 | -1.07 | OK | Avant CAPA
§ RÉSULTATS GAGE R&R — Avant CAPA vs Après CAPA
Composante MSA | Avant CAPA | Après CAPA | Critère AIAG | Statut Avant | Statut Après
%GRR Total | 25,0 % | 4,8 % | < 10 % | ❌ Inacceptable | ✅ Acceptable
Répétabilité (instrument) | 7,0 % | 3,1 % | Minimiser | ⚠ Élevé | ✅ Acceptable
Reproductibilité (opérateurs) | 18,0 % | 1,7 % | Minimiser | ❌ Élevé | ✅ Acceptable
ndc (catégories distinctes) | 2 | 8 | ≥ 5 | ❌ Insuffisant | ✅ Excellent
Justesse — Biais | +1,8 % | +0,3 % | < 2 % | ⚠ Limite | ✅ Acceptable
Linéarité (pente p-value) | 0,03 | 0,42 | > 0,05 | ❌ Non linéaire | ✅ Linéaire
§ DONNÉES LINÉARITÉ & JUSTESSE — 5 Niveaux de Référence
Niveau (% spec) | Référence (%) | Mesure (%) | Biais (%) | Biais OK ?
60 % | 60 | 60.31 | 0.31 | ✅ < 2 %
70 % | 70 | 69.71 | -0.29 | ✅ < 2 %
80 % | 80 | 80.32 | 0.32 | ✅ < 2 %
100 % | 100 | 99.7 | 0.3 | ✅ < 2 %
120 % | 120 | 120.31 | 0.31 | ✅ < 2 %
140 % | 140 | 139.71 | -0.29 | ✅ < 2 %

## Cas4_Investigation_Echouee
CAS 4 — Investigation ÉCHOUÉE — Beta-X® 50 mg — Dosage PA 93,2 % — Leçons Apprises → FDA 483
OOS clôturé en 45j → Cause : 'Erreur de pesée opérateur' (SANS PREUVE) → Lot rejeté → 2ème OOS 2 mois plus tard → FDA 483 lors inspection
§ ANALYSE DES 6 ERREURS CRITIQUES — Comparaison Ce Qui a Été Fait vs Ce Qui Aurait Dû Être Fait
# | Erreur commise | Ce qui aurait dû être fait | Référence réglementaire | Gravité | Observation FDA 483 ? | Action corrective type
1 | Cause 'erreur opérateur' acceptée sans preuve objective | Preuve documentée requise : observation directe, test répétabilité, comparaison inter-analystes | FDA Guidance OOS 2006, §IV.C | Critique | Oui — observation directe | Ouvrir CAPA sur méthodologie investigation
2 | Test de Grubbs appliqué sans vérification normalité (Shapiro-Wilk) | Shapiro-Wilk OBLIGATOIRE avant Grubbs. Sans cette étape, le résultat Grubbs est statistiquement invalide | USP <1010>, FDA Guidance OOS §IV.B | Majeure | Potentiellement oui | Réviser SOP OOS : ajouter étape Shapiro-Wilk
3 | Aucune investigation production (Phase 2 sautée) | Phase 2 OBLIGATOIRE si Phase 1 non conclusive : revue dossier lot, investigation procédé, matières premières | 21 CFR 211.192, FDA Guidance OOS §IV | Critique | Oui — systématiquement | Formation analystes + révision SOP : Phase 2 obligatoire
4 | CAPA clôturée sans Effectiveness Check J+90 | Calendrier J+30/J+90/J+180 documenté et suivi. CAPA ne peut être clôturée sans Effectiveness Check | ICH Q10, Section 3.2 — CAPA System | Critique | Oui — observation ICH Q10 | Réviser procédure CAPA : EC J+90 obligatoire
5 | Données Audit Trail non revues par QA | Revue systématique Audit Trail par QA dès Phase 1 pour chaque investigation OOS (ALCOA+) | 21 CFR Part 11, ALCOA+ | Majeure | Oui — Data Integrity | Ajouter revue Audit Trail à la checklist Phase 1
6 | SOP OOS datant de 2019, non mise à jour | Revue SOP OOS minimum tous les 2 ans ou après tout OOS majeur selon les guidelines FDA/ICH | 21 CFR 211.68 | Modérée | Potentiellement oui | Programme de révision documentaire périodique
§ CHECKLIST AUTO-ÉVALUATION — 20 Critères (Colore automatiquement en vert/rouge)
# | Critère de conformité investigation OOS | Référence | Votre réponse (OUI/NON) | Statut (auto) | Priorité | Action si NON
1 | SOP OOS/CAPA révisée ≤ 2 ans et approuvée | 21 CFR 211.68 | Critique | ❌ Non conforme | OUI | Réviser immédiatement
2 | OOS notifié à la QA dans les 24h | FDA OOS Guidance 2006 | Critique | ❌ Non conforme | OUI | Documenter délai + justification
3 | Phase 1 clôturée dans les 10 jours ouvrés | Pratique industrie | Majeure | ❌ Non conforme | OUI | Justifier dépassement délai
4 | Shapiro-Wilk effectué avant test de Grubbs | USP <1010> | Critique | ❌ Non conforme | OUI | Invalider résultat Grubbs sans Shapiro-Wilk
5 | Test de Grubbs alpha = 0,05 (FDA recommandé) | FDA OOS Guidance 2006 | Majeure | ❌ Non conforme | OUI | Refaire le test avec alpha correct
6 | Phase 2 autorisée formellement par QA par écrit | 21 CFR 211.192 | Critique | ❌ Non conforme | OUI | Obtenir autorisation écrite rétroactive
7 | Nombre de retests prédéfini dans SOP | FDA OOS Guidance 2006 | Critique | ❌ Non conforme | OUI | Ne pas retester sans plan prédéfini
8 | Analyste différent pour les retests Phase 2 | Best practice industrie | Majeure | ❌ Non conforme | OUI | Documenter justification si même analyste
9 | Audit Trail revu par QA Phase 1 | 21 CFR Part 11, ALCOA+ | Critique | ❌ Non conforme | OUI | Revoir Audit Trail systématiquement
10 | Cause racine prouvée (pas supposée) | ICH Q10, FDA Guidance | Critique | ❌ Non conforme | OUI | Demander preuve objective documentée
11 | Investigation production réalisée si Phase 1 non conclusive | 21 CFR 211.192 | Critique | ❌ Non conforme | OUI | Ouvrir Phase 2 rétroactivement si possible
12 | FMEA utilisée si IPR > 100 | ICH Q9 | Modérée | ❌ Non conforme | NON | Réaliser FMEA sur procédé analytique
13 | CAPA avec plan d'actions SMART | ICH Q10 | Critique | ❌ Non conforme | OUI | Réviser CAPA avec critères SMART
14 | Effectiveness Check J+30 documenté | ICH Q10 | Critique | ❌ Non conforme | OUI | Ouvrir rétrospective ou recalendrier
15 | Effectiveness Check J+90 documenté | ICH Q10 | Critique | ❌ Non conforme | OUI | Clôture CAPA non autorisée sans J+90
16 | Ppk post-CAPA ≥ 1,33 calculé | ICH Q8, SPC | Critique | ❌ Non conforme | OUI | Calculer Ppk sur données post-CAPA
17 | Limites MSP recalculées post-CAPA | SPC Best Practice | Majeure | ❌ Non conforme | OUI | Recalculer UCL/LCL sur ≥ 20 lots
18 | APR intègre les OOS de l'année | ICH Q10 | Majeure | ❌ Non conforme | OUI | Ajouter bilan OOS dans prochain APR
19 | Personnel formé et habilité sur SOP OOS | 21 CFR 211.68 | Majeure | ❌ Non conforme | OUI | Planifier formation + test habilitation
20 | Matrice de maturité évaluée annuellement | ICH Q10, PQS | Modérée | ❌ Non conforme | NON | Planifier auto-évaluation maturité Q
§ COMPARAISON Cas 1 (RÉUSSI) vs Cas 4 (ÉCHOUÉ) — Point par Point
# | Étape investigation | Cas 1 — OOS Impureté A (RÉUSSI ✓) | Cas 4 — Beta-X® (ÉCHOUÉ ✗)
1 | Normalité avant Grubbs | Shapiro-Wilk p=0,312 ✓ — Normalité confirmée | Grubbs appliqué SANS Shapiro-Wilk ✗
2 | Test de Grubbs | G=3,21 > G crit=2,64 → Outlier prouvé ✓ | Résultat invalide (normalité non vérifiée) ✗
3 | Cause racine | Colonne dégradée PROUVÉE : 2340 inj > 2000 ✓ | 'Erreur opérateur' supposée SANS preuve ✗
4 | Phase 2 | 5 retests analyste différent, nouvelle colonne ✓ | Phase 2 SAUTÉE — Pas d'investigation procédé ✗
5 | Audit Trail | Revu par QA Phase 1 — Conforme ALCOA+ ✓ | Audit Trail non revu par QA ✗
6 | CAPA | SMART, CAPA-2024-0156 avec plan d'actions ✓ | CAPA sans fondement (cause non prouvée) ✗
7 | Effectiveness Check | J+30/J+90/J+180 documentés — Ppk=1,54 ✓ | Effectiveness Check J+90 ABSENT ✗
8 | Résultat | Lot libéré — CAPA clôturée ✓ | FDA 483 émis — Récurrence OOS ✗

## Effectiveness_Check_Tous_Cas
EFFECTIVENESS CHECK — Vérification d'Efficacité CAPA — Chapitre 5 — Tous les Cas
§ CAS 1 — Effectiveness Check Impureté A Cardiostat® (Ppk Evolution)
Point contrôle | Date | N Lots analysés | Moyenne Imp.A (%) | Écart-type σ | Ppk calculé | Ppk ≥ 1,33 ? | Statut | Commentaire
Avant CAPA | 2024-03 | 23 | 0.13 | 0.02 | 0.82 | NON ✗ | ❌ Non conforme | Avant actions correctives
J+30 | 2024-04 | 4 | 0.121 | 0.018 | 0.95 | NON ✗ | ⚠ Surveillance | Actions implémentées
J+60 | 2024-05 | 8 | 0.117 | 0.016 | 1.1 | NON ✗ | ⚠ Proche cible | Stabilisation en cours
J+90 | 2024-06 | 12 | 0.114 | 0.014 | 1.28 | NON ✗ | ⚠ Proche cible | Bilan stat intermédiaire
J+120 | 2024-07 | 16 | 0.112 | 0.014 | 1.38 | OUI ✓ | ✅ Cible atteinte | Ppk dépasse 1,33
J+150 | 2024-08 | 20 | 0.111 | 0.013 | 1.47 | OUI ✓ | ✅ Cible atteinte | Stabilisation confirmée
J+180 | 2024-09 | 25 | 0.11 | 0.013 | 1.54 | OUI ✓ | ✅ CAPA CLÔTURÉE | Ppk 1,54 — clôture validée
§ FORMULES CLÉS — Calculs Statistiques Effectiveness Check
Statistique | Formule Excel | Exemple Cas 1 | Critère | Interprétation
Ppk (post-CAPA) | (LSS - AVERAGE(data)) / (3 * STDEV(data)) | 1.1667 | ≥ 1,33 | Capabilité confirmée si ≥ cible
UCL nouvelle | AVERAGE(data) + 2.66 * AVERAGE(Moving_Range) | Calculé par Minitab® | < UCL ancienne | Limites resserrées = plus sensible
Réduction σ (%) | (sigma_avant - sigma_apres) / sigma_avant * 100 | 35 | Positif = amélioration | Cas 1 : −35 % ✓
Shapiro-Wilk (Minitab) | Stat > Basic Statistics > Normality Test | p = 0,312 | p > 0,05 | Normalité confirmée avant Grubbs
t-test retests | Stat > Basic Statistics > 1-Sample t | Comparer µ retests vs µ historique | p < 0,05 | OOS confirmé si différence sign.