CHAPITRE 5 — ETUDES DE CAS PRATIQUES

Procedures Minitab  |  Donnees  |  Templates  |  Modeles

OOS Impurete A  |  OOT Tailing Factor  |  Gage R&R  |  Investigation Echouee

Rachid BERKANI — Expert Qualite et Statistiques

FDA  EMA  ICH Q9  ICH Q10  21 CFR Part 211  21 CFR Part 11

PARTIE 1 — CAS 1 : Procedure Grubbs — OOS Impurete A Cardiostat 10 mg

1.1 — Contexte

Produit : Cardiostat 10 mg — Lot 2024-0315. Parametre : Impurete A (LSS = 0,20 %). Resultat OOS = 0,28 %. Historique 24 lots : moyenne 0,13 %, sigma 0,02 %. Backpressure anormal : 380 bars vs 280 bars nominal. Colonne : 2 340 injections depassant la limite validee de 2 000 injections.

REGLE IMPERATIVE — Shapiro-Wilk AVANT Grubbs Le test de Grubbs suppose la normalite des donnees. Sans verification prealable par Shapiro-Wilk, le resultat du test de Grubbs est statistiquement invalide et non defendable en inspection FDA. Reference : USP <1010> — FDA Guidance OOS 2006, Section IV.B

1.2 — Procedure Minitab pas a pas

| Etape | Action Minitab | Detail / Critere |
| --- | --- | --- |
| 1 | Saisir les donnees | Ouvrir Minitab New Worksheet. Colonne C1 : nommer Impurete_A. Saisir les 24 valeurs historiques plus la valeur suspecte 0,28. Verifier : 25 observations, aucune valeur manquante. |
| 2 | Test de Shapiro-Wilk | Stat > Basic Statistics > Normality Test. Variable : Impurete_A. Test : Shapiro-Wilk (recommande n inferieur a 50). Resultat attendu : p-value = 0,312 superieur a 0,05 => normalite confirmee. |
| 3 | Interpreter Shapiro-Wilk | Si p-value > 0,05 : normalite confirmee, Grubbs applicable. Si p-value < 0,05 : normalite rejetee, NE PAS utiliser Grubbs => Test de Dixon ou transformation Box-Cox. |
| 4 | Test de Grubbs | Stat > Quality Tools > Outlier Test. Column : Impurete_A. Alpha level : 0,05 (recommande FDA). Formule : G = valeur absolue de (Xi moins X-barre) divise par s. |
| 5 | Lire les resultats | G calcule = 3,21. G critique (n=25, alpha=0,05) = 2,64. G calcule > G critique => OUTLIER CONFIRME. Valeur 0,28 % aberrante + cause assignable prouvee (colonne HPLC) = invalidation OOS justifiee. |
| 6 | Capabilite post-CAPA | Stat > Quality Tools > Capability Analysis > Normal. Single column : donnees post-CAPA. Upper spec : 0,20. Decocher Use historical mean. Lire Ppk (cible superieur ou egal a 1,33). |

1.3 — Tableau de resultats

| Statistique | Valeur | Critere | Interpretation |
| --- | --- | --- | --- |
| Shapiro-Wilk p-value | 0,312 | > 0,05 | Normalite confirmee ✓ |
| G calcule (Grubbs) | 3,21 | Superieur a G critique | Statistique calculee |
| G critique (n=25, a=0,05) | 2,64 | Valeur tabulee FDA | Reference obligatoire |
| Conclusion Grubbs | OUTLIER OUI | G > G critique | 0,28 % aberrante ✓ |
| Ppk avant CAPA | 0,82 | >= 1,33 requis | Insuffisant ✗ |
| Ppk apres CAPA (J+90) | 1,54 | >= 1,33 requis | Conforme ✓ |

PARTIE 2 — CAS 2 : Procedure Carte I-MR — OOT Tailing Factor

2.1 — Contexte

Signal OOT detecte a la serie 14 : 7 points consecutifs croissants (Regle de Nelson numero 3). TF serie 20 = 1,49 (conforme mais derive progressive confirmee). Cause : usure pompe HPLC, maintenance depassee (14 mois vs recommandation 12 mois). TF stabilise a 1,22 sur 30 series post-CAPA.

2.2 — Procedure Carte I-MR dans Minitab

| Etape | Action Minitab | Detail / Critere |
| --- | --- | --- |
| 1 | Structurer les donnees | Colonne C1 : N_Serie (1 a 20, ordre chronologique STRICT). Colonne C2 : TF (valeurs Tailing Factor). Ordre chronologique = condition obligatoire. Aucune valeur manquante toleree. |
| 2 | Creer la Carte I-MR | Stat > Control Charts > Variables Charts for Individuals > I-MR. Variables : TF. Subgroup size : 1. Cliquer OK pour premiere visualisation. |
| 3 | Activer 8 regles Nelson | I-MR Options > Tests. Perform all tests for special causes. Regle 3 : 6 points croissants consecutifs = signal detecte a la serie 14 dans ce cas. |
| 4 | Parametrer Phase I | I-MR Options > Estimate > Method : Moving Range. Si donnees historiques disponibles : Use historical parameters et entrer mu et sigma. |
| 5 | Interpreter les signaux | Points rouges = signaux Nelson actifs. Serie 14 : Regle 3 detectee. Ouvrir investigation OOT immediatement sans attendre OOS. |
| 6 | Phase II apres CAPA | Creer nouvelle carte avec donnees post-CAPA (series 21-50). I-MR Options > Parameters : decocher Use historical. Comparer UCL avant 1,43 vs UCL apres 1,38. |
| 7 | Regression de tendance | Stat > Regression > Fit Regression Model. Response : TF. Predictors : N_Serie. Si p-value pente > 0,05 => pas de tendance => procede stable. |

Valeur pedagogique Cas 2 — Detection precoce OOT Signal OOT detecte a la serie 14 alors que la specification (TF <= 1,50) n'etait pas franchie. Sans la carte I-MR, un OOS aurait probablement surgi vers les series 25-28. Intervention precoce : cout maintenance << cout investigation OOS complete + risque rejet lot.

PARTIE 3 — CAS 3 : Procedure Gage R&R Croise + Linearite et Justesse (HPLC)

3.1 — Protocole Gage R&R (AIAG MSA 4th Edition)

| Parametre protocole | Valeur AIAG recommandee | Application Cas 3 — HPLC |
| --- | --- | --- |
| N operateurs | 3 minimum | 3 analystes qualifies HPLC |
| N pieces | 10 minimum | 10 echantillons 90-110 % cible |
| Repetitions | 2 a 3 par operateur | 3 repetitions => 90 mesures total |
| Ordre mesures | Randomise | Tirage au sort de l'ordre |
| Methode analyse | ANOVA (recommandee) | ANOVA — Study variation = 6 |

3.2 — Procedure Gage R&R Croise dans Minitab

| Etape | Action Minitab | Detail / Critere |
| --- | --- | --- |
| 1 | Structurer les donnees | C1 : Operateur (1,1,1...2,2,2...3,3,3...). C2 : Piece (1 a 10, repete 3 fois par operateur). C3 : Mesure (90 valeurs dosage HPLC). Total : 90 lignes exactement. |
| 2 | Lancer Gage R&R Croise | Stat > Quality Tools > Gage R&R Study (Crossed). Part numbers : Piece. Operators : Operateur. Measurement data : Mesure. Methode : ANOVA. Study variation = 6. Alpha = 0,05. |
| 3 | Lire les resultats %GRR | %GRR < 10 % : Acceptable. %GRR 10-30 % : Conditionnel. %GRR > 30 % : Inacceptable. ndc >= 5 : Acceptable. Cas 3 avant CAPA : GRR 25 % (Inacceptable), ndc = 2 (Insuffisant). |
| 4 | Linearite et Justesse | Stat > Quality Tools > Gage Study > Gage Linearity and Bias. Response : Mesure. Reference : Valeur_Reference. Critere linearite : p-value pente > 0,05. Critere biais : < 2 %. |
| 5 | Interpreter 6 graphiques | 1. Components of Variation. 2. R Chart by Operator. 3. X-bar Chart by Operator. 4. Measurement by Part. 5. Measurement by Operator. 6. Part x Operator Interaction. |
| 6 | Post-CAPA : reevaluer | Repeter protocole IDENTIQUE apres CAPA. Resultat Cas 3 : GRR 25 % -> 4,8 % (Acceptable). ndc 2 -> 8 (Excellent). Standardisation via SOP revisee + injecteur automatique ALS. |

PARTIE 4 — CAS 4 : Guide Anti-Erreurs — 6 Erreurs Critiques — FDA 483

4.1 — Contexte

Beta-X 50 mg — Lot 2023-0891. Dosage PA = 93,2 % (spec 95,0-105,0 %). Investigation cloturee en 45 jours avec conclusion 'Erreur de pesee operateur' sans preuve documentee. Lot rejete. Deux mois plus tard : 2eme OOS similaire. Inspection FDA => FDA 483 emis.

4.2 — Les 6 erreurs critiques

| Nr | Erreur commise | Ce qui aurait du etre fait | Reference |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cause supposee sans preuve documentee | Preuve documentee obligatoire : observation directe, test repetabilite, comparaison inter-analystes | FDA OOS Guidance 2006 Section IV.C |
| 2 | Grubbs sans Shapiro-Wilk prealable | Shapiro-Wilk obligatoire avant Grubbs. Sans cette etape, le resultat Grubbs est statistiquement invalide | USP <1010> |
| 3 | Phase 2 sautee, aucune investigation production | Phase 2 obligatoire si Phase 1 non conclusive : revue dossier lot + investigation procede complet | 21 CFR 211.192 |
| 4 | CAPA cloturee sans Effectiveness Check J+90 | Calendrier J+30/J+90/J+180 documente et suivi. CAPA non cloturee sans Effectiveness Check | ICH Q10 Section 3.2 |
| 5 | Audit Trail non revu par QA en Phase 1 | Revue Audit Trail par QA systematique des la Phase 1 pour chaque OOS (ALCOA+) | 21 CFR Part 11 |
| 6 | SOP OOS obsolete depuis 2019, non revisee | Revision SOP OOS minimum tous les 2 ans ou apres tout OOS majeur selon guidelines FDA | 21 CFR 211.68 |

Principes universels — Investigation OOS 1. Cause racine = PROUVEE documentairement, jamais supposee. 2. Chaque etape non realisee = justifiee par ecrit avec initiales et date. 3. Un 2eme OOS similaire dans les 12 mois = CAPA inefficace => reouverture obligatoire. 4. L'inspecteur FDA verifie : Audit Trail, preuve objective cause racine, SOP a jour.

TEMPLATE 1 — Laboratory Investigation Report (LIR) — GMP 21 CFR 211.192

| N° LIR | LIR-QC-____-____ | Date ouverture | ___/___/20____ |
| --- | --- | --- | --- |
| Produit / Forme | _____________________ | N° de lot | __________________ |
| Parametre OOS | _____________________ | Resultat OOS | ____________ % |
| LSS / LIS | LIS : ______ LSS : ______ | Ecart vs LSS | + ________ % |
| Analyste | _____________________ | Instrument | HPLC _____ S/N : _____ |
| Statut lot | Quarantaine Libere Rejete | Priorite | Critique Majeure Mineure |

Section 1 — INVESTIGATION PHASE 1 — LABORATOIRE Revue documentaire : Calculs : OK / Erreur => Detail : ____________________________ Dilutions : OK / Erreur => Detail : __________________________ Reactifs (validite, CoA) : OK / Probleme : ___________________ Standards etalons (validite) : OK / Probleme : ________________ Verification instrumentale : Colonne HPLC S/N : ______ — N injections : ______ / Limite : ______ Backpressure observe : ______ bars Valeur nominale : ______ bars Etalonnage : ___/___/____ Maintenance : ___/___/____ TF SST : ______ [OBLIGATOIRE] AUDIT TRAIL revu par QA : Oui — Date ___/___/____ ou Non — Justification : ______ Entretien analyste (resume factuel) : _____________________________________ Conclusion Phase 1 : Conclusive — Cause assignable identifiee : __________________________________ Non conclusive — Phase 2 requise — Autorisation QA demandee

Section 2 — INVESTIGATION PHASE 2 — PRODUCTION (si Phase 1 non conclusive) [OBLIGATOIRE] Autorisation QA Phase 2 : Oui — Date ___/___/____ Signataire QA : ______________ Plan retests : N retests = ___ Analyste : Different / Meme (justification) ___________ Resultats retests : R1: ___ R2: ___ R3: ___ R4: ___ R5: ___ Moyenne: ___ CV: ___% Revue dossier lot : Conforme / Anomalie => ________ Matieres premieres : OK / Anomalie

Section 3 — ANALYSE STATISTIQUE (Minitab) Shapiro-Wilk : n = ___ p-value = ___ p > 0,05 : Oui/Non Normalite : ________________ Grubbs : G calcule = ___ G critique (n=___, alpha=0,05) = ___ G > G crit : Oui => Outlier / Non [OBLIGATOIRE] Cause assignable PROUVEE : _____________ Preuve : __________________________

Section 4 — CONCLUSION ET SIGNATURES Cause racine identifiee et PROUVEE : _______________________________________________ Decision de lot : Libere Rejete Retests supplementaires CAPA ouverte : Oui — N° CAPA-____-____ Non — Justification : ___________________

| Responsable CQ | Responsable QA — Approbation finale |
| --- | --- |
| Nom : _____________ Date : ___/___/20____ | Nom : _____________ Date : ___/___/20____ |

TEMPLATE 2 — Rapport Gage R&R + Linearite et Justesse — Document MSA GMP

| Reference etude | GRR-QC-____-____ | Date etude | ___/___/20____ |
| --- | --- | --- | --- |
| Produit / Methode | _____________________ | Parametre mesure | _____________________ |
| N operateurs | 3 | N pieces | 10 |
| N repetitions | 3 (Total : 90 mesures) | Methode | ANOVA ou X-barre et R |

| Composante MSA | Avant CAPA | Apres CAPA | Critere AIAG | Statut | Decision |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| %GRR Total | _______ % | _______ % | < 10 % | OK / NON | Acc/Cond/Inacc |
| Repetabilite (EV) | _______ % | _______ % | Minimiser | OK / NON | Acc/Cond/Inacc |
| Reproductibilite (AV) | _______ % | _______ % | Minimiser | OK / NON | Acc/Cond/Inacc |
| ndc (categories) | _______ | _______ | >= 5 | OK / NON | Acc/Cond/Inacc |
| Biais (Justesse) | _______ % | _______ % | < 2 % | OK / NON | Acc/Cond/Inacc |
| Linearite (pente p-val) | _______ | _______ | > 0,05 | OK / NON | Acc/Cond/Inacc |

Decision finale MSA : Acceptable (%GRR < 10 %, ndc >= 5)   Conditionnel   Inacceptable => CAPA N° ____-____

Prochaine reevaluation Gage R&R : ___/___/20____

| Auteur etude | Approbation QA |
| --- | --- |
| Nom : _____________ Date : ___/___/20____ | Nom : _____________ Date : ___/___/20____ |

TEMPLATE 3 — CAPA Investigation Record + Effectiveness Check

| N° CAPA | CAPA-____-____ | Date ouverture | ___/___/20____ |
| --- | --- | --- | --- |
| Priorite | Critique Majeure Mineure | OOS reference | LIR-QC-____-____ |
| Produit / Lot | _____________ / ___________ | Methode RCA | 5P Ishikawa FMEA |

CAUSE RACINE IDENTIFIEE ET PROUVEE : ___________________________________________________________________________ [OBLIGATOIRE] Preuve objective : _____________________________________________

| Type Action | Description Action SMART | Responsable | Delai | Statut | Ok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Correctif AC1 | ________________________________ | __________ | J+___ | En cours / Clos |  |
| Correctif AC2 | ________________________________ | __________ | J+___ | En cours / Clos |  |
| Preventif AP1 | ________________________________ | __________ | J+___ | En cours / Clos |  |
| Preventif AP2 | ________________________________ | __________ | J+___ | En cours / Clos |  |

Verification d'Efficacite — Effectiveness Check

| Point controle | Date | N lots | Ppk calcule | Ppk >= 1,33 ? | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| J+30 | ___/___/20____ | _____ | _____ | Oui / Non | Conforme / Surveillance |
| J+90 (Bilan stat) | ___/___/20____ | _____ | _____ | Oui / Non | Conforme / Surveillance |
| J+180 (Cloture) | ___/___/20____ | >= 20 | _____ | Oui confirme | CAPA CLOTUREE / Prolongee |

Document confidentiel — Rachid BERKANI — Expert Qualite et Statistiques — Chapitre 5 — OOS OOT CAPA en Industrie Pharmaceutique